TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DIABETINĖS SLAUGOS KABINETO ĮRANGA

- BENDROJI INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 4.4.4. punktu vykdomas žaliasis pirkimas:

- PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMOS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos 2.1 papunktyje nustatytiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams. Detalizuoti reikalavimai ir atitiktį jiems pagrindžiantys dokumentai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis reikalavimas | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pardavėjas užtikrina, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 4 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pateikiama kartu su pasiūlymu) |
| 2. | Pardavėjo transporto priemonė, kuria į perkančiąją organizaciją bus pristatomas Diabetinės slaugos kabineto įranga, turi atitikti 2011-06-26 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 patvirtintus transporto priemonėms taikomus minimalius aplinkosaugos reikalavimus dėl išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekio. | Transporto priemonės techninio paso kopija (Pateikiama skenuota dokumento kopija CVP IS priemonėmis) arba kiti dokumentai patvirtinantys, kad pardavėjas prekes perkančiajai organizacijai pristatys transporto priemone (priemonėmis) atitinkančia minimus aplinkosaugos reikalavimus (pateikiama kartu su pasiūlymu) |

- TECHNINIAI REIKALVIMAI

  - Pirkimo objektas – diabetinės slaugos kabineto įrangos komplektas (toliau – įranga) su pristatymu ir personalo apmokymu.

  - Įranga turi būti pristatyta ir personalas apmokytas ja naudotis gydymo paskirties pastate, adresu M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna LT-65219.

  - Įranga perkančiajai organizacijai turi būta pristatyti ir sumontuota per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Įrangos kokybė turi atitikti norminių dokumentų, kitų teisės aktų ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

  - Įrangos garantiniam remontui/gedimų šalinimui naudojamos medžiagos turi atitikti gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus.

  - Dokumentacija, kurią Tiekėjas privalės pateikti Perkančiajai organizacijai diabetinės slaugos kabineto įrangos perdavimo – priėmimo metu, pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą:

    - Diabetinės slaugos kabineto įrangos naudojimo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos popierinė ar skaitmeninė kopija (lietuvių kalba);

    - Diabetinės slaugos kabineto įrangos valdymo pultelių (jei tokios valdymo priemonės yra numatytos) instrukcijų popierinė ar skaitmeninė kopija (lietuvių kalba);

    - CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopijos.

    - medicinos prietaisų pasai (LT kalba).

2 lentelė.  Techniniai reikalavimai.

1 pirkimo dalis. Mobili kėdė slaugytojui diabetologui, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Paskirtis | Reguliuojamo aukščio medicininė kėdutė be atlošo. |
| 2 | Kėdės konstrukcija | - Pagrindas su ≥ 5 dvigubais ratukais. - Pagrindas chromuotas arba pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). - Kėdutė be atlošo. - Sėdimoji dalis apskrita, skersmuo 38 ± 2 cm. - Sėdimoji dalis pasukama 360°. - Pagrindo skersmuo ≤ 50 cm. Leistina apkrova ≥ 100 kg. |
| 3 | Kėdės aukščio reguliavimas | - Reguliuojama dujinės spyruoklės pagalba. Ne mažesnėse ribose kaip 46 - 59 cm |
| 4 | Sėdimosios dalies paminkštinimas | Putų porolono paminkštinimas (arba lygiavertis) - Storis ≥ 5 cm Tankis ≥ 30 kg/m3 |
| 5 | Sėdimosios dalies ir atlošo apmušalas | Apmušalas iš dirbtinės odos (arba lygiavertės): - Atsparus prakaitui, aliejams, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, dėmėms - Antimikrobinis, antigrybelinis, antibakterinis Atsparus dilimui (> 300 000 ciklų) |
| 6 | Apmušalo spalva | Galima pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 variantų. |
| 7 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. |

2 pirkimo dalis. Mobilus instrumentų staliukas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Paskirtis | Mobilus nerūdijančio plieno instrumentinis staliukas su 2 lentynomis. |
| 2 | Konstrukcija | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. |
| 3 | Lentynos | - Dvi fiksuotos lentynos, pagamintos iš nerūdijančio plieno; Lentynos su paaukštintais kraštais iš visų pusių. |
| 4 | Stūmimo rankena | Su stūmimo rankena staliuko šone, pagaminta iš nerūdijančio plieno. |
| 5 | Staliuko išoriniai išmatavimai | - Aukštis: 80 – 85 cm; - Plotis: 40 – 45 cm; Ilgis: 60 – 65 cm. |
| 6 | Ratukai | - 4 guma dengti ratukai; Ratukų diametras ≥ 80 mm. |
| 7 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. |

3 pirkimo dalis. Ultragarsinė vonelė, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Paskirtis | Instrumentų ir frezų plovimo ultragarsinė vonelė |
| 2 | Konstrukcija | 1. Nerūdijančio plieno korpusas 2. Nerūdijančio plieno vidinis krepšelis 3. Valdymo ekrano mygtukai atsparūs drėgmei 4. Plastikinis dangtis |
| 3 | Talpa litrais | 1,50 l ± 0,50 l |
| 4 | Išoriniai prietaiso matmenys | 250 x 150 x 200 mm ± 50 mm kiekvieno matmens |
| 5 | Vidinio krepšio dydis | 150 x 75 x 25 mm ± 50 mm kiekvieno matmens |
| 6 | El. srovė | 220 – 240V |
| 7 | Ultragarso dažnis | 37 Hz |
| 8 | Didžiausia galia | 450 W ± 50 W |
| 9 | Skysčio pašildymo funkcija | Būtina |
| 10 | Intensyvus valymo (Sweep) funkcija | Būtina |
| 11 | Skysčio degazacijos funkcija | Būtina |
| 12 | CE ženklinimas | Turi atitikti medicininės įrangos Lietuvoje ženklinimo standartus (Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba). |
| 13 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. |

4 pirkimo dalis. Podologiniai instrumentai ir frezos

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Odelių kirpimo žnyplės, 5 vnt. | Nerūdijantis plienas |
| 1.1 | Konstrukcija | Ilgis 10,0 cm, kirpimo ašmenys 7,0 mm |
| 2 | Nagų kampų kirpimo žnyplės, 5 vnt. | Nerūdijantis plienas |
| 2.1 | Konstrukcija | Ilgis 12,0 cm, kirpimo ašmenys 16,0 mm |
| 3 | Nagų ir odelių kirpimo žnyplės, 1 vnt. | Nerūdijantis plienas |
| 3.1 | Konstrukcija | Ilgis 10,5 cm, kirpimo ašmenys 8,0 mm |
| 4 | Nagų kampų kirpimo žnyplės, 1 vnt. | Nerūdijantis plienas |
| 4.1 | Konstrukcija | Ilgis 11,5 cm, kirpimo ašmenys 13,5 mm |
| 5 | Labai storų nagų kirpimo žnyplės, 1 vnt. | Nerūdijantis plienas |
| 5.1 | Konstrukcija | Ilgis 12,0 cm, kirpimo ašmenys 11,0 mm |
| 6 | Pincetas, 3 vnt. | Nerūdijantis plienas |
| 6.1 | Konstrukcija | Smailus, ilgis 11,5 cm |
| 7 | Dvipusis liestukas, 3 vnt. | Nerūdijantis plienas |
| 7.1 | Konstrukcija | Lenkti galai, ilgis 16,0 cm |
| 8 | Dvipusis šaukštelis, 3 vnt. | Nerūdijantis plienas |
| 8.1 | Konstrukcija | Lenkti galai, ilgis 16,0 cm |
| 9 | Dvipusė nagų dildė, 3 vnt. | Nerūdijantis plienas |
| 9.1 | Konstrukcija | Ilgis 15,0 cm |
| 10 | Vienkartinių šlifavimo kepurėlių komplektas su laikikliu | Kepurėlių – 100 vnt., laikiklis – 1 vnt. |
| 10.1 | Konstrukcija | 1. 5 mm guminis šlifavimo kepurėlių laikiklis; 2. 5 mm atsparios drėgmei vienkartinės, vidutinio aštrumo šlifavimo kepurėlės |
| 11 | Vienkartinių šlifavimo kepurėlių komplektas su laikikliu | Kepurėlių – 50 vnt., laikiklis – 1 vnt. |
| 11.1 | Konstrukcija | 1. 10 mm guminis šlifavimo kepurėlių laikiklis; 2. 10 mm atsparios drėgmei vienkartinės, vidutinio aštrumo šlifavimo kepurėlės |
| 12 | Vienkartinių šlifavimo kepurėlių komplektas su laikikliu | Kepurėlių – 50 vnt., laikiklis – 1 vnt. |
| 12.1 | Konstrukcija | 1. 10 mm guminis šlifavimo kepurėlių laikiklis; 2. 10 mm atsparios drėgmei vienkartinės, aštrios šlifavimo kepurėlės |
| 13 | Vienkartinių šlifavimo kepurėlių komplektas su laikikliu | Kepurėlių – 50 vnt., laikiklis – 1 vnt. |
| 13.1 | Konstrukcija | 1. 10 mm guminis šlifavimo kepurėlių laikiklis; 2. 10 mm atsparios drėgmei vienkartinės, labai aštrios šlifavimo kepurėlės |
| 14 | Polimerinės nagų poliravimo frezos, 1 vnt. | Natūralių ir dirbtinių nagų poliravimui, kiekis – 1 vnt. |
| 14.1 | Konstrukcija | Diametras – 6,00 mm, pilkos, vidutinio aštrumo |
| 15 | Polimerinės nagų poliravimo frezos, 1 vnt. | Natūralių ir dirbtinių nagų poliravimui, kiekis – 1 vnt. |
| 15.1 | Konstrukcija | Diametras – 6,00 mm, tamsiai žalios, aštrios |
| 16 | Pažeistų ir dirbtinių nagų šlifavimo frezos, 5 vnt. | Volframo karbidas, kiekis – 5 vnt. |
| 16.1 | Konstrukcija | Diametras – 6,0 mm, labai aštri, kiekis – 1 vnt. |
| 17 | Pažeistų ir dirbtinių nagų šlifavimo frezos, 5 vnt. | Volframo karbidas, kiekis – 5 vnt. |
| 17.1 | Konstrukcija | Diametras – 4,0 mm, labai aštri |
| 18 | Kietos ir storos odos šlifavimo frezos „Horn Clean“, 5 vnt. | Volframo karbidas, kiekis – 5 vnt. |
| 18.1 | Konstrukcija | Diametras – 6,0 mm, labai aštri |
| 19 | Pažeistų ir dirbtinių nagų šlifavimo frezos “Nail Clean“, 5 vnt. | Nerūdijantis plienas, kiekis – 5 vnt. |
| 19.1 | Konstrukcija | Diametras – 5,0 mm, labai aštri |
| 20 | Nuospaudų ir odos freza, 1 vnt. | Nerūdijantis plienas, kiekis – 1 vnt. |
| 20.1 | Konstrukcija | Diametras – 1,8 mm, tuščiavidurė |
| 21 | Nagų ir odos freza, 1 vnt. | Keraminė, kiekis – 1 vnt. |
| 21.1 | Konstrukcija | Diametras – 6,0 mm, vidutinio aštrumo, |
| 22 | Odos šlifavimo frezos, 2 vnt. | Deimantinė, su ventiliacijos angomis, kiekis – 2 vnt. |
| 22.1 | Konstrukcija | Diametras – 8,0 mm, labai aštri |
| 23 | Nagų ploninimo frezos, 1 vnt. | Deimantinė, kiekis – 1 vnt. |
| 23.1 | Konstrukcija | Diametras – 5,0 mm, vidutinio aštrumo |
| 24 | Nagų ir tarpupirščių frezos, 2 vnt. | Deimantinė, kiekis – 2 vnt. |
| 24.1 | Konstrukcija | Diametras – 4,7 mm, aštri, slyvos formos |
| 25 | Nagų ir tarpupirščių frezos, 2 vnt. | Deimantinė, kiekis – 2 vnt. |
| 25.1 | Konstrukcija | Diametras – 4,7 mm, vidutinio aštrumo, lašo formos |
| 26 | Natūralių ir dirbtinių nagų freza, 5 vnt. | Deimantinė, kiekis – 5 vnt. |
| 26.1 | Konstrukcija | Diametras – 2,0 mm, švelni lašo formos |
| 27 | Natūralių ir dirbtinių nagų freza, 5 vnt. | Deimantinė, kiekis – 5 vnt. |
| 27.1 | Konstrukcija | Diametras – 2,0 mm, vidutinio aštrumo, lašo formos |
| 28 | Nagų kraštų freza, 2 vnt. | Deimantinė, kiekis – 2 vnt. |
| 28.1 | Konstrukcija | Diametras – 2,9 mm, vidutinio aštrumo, apvali |
| 29 | Nagų kraštų freza, 2 vnt. | Deimantinė, kiekis – 2 vnt. |
| 29.1 | Konstrukcija | Diametras – 1,2 mm, vidutinio aštrumo, apvali |
| 30 | Nagų kraštų freza, 2 vnt. | Deimantinė, kiekis – 2 vnt. |
| 30.1 | Konstrukcija | Diametras – 1,6 mm, vidutinio aštrumo, apvali |
| 31 | Nagų ir odelių freza, 2 vnt. | Deimantinė, kiekis – 2 vnt. |
| 31.1 | Konstrukcija | Diametras – 6,0 mm, vidutinio aštrumo, lašo formos |
| 32 | Nagų kraštų freza, 5 vnt. | Deimantinė, kiekis – 5 vnt. |
| 32.1 | Konstrukcija | Diametras – 1,4 mm, vidutinio aštrumo, cilindro formos |
| 33 | Nagų kraštų freza, 5 vnt. | Deimantinė, kiekis – 5 vnt. |
| 33.1 | Konstrukcija | Diametras – 1,8 mm, vidutinio aštrumo, cilindro formos |

______________________________