TSD-585, VPP-2873

Traukos spintos techninė specifikacija (kiekis 4 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išoriniai matmenys | - Plotis: ne daugiau kaip 1250 mm; - Gylis: ne daugiau kaip 930 mm; - Aukštis: ne daugiau kaip 2420 mm; |  |
| 2. | Stalviršis | - Stalviršis pagamintas fenolio dervos pagrindu su sutankintu paviršiumi arba iš lietos vientisos keramikos, arba lygiavertis (negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ir kitos pašalinės medžiagos); - Darbinis aukštis (nuo grindų): 900 – 950 mm. - Matmenys (ilgis × plotis × storis) ne mažesni nei 1150 × 650 × 19 mm; - Stalviršio kraštai su paaukštinimu, neleidžiančiu nuo stalviršio nutekėti skysčiams. |  |
| 3. | Traukos spintos darbinės kameros sienelės | Darbinės kameros šoninės vidinės sienelės pagamintos iš polipropileno arba stiklo, arba lygiavertės medžiagos |  |
| 4. | Oro srauto monitoringo sistema | Traukos spintoje instaliuotas oro srauto greičio kontrolės daviklis su vizualine ir garsine pavojų signalizacija |  |
| 5. | Traukos spintos priekinis langas | - Slankiojantis aukštyn/žemyn (pakeliamas/nuleidžiamas), su specialiu mechanizmu, užtikrinančiu lango sustabdymą bet kurioje padėtyje; - Lango stiklas grūdintas, ne mažiau kaip dviejų dalių, slankiojančių horizontalia kryptimi (pritaikytas darbui, esant nuleistam langui); - Sklandų lango veikimą (didelių pastangų nereikalaujantį pakėlimą/nuleidimą) užtikrina priešsvorių, su langu sujungtų nerūdijančio plieno trosais, sistema; - Priešsvoriai montuojami traukos spintos galinėje dalyje; - Traukos spintoje įrengta apsaugos sistema, apsauganti priekinį langą nuo kritimo nutrūkus vienam iš laikančiųjų trosų. |  |
| 6. | Traukos spintos lango rėmo ir šoninių panelių medžiaga | - Lango rėmas pagamintas iš aliuminio arba cinkuoto plieno, dengto milteliniu būdu, arba MDF plokštės, arba lygiaverčių medžiagų; - Aukščiau stalviršio esančios šoninės panelės pagamintos iš aliuminio, dengto milteliniu būdu arba iš lygiaverčių medžiagų. |  |
| 7. | Traukos spintos karkasas (laikantysis rėmas) | - Karkasas pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 30×30 mm uždaro profilio, kurio sienelių storis ne mažesnis kaip 2 mm, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; - Karkaso apačioje yra ne mažiau 4 reguliuojamo aukščio kojelės, kurių reguliavimo intervalas ne mažesnis kaip 20 mm. |  |
| 8. | Ventiliacinė sienelė | Traukos spintos galinėje dalyje įmontuota dviguba ventiliacinė sienelė pagaminta iš fenolio dervos pagrindu gaminamos plokštės arba laminato, arba iš lygiavertės medžiagos, sienelės storis ne mažiau kaip 4 mm. |  |
| 9. | Elektros įvadas | Panelėje po stalviršiu sumontuotos ne mažiau kaip dvi elektros rozetės (230V, IP44 arba lygiavertės saugumo klasės). |  |
| 10. | Ištraukiamo oro kanalas | Traukos spintoje įrengtas ištraukiamo oro kanalas, pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, kuris turės būti prijungtas prie 200 mm diametro pastato ventiliacijos sistemos. |  |
| 11. | Traukos spintos darbinės kameros vidinis apšvietimas | LED tipo (arba lygiavertis), sumontuotas už darbinės kameros ribų |  |
| 12. | Spintelė | - Traukos spintos apatinėje dalyje (po stalviršiu) įrengta dviejų durų spintelė su reguliuojamo aukščio vidine lentyna; - Spintelės durelės stumdomos arba durelės atsidaro ne mažesniu nei 180 kampu; - Spintelės durelės su rankenėlėmis; - Spintelė pagaminta iš laminuotų medžio drožlių plokščių, kurių storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis ne mažiau nei 2 mm (arba iš lygiaverčių medžiagų). |  |
| 13. | Traukos spintos korpuso spalva | Šviesiai pilka |  |
| 14. | LST EN 14175 standarto (arba lygiaverčio) atitikimas | Traukos spinta atitinka LST EN 14175 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus (kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumento, liudijančio prekės atitikimą LST EN 14175 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimams, kopiją) |  |
| 15. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 16. | Kartu su preke pateikiami dokumentai | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 17. | Prekių pristatymas ir instaliavimas | Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) bei personalo apmokymas įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.