SPS1 priedas

VENŲ IEŠKIKLIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Būtinos charakteristikos ir parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomo analizatoriaus techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taikymo sritis | Venų punkcijos procedūroms, kraujagyslių priežiūra prieš, per ir po procedūrų |  |
| 2. | Svoris | ≤ 0,8 kg |  |
| 3. | Vizualizacijos gylis | Periferinės venos ne mažiau 10 mm gylio Kraujo srautas ne mažiau 15 mm gylio |  |
| 4. | Vaizdo raiška | Aukštos raiškos (HD) vaizdai |  |
| 5. | Užtikrinamas itin ryškus venų vaizdas realiu laiku. Tinkamas pediatriniam panaudojimui. | Būtina |  |
| 6. | Prietaisas tinkamas naudoti ranka bei tvirtinant prie laikiklio | Būtina |  |
| 7. | Optimali fokusavimo distancija | 30 cm (±5cm) |  |
| 8. | Kateterio dydžio pasirinkimo funkcija | Vizualinis informacinis vadovas, integruotas į vizualizacijos langą, kurį galima naudoti įvertinti, koks kateterio dydis tinka pasirinktai venai |  |
| 9 | Galimybė keisti paveikslo modą | 3 tipai: universalus, detalus (skirtas pediatrijai), inversinis |  |
| 10. | Prietaiso tipas | Rankinis, mobilus |  |
| 11. | Vaizdo fiksavimas | HIPAA atitinkantis režimas, leidžiantis fiksuoti ne mažiau 200 statinių .PNG formato vaizdų, kuriuos galima eksportuoti į EMR dokumentaciją, arba lygiavertis |  |
| 12. | Tvirtinimo elementai | Komplektuojamas su stovu prietaiso tvirtinimui prie stalo |  |
| 13. | Baterijos | Ličio jonų, greitai keičiamos, įkraunamos -2 vnt. |  |
| 14. | CE ženklinimas | būtina |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekėms turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis, jeigu techninėje specifikacijoje nėra nurodyta kitaip.

- Teikiant prekes privaloma pateikti prietaiso naudojimo instrukcijas tiek originalo kalba, tiek lietuvių kalba.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos ir neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

____________________________________________ 	______________________ 	______________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) 	           (Parašas) 		                  (Vardas ir pavardė)