| RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto pavadinimas | VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ II lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos pirkimas |  |  |
| RDK paskelbimo data ir numeris | 2025-04-28 ID2412417 |  |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu | CVP IS |  |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 2 dalyviai | 1 pirkimo objekto dalis Artroskopinė vaizdo įranga (kiekis 1 kompl.) |

|  |  | 8 dalyvis | 3 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktas technines specifikacijas? | Taip | Taip, dalyvautumėme, jeigu bus atsižvelgta į techninės specifikacijos lentelėje surašytas mūsų pastabas. |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninių specifikacijų projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) | Taip. Turime pastabų ir pasiūlymų. Kada galėtume sudalyvauti konkurse siūlome papildyti arba praplėsti specifikacijų ribas. Pakeitimai nemažins kokybės, bet leis plačiau išnaudoti perkamą įranga bei suteiks galimybę sudalyvauti daugiau tiekėjų. Siūlomi pakeitimai pažymėti specifikacijoje raudonai. Tai, ką rekomenduotume išimti iš specifikacijos – pažymėta raudonai su nubraugtu tekstu, ką siūlome papildyti parašyta raudonai. | Taip, turime, jas surašėme į apačioje esančią techninės specifikacijos lentelę. Prašome pakoreguoti techninę specifikaciją siekiant suteikti galimybę kuo didesniam skaičiui tiekėjų pateikti savo pasiūlymus. Pažymime, kad teikdami šiuos pasiūlymus nesiekiame keisti pirkimo techninės specifikacijos esmės ar objekto. Mūsų tikslas – užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir sudaryti galimybes platesniam tiekėjų ratui pateikti pasiūlymus, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų ir neužkirsdami kelio funkcionaliai lygiaverčių sprendimų pateikimui. |
| 3. | Maksimali planuojama pirkimo vertė pagal pirkimo objekto dalis: 1 pirkimo objekto dalis – Artroskopinė vaizdo įranga (1 vnt.) – 62038,00 Eur be PVM; Ar galėtumėte pasiūlyti perkamas prekes neviršijant nustatytų kainų? | Rekomenduojame nusimatyti didesnį biudžetą Artroskopinė vaizdo įranga (1 vnt.) – 82.000,00 Eur be PVM; | 1 pirkimo objekto dalis – Artroskopinė vaizdo įranga (1 vnt.) – 62038,00 Eur be PVM; Taip galėtume. |
| 4. | Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti konkrečioje pirkimo objekto dalyje? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją; pageidautina, kad nurodytumėt taip pat ir preliminarią siūlomos prekės vieneto kainą be PVM). | 1. Richard Wolf GmbH (Vokietija) Logic4K 82.000 eur. | Smith&Nephew (JAV), https://www.smith-nephew.com/en/ |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija siūlomai prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? | 24 mėn. | 24 mėn. |
| 6. | Koks galėtų būti terminas prekių pristatymui? | 3 mėn. | Iki 2 mėn. |
| 7. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūlomos priemonės? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  | Jokių |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) | Siūlyčiau įtraukti reikalavimą, kad gedimo atveju, kol bus remontuojama įranga, tiekėjas turi pateikti pakaitinę įrangą. | Neturime. |

|  |  |  | 8 dalyvis | 3 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  |
| 1. | Artroskopinės vaizdo įrangos komplektacija: |  |  |  |
| 1.1. | Vaizdo kamera su optikos prijungimo adapteriu (kiekis 1 vnt.) | 1. Ultra aukštos raiškos (4K UHD); 2. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; 3. Progresyvus skenavimas: ne mažiau 10 bitų technologija; 4. Skaitmeninis priartinimas: ≥ 1,5 karto; 5. ≥ 2 programuojami valdymo mygtukai; 6. Ant kameros galvutės turi būti fokusavimo žiedas; 7. Kameros korpusas pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos) | 3. Progresyvus skenavimas: ne mažiau 10 bitų technologija; 5. Optinis priartinimas: ≥ 2 karto; Rekomenduojame optinį priartinimą, nes toks priartinimas negadina vaizdo kokybės. 9.Komplektuojama su nuimamu kameros laidu, kurį gali pasikeisti ligoninės personalas. Rekomenduojame įtraukti galimybę patiems keistis kameros galvos laidą. Tai ženkliai atpigina ir paspartina servisą aiteityje. |  |
| 1.2. | Vaizdo kameros valdymo įrenginys su šviesos šaltiniu ir archyvavimu (kiekis 1 vnt.) | 1. Valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (4K UHD) vaizdo kameromis; 2. Planšetė įrenginio/ sistemos valdymui: 2.1. Ekrano įstrižainė ≥ 10"; 2.2. Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų; 2.3. Rankinis paciento duomenų įvedimas (vardas, pavardė ir kt., ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas); 2.4. Vaizdo duomenų anotavimas po operacijos (komentarų ar grafinių objektų pridėjimas); 3. Vaizdų įrašymas/perdavimas/integracija: 3.1. Vidinis kaupiklis ≥ 128 GB; 3.2. DICOM standartas pacientų duomenų bei vaizdų (nuotraukų) perdavimui į PACS serverį; 3.3. Vaizdo nuotraukų raiška ≥ (3840x 2160) taškų; 3.4. USB jungtis duomenims perkelti; 4. Bevielis interneto ryšys; 5. Papildytos realybės spalvų filtrai. | 2. Planšetė įrenginio/ sistemos valdymui su šiomis funkcijomis: 2.4. Vaizdo duomenų anotavimas po operacijos (komentarų ar grafinių objektų pridėjimas); Arba integruotas lietimui jautrus valdymo ekranas. 3.1. Vidinis kaupiklis ≥ 128 GB arba išorinis USB kaupiklis; 3.2. DICOM standartas pacientų duomenų bei vaizdų (nuotraukų) perdavimui į PACS serverį; 3.3. Vaizdo nuotraukų raiška ≥ (1920 x 1080) taškų; 3.4. USB jungtis duomenims perkelti; 4. Bevielis interneto ryšys; | Prašome panaikinti 5 reikalavimo punktą, kuriame nurodyti papildytos realybės spalvų filtrai. Šis reikalavimas yra neesminis pirkimo objektui, nesuteikia esminės pridėtinės vertės ir dirbtinai riboja konkurenciją. Jo atsisakymas leistų platesniam tiekėjų ratui dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymus, taip užtikrinant efektyvesnį lėšų panaudojimą bei didesnį tiekimo pasirinkimą. |
| 1.3. | Šviesos šaltinis (integruotas į bendrą valdymo sistemą) (kiekis 1 vnt.) | 1. LED tipo (arba lygiavertis) šviesos šaltinis; 2. Šviesos srautas ≥ 1800 lm; 3. Lempos darbo laikas ≥ 30 000 valandų; 4. Automatinis ir rankinis šviesos srauto reguliavimas; 5. Suderinamas su ACMI, Storz, Wolf, Olympus šviesolaidžiais. |  |  |
| 1.4. | Plokščiaekranis monitorius (kiekis 1 vnt.) | 1. Ultra aukštos raiškos (4K UHD); 2. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; 3. Ekrano įstrižainė ≥ 31"; 4. Ryškumas ≥ 700 cd/m2; 5. Vaizdo formatas 16:9; 6. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; 7. Medicininės paskirties. | 4. Ryškumas ≥ 1700 cd/m2; |  |
| 1.5. | Šeiverio konsolė (kiekis 1 vnt.) | 1. Artroskopinių šeiverių ir multifunkcinių rankenų sistemoms; 2. Sistemos valdymas: 2.1. lietimui jautriu ekranu ir mygtukų pagalba; 2.2. kojiniu jungikliu; 2.3. darbinio instrumento rankena; 3. ≥ 2 jungtys rankenoms prijungti; 4. Greičiai: 4.1. rotacijos į priekį/atgal: ≥ 8 000 aps./min.; 4.2. osciliacijos: ≥ 3000 ciklų/min.; 5. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas; 6. Sąsaja su atroskopine pompa (automatinis pompos sistemos aktyvinimas įjungus šeiverį arba šeiverio konsolė ir artroskopinė pompa yra vienas įrenginys). | 2.1. lietimui jautriu ekranu arba mygtukų pagalba; 4.1. rotacijos į priekį/atgal: ≥ 16 000 aps./min.; 6. Sąsaja su atroskopine pompa (automatinis pompos sistemos aktyvinimas įjungus šeiverį arba šeiverio konsolė ir artroskopinė pompa yra vienas įrenginys). |  |
| 1.6. | Šeiverio pedalas bei (kiekis 1 vnt.) | Šeiverio ir artroskopinės pompos valdymui | Šeiverio arba artroskopinės pompos valdymui |  |
| 1.7. | Šeiverio rankena (kiekis 3 vnt.) | 1. Su siurbimo kanalu ir svirtele kontrolei; 2. Rankenos valdymas: 2.1. lietimui jautriu ekranu arba mygtukų pagalba; 2.2. pedalu; 3. Autoklavuojama. . | Šeiverio rankena (kiekis 1 vnt.) 4. Galimybė dirbti tiek su vienkartiniais, tiek daugkartiniais šeiverio antgaliais Rekomenduojame turėti galimybę dirbti su daugkartiniais šeiverio antgaliai, nes tai ženkliai mažins darbo sąnaudas |  |
| 1.8. | Artroskopinis elektrokaustikos generatorius (kiekis 1 vnt.) | 1. Veikia bipolinės elektrochirurgijos žemos temperatūros plazmos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją (išgarinimą) ir bipolinę koaguliaciją; 2. Ekranas, rodantis abliacijos ir koaguliacijos parametrus; 3. Grįžtamasis elektrodo polius įtaisytas, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais; 4. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas. | Komplekte: 3 daugkartinės abliacijos rankenėlės arba 100 vnt. vienkartinių. |  |
| 1.9. | Dvigubos eigos artroskopinė pompa (kiekis 1 vnt.) | 1. Skirta vandens padavimui į sąnarį; 2. Su parametrų reikšmių atvaizdavimu; 3. Skirta šioms operacijoms: 3.1. klubo sąnario; 3.2. kelio sąnario; 3.3. peties sąnario; 3.4. mažųjų sąnarių. 4. Savitestavimo sistema kiekvieną kartą įjungus; 5. Kojinis jungiklis valdymui, integruotas į šeiverio pedalą. | 4. Savitestavimo sistema kiekvieną kartą įjungus; 6. Dirbanti su vienkartinėmis ir daugkartinėmis žarnelėmis Rekomenduojame turėti galimybę dirbti su daugkartinėmis žarnelėmis, nes tai ženkliai mažins darbo sąnaudas |  |
| 1.9.1 | Artroskopinės pompos irigacinės sistemos | 1. Artroskopinės pompos irigacinės sistemos tinkamos su techninės specifikacijos 9 punkte aprašyta artroskopinės pompos įranga; Paciento jungtis - 5 vnt; Ištraukimo kasetė - 5 vnt.; Jungtis - 5 vnt.; Šeiverio antgaliai - 5 vnt.; Grindų ištraukimo kasetė - 5 vnt. | Artroskopinės pompos irigacinės sistemos ir šeiverio antgaliai 1.Artroskopinės pompos irigacinės sistemos tinkamos su techninės specifikacijos 9 punkte aprašyta artroskopinės pompos įranga: 5 vnt. daugkartinių, arba 300 vnt. vienkartinių 2. Šeiverio antgaliai: 5 vnt. daugkartinių, arba 300 vnt. vienkartinių Rekomenduojame įsitraukti atitinkamą vienkartinių arba daugkartinių priemonių kiekį ir nusimatyti tam didesnį artroskopinės sistemos biudžetą. |  |
| 1.10. | Artroskopinė optika (kiekis 3 vnt.) | 1. Perduodanti 4K UHD vaizdą; 2. Vaizdo kryptis 30 ± 1; 3. Diametras 4 mm ± 0,2 mm; 4. Ilgis 152 mm ± 0,5 mm; 5. Autoklavuojama. | Artroskopinė optika (kiekis 1 vnt.) 1. Perduodanti 4K UHD vaizdą; 4. Ilgis 152 mm ± 30 mm; | Prašome pakeisti 4. Punkto reikalavimą į Ilgis ≥152 mm, taip suteikiant galimybę pasiūlymus pateikti kuo daugiau tiekėjų, neribojant konkurencijos. |
| 1.11. | Artroskopo įmova (kiekis 3 vnt.) | Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 4 mm ± 0,2 mm diametro siūlomai optikai (10 poz.) | Artroskopo įmova (kiekis 1 vnt.) |  |
| 1.12. | Šviesolaidis (kiekis 3 vnt.) | 1. Šviesolaidžio diametras 4,5 mm ± 0,5 mm; 2. Šviesolaidžio ilgis 2,7 m ± 0,1 m; 3. Su jungtimi, tinkančia siūlomai įrangai. | Šviesolaidis (kiekis 1 vnt.) 1. Šviesolaidžio diametras 4,5 mm ± 1,0 mm; 2. Šviesolaidžio ilgis 2,7 m ± 0,3 m; | „Prašome koreguoti 2 punkto reikalavimą dėl šviesolaidžio ilgio, leidžiant iki 3,04 m. Nurodytas ilgis 2,7 m ± 0,1 m yra per trumpas praktiniam naudojimui ortopedinėse operacijose, ypač kai naudojama papildoma įranga ar stovas. Ilgesnis šviesolaidis (pvz., iki 3,04 m) užtikrina lankstesnį išdėstymą operacinėje ir saugesnį įrangos sujungimą, nedarant įtampos laidui ar optikai. Tai atitinka medicinos praktikos poreikius ir neapriboja tiekėjų be objektyvios priežasties. |
| 1.13. | Artroskopijos instrumentų rinkinio laikymo ir sterilizavimo dėžė (kiekis 5 vnt.) | 1. Metalinė dėžė vienos operacijos rinkiniui laikyti bei sterilizuoti; 2. Su dangčiu; 3. Su optikai, movai, obturatoriui ir šviesolaidžiui skirtais laikikliais. | Artroskopijos instrumentų rinkinio laikymo ir sterilizavimo dėžė (kiekis 1 vnt.) 1. Metalinė arba plastininė dėžė vienos operacijos rinkiniui laikyti bei sterilizuoti; |  |
| 1.14. | Vežimėlis įrangai (kiekis 1 vnt.) | 1. ≥ 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais; 2. Su ≥ 5lentynomis; 3. Su stalčiumi; 4. Su videokameros laikikliu; 5. Su alkūniniu laikikliu plokščiaekraniui mediciniam monitoriui; 6. Su alkūniniu laikikliu valdymo planšetei, 7. Uždaras kanalas elektros maitinimo lizdams bei izoliuotiems įrangos laidams paslėpti; 8. Centrinis elektros jungiklis; 9. ≥ 2 pedalų laikikliai. | 2. Su ≥ 3 lentynomis; 6. Su alkūniniu laikikliu valdymo planšetei, jei siūloma planšetė; | Prašome koreguoti arba atsisakyti reikalavimo, kad įrangos vežimėlis turi turėti ne mažiau kaip 5 lentynas. Toks reikalavimas yra perteklinis ir riboja konkurenciją, nes funkcionaliai vežimėliui gali pakakti ir 4 lentynų, priklausomai nuo įrangos konfigūracijos. Kai kuriais atvejais daugiau lentynų netgi gali trukdyti patogiam prietaisų išdėstymui ar prieigai prie jų. Esminis kriterijus turėtų būti ne lentynų skaičius, o galimybė saugiai ir ergonomiškai išdėstyti visą reikalingą įrangą pagal operacinės poreikius. |

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS:

- 8 dalyvis rekomenduoja nusimatyti didesnį biudžetą – į rekomendaciją neatsižvelgiame, nes pirkimas atliekamas įgyvendinant Europos sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 09-022P-0041 „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas.“ ir įsigyjamos įrangos biudžetas numatytas projekto paraiškoje.

- 8 dalyvis siūlo įtraukti reikalavimą, kad gedimo atveju, kol bus remontuojama įranga, tiekėjas turi pateikti pakaitinę įrangą – į pastabą atsižvelgiame ir papildome  techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6.2.6. punktą sakiniu –„ įrangos nurodytos 1-oje pirkimo dalyje gedimo atveju, kol bus remontuojame įranga, tiekėjas turi pateikti pakaitinę įrangą“.

- 8 dalyvio siūlymą techninės specifikacijos 1.1 punkto reikalavimui tenkiname iš dalies ir išdėstome taip - 1.1. Vaizdo kamera su optikos prijungimo adapteriu

(kiekis 1 vnt.)- 1. Ultra aukštos raiškos (4K UHD);

2. Raiška  ≥ (3840 x 2160) taškų;

3. Progresyvus skenavimas: ne mažiau 10 bitų technologija;

4. Skaitmeninis priartinimas: ≥ 1,5 karto;

5. Optinis priartinimas: ≥ 2 karto;

6. ≥ 2 programuojami valdymo mygtukai;

7. Ant kameros galvutės turi būti fokusavimo žiedas;

8. Kameros korpusas pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos).

4. 8 ir 3 dalyvio siūlymus dėl 1.2 punkto reikalavimų  tenkiname iš dalies ir išdėstome taip -  Vaizdo kameros valdymo įrenginys su šviesos šaltiniu ir      archyvavimu (kiekis 1 vnt.) –

1. Valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (4K UHD) vaizdo kameromis;

2. Planšetė įrenginio/ sistemos valdymui su šiomis funkcijomis:

2.1. Ekrano įstrižainė  ≥ 10";

2.2. Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų;

2.3. Rankinis paciento duomenų įvedimas (vardas, pavardė ir kt., ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas);

2.4. Vaizdo duomenų anotavimas po operacijos (komentarų ar grafinių objektų pridėjimas) arba integruotas lietimui jautrus valdymo                  ekranas;

3. Vaizdų įrašymas/perdavimas/integracija:

3.1. Vidinis kaupiklis ≥ 128 GB arba išorinis USB kaupiklis;

3.2. DICOM standartas pacientų duomenų bei vaizdų (nuotraukų) perdavimui į PACS serverį;

3.3. Vaizdo nuotraukų raiška ne mažesnė kaip 1920 x 1080 taškų.;

3.4. USB jungtis duomenims perkelti;

4. Bevielis interneto ryšys.