| RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto pavadinimas | VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ II lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos pirkimas |  |  |
| RDK paskelbimo data ir numeris | 2025-04-28 ID2412417 |  |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu | CVP IS |  |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 3 dalyviai | 11 pirkimo objekto dalis Siurblys (2 vnt.) |

|  |  | 4 dalyvis | 8 dalyvis | 13 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktas technines specifikacijas? |  | Taip | Planuojame dalyvauti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 p.d. Prašome atsižvelgti į 3, 6, 7, 11 pirkimų dalių techninės specifikacijos pakeitimus. |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninių specifikacijų projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) |  | Taip. Turime pastabų ir pasiūlymų. Kada galėtume sudalyvauti konkurse siūlome papildyti arba praplėsti specifikacijų ribas. Pakeitimai nemažins kokybės, bet leis plačiau išnaudoti perkamą įranga bei suteiks galimybę sudalyvauti daugiau tiekėjų. Siūlomi pakeitimai pažymėti specifikacijoje raudonai. Tai, ką rekomenduotume išimti iš specifikacijos – pažymėta raudonai su nubraugtu tekstu, ką siūlome papildyti parašyta raudonai. |  |
| 3. | Maksimali planuojama pirkimo vertė pagal pirkimo objekto dalis: 11 pirkimo objekto dalis – Siurblys (2 vnt.) – 2600,00 Eur be PVM; Ar galėtumėte pasiūlyti perkamas prekes neviršijant nustatytų kainų? |  |  |  |
| 4. | Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti konkrečioje pirkimo objekto dalyje? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją; pageidautina, kad nurodytumėt taip pat ir preliminarią siūlomos prekės vieneto kainą be PVM). |  | 11. Cheiron (Čekija), Victoria Versa 1 vnt. 1800 eur be PVM |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija siūlomai prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? |  | 24 mėn. |  |
| 6. | Koks galėtų būti terminas prekių pristatymui? |  | 3 mėn. |  |
| 7. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūlomos priemonės? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  |  |  |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  |  |  |

|  |  |  | 4 dalyvis | 8 dalyvis | 13 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  |  |  |
| 1. | Elektrinis medicininis siurblys | 1. Pritaikytas transportavimui (su 4-iais antistatiniais rateliais, du iš jų su užspaudžiamais stabdžiais); 2. Integeruotas stūmoklinis siurblys be tepalo ir nereikalaujantis priežiūros |  |  |  |
| 2. | Siurblio matmenys | AxPxG: ≤ 850 x 460 x 420 mm | ≤ 1000 x 550 x 550 mm | Prašome praplėsti ribas AxPxG: ≤ 900 x 480 x 460 mm |  |
| 3. | Siurblio svoris be priedų | ≤ 15 kg | ≤ 20 kg | Siurblio svoris su transportavimo vežimėliu be priedų ≤ 21 kg | Prašome pakeisti į Bendras svoris siurblio – ne daugiau 20 kg. Nes dauguma gamintojų deklaruoja bendrą produkto svorį. |
| 4. | Siurblio korpuse du laikikliai sekreto surinkimo indams tvirtinti | Būtina |  |  |  |
| 5. | Daugkartinio naudojimo indai (tiekiami kartu su siūlomu siurbliu) | 1. Dvi, ≥ 2000 ml talpos su dangteliais; 2. Skaidrus, plastikinis; 3. Su atsikirtu plūdiniu reguliatoriumi apsaugai nuo perpylimo; 4. Su antibakteriniu ir hidrofobiniu filtru; 5. Su atsiurbimo vamzdeliu ne mažesniu kaip 8x14mm ir konusinio tipo jungtimis, žarnelės ilgis ne mažiau 1 m; 6. Indai ir priedai autoklavuojami ≥ 121°C temperatūroje | 1. Dvi, ≥ 2000 ml talpos su dangteliais; 2. Skaidrus, plastikinis; 3. Su atsikirtu plūdiniu reguliatoriumi apsaugai nuo perpylimo; 4. Su atsiurbimo vamzdeliu ne mažesniu kaip 7-8x12-14mm ir konusinio tipo jungtimis, žarnelės ilgis ne mažiau 1 m; 5. Indai ir priedai autoklavuojami ≥ 121°C temperatūroje |  |  |
| 6. | Siurblio veikimas: |  |  |  |  |
| 6.1. | Didžiausias sudaromas vakuumas | > 650 mmHg | > 700 mmHg |  |  |
| 6.2. | Reguliuojamos vakuumo ribos su vakuumo lygio indikatoriumi | Būtina |  |  |  |
| 6.3. | Maksimalus siurbimo pajėgumas | ≥ 60 l/min. |  | ≥ 43 l/min. |  |
| 6.4. | Triukšmo lygis siurbliui veikiant | ≤ 55 dBA | ≤ 40 dBA | ≤ 40 dBA |  |
| 6.5. | Siurbimo į kairį arba dešinį indą galimybė | Klavišai prietaiso korpuse leidžiantys pasirinkti į kurį indą vykdomas siurbimas | Klavišai arba rankenėlė leidžiantys pasirinkti į kurį indą vykdomas siurbimas | Klavišai leidžiantys pasirinkti į kurį indą vykdomas siurbimas |  |
| 7. | Kojinis siurblio valdymo pedalas | 1 vnt. |  |  |  |
| 8. | Elektros energijos šaltiniai | Maitinimas iš 100-240 V, 50-60 Hz elektros tinklo |  |  |  |

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS:

Pateikta 4,8,13 dalyvių siūlymai dėl techninės specifikacijos  2,3,5,6 punktų-  pateiktus siūlymus tenkiname arba tenkiname iš dalies ir šiuos punktus išdėstome taip:

| 2. | Siurblio matmenys | AxPxG: ≤ 1000 x 550 x 550 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Siurblio svoris su transportavimo vežimėliu be priedų | ≤ 21 kg |  |
| 5. | Daugkartinio naudojimo indai (tiekiami kartu su siūlomu siurbliu) | 1. Dvi, ≥ 2000 ml talpos su dangteliais; 2. Skaidrus, plastikinis; 3. Su atsikirtu plūdiniu reguliatoriumi apsaugai nuo perpylimo; 4. Su antibakteriniu ir hidrofobiniu filtru; 5. Su atsiurbimo vamzdeliu ne mažesniu kaip 4mm ir ne didesniu kaip 14mm ir konusinio tipo jungtimis, žarnelės ilgis ne mažiau 1 m; 6. Indai ir priedai autoklavuojami ≥ 121°C temperatūroje |  |
| 6. | Siurblio veikimas: |  |  |
| 6.1. | Didžiausias sudaromas vakuumas | > 650 mmHg |
| 6.2. | Reguliuojamos vakuumo ribos su vakuumo lygio indikatoriumi | Būtina |
| 6.3. | Maksimalus siurbimo pajėgumas | ≥ 60 l/min. |
| 6.4. | Triukšmo lygis siurbliui veikiant | ≤ 55 dBA |
| 6.5. | Siurbimo į kairį arba dešinį indą galimybė | Klavišai arba rankenėlė leidžiantys pasirinkti į kurį indą vykdomas siurbimas |