| RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto pavadinimas | VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ II lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos pirkimas |  |  |
| RDK paskelbimo data ir numeris | 2025-04-28 ID2412417 |  |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu | CVP IS |  |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 5 dalyviai | 12 pirkimo objekto dalis – Endoskopinės chirurgijos komplektas (1 vnt.) |

|  |  | 7 dalyvis | 8 dalyvis | 13 dalyvis | 14 dalyvis | 16 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktas technines specifikacijas? |  | Taip | Planuojame dalyvauti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 p.d. Prašome atsižvelgti į 3, 6, 7, 11 pirkimų dalių techninės specifikacijos pakeitimus. | Dalyvaus 8,9,10,12 pirkimo dalyse |  |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninių specifikacijų projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) |  | Taip. Turime pastabų ir pasiūlymų. Kada galėtume sudalyvauti konkurse siūlome papildyti arba praplėsti specifikacijų ribas. Pakeitimai nemažins kokybės, bet leis plačiau išnaudoti perkamą įranga bei suteiks galimybę sudalyvauti daugiau tiekėjų. Siūlomi pakeitimai pažymėti specifikacijoje raudonai. Tai, ką rekomenduotume išimti iš specifikacijos – pažymėta raudonai su nubraugtu tekstu, ką siūlome papildyti parašyta raudonai. |  |  |  |
| 3. | Maksimali planuojama pirkimo vertė pagal pirkimo objekto dalis: 12 pirkimo objekto dalis – Endoskopinės chirurgijos komplektas (1 vnt.) – 124600,00 Eur be PVM. Ar galėtumėte pasiūlyti perkamas prekes neviršijant nustatytų kainų? |  |  |  |  |  |
| 4. | Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti konkrečioje pirkimo objekto dalyje? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją; pageidautina, kad nurodytumėt taip pat ir preliminarią siūlomos prekės vieneto kainą be PVM). |  | 12. Richard Wolf GmbH (Vokietija) Logic4K 115.000 eur be PVM. |  |  |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija siūlomai prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? |  | 24 mėn. |  |  |  |
| 6. | Koks galėtų būti terminas prekių pristatymui? |  | 3 mėn. |  |  |  |
| 7. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūlomos priemonės? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  |  |  |  |  |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  | Siūlyčiau įtraukti reikalavimą, kad gedimo atveju, kol bus remontuojama įranga, tiekėjas turi pateikti pakaitinę įrangą. |  |  |  |

|  |  |  | 7 dalyvis | 8 dalyvis | 13 dalyvis | 14 dalyvis | 16 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aukštos raiškos (4K) monitorius, 1 vnt. | - Su LED foniniu pašvietimu; - Maksimalus stebėjimo kampas ≥ 178°; - Apšviestumas ≥ 750 cd/m2; - Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; - Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Signalų įvestys: - ≥ 1 x DisplayPort arba lygiavertė, - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Signalų išvestys: ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė. | 2. Maksimalus stebėjimo kampas ≥ 178°; arba 89°/89°/89°/89° 5. Raiška ≥ (4096 x 2160) taškų; |  | Pasiūlymų techninei specifikacijai nepateikia | Pasiūlymų techninei specifikacijai nepateikia |  |
| 2. | Videokameros galva, 1 vnt. | - Raiška ≥ (3840 x 2160); - Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 3 funkcijoms valdyti; - Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį; Galimybė kameros mygtukų pagalba pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui (3 punkto 6 dalis). | 2. Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 10 funkcijoms valdyti; Siūlome įtraukti punktą: Videokameros galva turi nuolatinio auto fokusavimo rėžimą. |  |  |  |  |
| 3. | Vaizdo apdorojimo įrenginys, 1 vnt. | - Maksimali raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Privalo būti galimybė prijungti ir naudoti šiuos įrenginius: - 4K (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutes, - 4K (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutes su indociano žaliojo fluorescencijos funkcija (angl. Indocyanine green – ICG); - Lanksčius daugkartinius video (skaitmeninius) endoskopus; - Skaitmeninis didinimas ≥ 1,5 karto; - Signalų išvestys: - ≥ 1 x DisplayPort arba lygiavertė; - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Nuotraukų ir video vaizdų įrašymas į USB tipo laikmenas: - Video vaizdų raiška ≥ Full HD; - Nuotraukų raiška ≥ 4K; - Vaizdų vizualizacijos režimai: - Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti; 6.2. ≥ 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis); | Siūlome įtraukti punktą: Vaizdo apdorojimo įrenginys turi meniu Lietuvių kalba; 3. Skaitmeninis didinimas ≥ 2,0 karto; 5. Nuotraukų ir video vaizdų įrašymas į USB tipo laikmenas, arba atskiras įrenginys; ≥ 1 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis); | 2.2. 4K (3840 x 2160 taškų) standarto arba dviejų sensorių kamerų galvutes su indociano žaliojo fluorescencijos funkcija (angl. Indocyanine green – ICG); - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė 3G-SDI; 5.2. Nuotraukų raiška ≥ 4K Full HD; 6.2. ≥ 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis) arba su indociano žaliojo fluorescencijos funkcija (angl. Indocyanine green – ICG); 6.3.Urologinė foto dinaminė diagnostinė funkcija naudojant kontrastą (angl. PDD) |  |  | 3.2.3. Toks reikalavimas yra perteklinis, nes lankstieji video endoskopai dažniausiai naudojami ne laparoskopijai, o bronchoskopijai ar gastroskopijai. Laparoskopinė įranga dažniausiai turi savitą vaizdo sistemą (kamerą, šviesos šaltinį, monitorių), nepritaikytą lanksčių video endoskopų jungimui. Prašome šalinti šį reikalavimą arba perkelti jį prie naudingumo balų. |
| 4. | Šviesos šaltinis, 1 vnt. | - LED tipo arba lygiavertis; - Lempos darbo resursas 10000 valandų; 3. Reguliuojamas šviesos intensyvumas. | Siūlome įtraukti punktą: Šviesos šaltinis tinkamas susiaurinto šviesos spektro ir infraraudonųjų spindulių vizualizacijos rėžimams. | - LED tipo arba lygiavertis; 3. Automatinis reguliuojamas šviesos intensyvumas. |  |  |  |
| 5. | CO2 dujų insufliatorius, 1 vnt. | - Maksimalus dujų padavimo greitis ≥ 45 l/min.; - Maksimalus pasiekiamas slėgis ≥ 25 mmHg; - Su integruotu arba atskiru moduliu dujų pašildymui iki 370C; - Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas; - Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas; - Komplekte: - Sterilizuojami žarnelių rinkiniai insufliacijai - 2 vnt. - Žarna insufliatoriaus pajungimui į dujų tiekimo šaltinį – 1 vnt. CO2 dujų filtrai ≥ 50 vnt. |  | 4.Su integruotu moduliu dūmų ištraukimui. |  |  |  |
| 6. | Plovimo įrenginio komplektas | - Ratukinio tipo; - Skirtas irigacijai; - Valdymas lietimui jautriu ekranu; - Skaitinis darbinių parametrų reikšmių vaizdavimas ekrane; 5. Galimybė dirbti tiek su vienkartiniais, tiek su daugkartiniais žarnelių rinkiniais. |  | Rekomenduojame papildyti pompos funkcijas hysteroskopijai ir urologijai. Bus platesnis pompos panaudojimas. 1. Skirta laparoskopinėms, hysteroskopinėms ir urologinėms operacijoms; 4. Valdymas lietimui jautriu ekranu arba mygtukais; 5. Komplekte turi būti ≥ 5 daugkartinės žarnelės. |  |  | 6.5. Prašome koreguoti: Galimybė dirbti su vienkartiniais ir/arba su daugkartiniais žarnelių rinkiniais |
| 7. | Elektrochirurginis generatorius | - Skirtas endoskopinėms ir atviroms operacijoms. - Valdomas spalvotu, lietimui jautriu ekranu. - Su vartotojo pasirenkamomis gamyklinėmis (arba užprogramuojamomis pagal gamintojo rekomendacijas) darbinėmis programomis. - Galimybė sukurti ir išsaugoti individualias darbines programas. - ≥ 5 monopolinio pjovimo režimų, kurių maksimali galia ≥ 300 W. - ≥ 4 monopolinės koaguliacijos režimų, kurių maksimali galia ≥ 200 W. - Bipolinis (-iai) koaguliacijos režimas (-ai) darbui NaCl tirpale: rezektoskopija, maksimali galia ≥ 200 W. - Bipolinis (-iai) pjovimo režimas (-ai) darbui NaCl tirpale: rezektoskopija, maksimali galia ≥ 250 W. - Komplekte: - ≥ 2 funkcijų kojinis jungiklis – 1 vnt.; - Daugkartinis paciento elektrodas su jungiamuoju laidu – 1 vnt.; - Vienkartiniai paciento elektrodai – ≥ 100 vnt.; Laidas vienkartiniams paciento elektrodams prijungti – 1 vnt. | Siūlome įtraukti punktą: Elektrochirurginis generatorius turi meniu Lietuvių kalba; |  |  |  |  |
| 8. | Vežimas endoskopinei įrangai, 1 vnt. | - 4 antistatiniai ratai, ne mažiau kaip 2 iš jų fiksuojami; - ≥ 3 lentynos; - ≥ 1 stalčius; - ≥ 12 vežimėlyje integruotų elektros maitinimo lizdų; - Videokameros galvutės laikiklis; - Kanalas įrangos laidams paslėpti; - Ant vežimo turi būti centrinis elektros jungiklis; - Komplekte: Prie vežimėlio tvirtinamas artikuliuojamas laikiklis (alkūnė) 1 p. aprašytam monitoriui pakabinti, leidžiantis šiuos judesius: pasukti monitorių į šonus, pakreipti monitorių aukštyn, pakreipti monitorių žemyn, pakelti monitorių aukštyn, nuleisti monitorių žemyn, patraukti monitorių nuo vežimėlio, priartinti monitorių prie vežimėlio. | 1. 4 ratai, iš jų ≥ 2 antistatiniai, iš 4 ratų ≥ 2 fiksuojami; | 4. ≥ 12 8 vežimėlyje integruotų elektros maitinimo lizdų; |  |  |  |
| 9. | Optika, 1 vnt. | - Matymo kryptis 30 ˚; - Suderinama su 4K raiškos video sistema; - Skersmuo 10 ± 0,2 mm; - Ilgis 32 ± 2 cm; - Autoklavuojama; Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |  |  |  |  |
| 10. | Šviesolaidis, 1 vnt. | - Fibrooptinis; - Skersmuo 4,5± 0,5 mm; - Ilgis 300 ± 50 cm; - Su tiesia jungtimi; Autoklavuojamas. |  |  |  |  |  |
| 11. | Adata, 1 vnt. | - Veress tipo arba lygiavertė; - Su buka spyruokline vidine kaniule; - Su Luer-lock tipo (arba lygiaverte) jungtimi; - Ilgis 16±2 cm; Autoklavuojama. |  |  |  |  | Prašome keisti: 11.4. Ilgis 14±2 cm arba 16±4 cm |
| 12. | Troakaras, 2 vnt. | - Skersmuo 6,5±1,5 mm; - Kaniulės ilgis 11±0,5 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Multifunkcinis (automatinis, atidaromas ranka) arba silikoninis vožtuvas; Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  | 4.2 Multifunkcinis (automatinis, atidaromas ranka) arba silikoninis vožtuvas arba automatinis magnetinis-rutilinis; |  |  | Prašome keisti: 12.2. Kaniulės ilgis 11±1 cm; |
| 13. | Troakaras, 2 vnt. | - Skersmuo 11,5±1,5 mm; - Kaniulės ilgis 11±1 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Multifunkcinis (automatinis ir atidaromas ranka) arba silikoninis vožtuvas; Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  | 4.2.Multifunkcinis (automatinis ir atidaromas ranka) arba silikoninis vožtuvas arba automatinis magnetinis-rutilinis; |  |  |  |
| 14. | Reduktorius, 2 vnt. | - Kamštelio arba movos tipo; Skirtas 5 mm skersmens instrumentų įvedimui į 10±1 mm skersmens troakarą. |  |  |  |  |  |
| 15. | Žnyplės, 2 vnt. | - Skirtos disekcijai arba sugriebimui; - Kelly tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios; - Su jungtimi bipolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; Su plastikine rankena be užrakto. |  | 2. Kelly tipo arba lygiavertės Meryland tipo; |  |  |  |
| 16. | Žnyplės,1 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės, perforuotos; - Žiaunų ilgis 25±3 mm; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; Su plastikine rankena su užraktu. |  | 5.Žiaunų ilgis 25±3 ±6 mm; |  |  |  |
| 17. | Žnyplės, 1 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės, perforuotos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; Su plastikine rankena be užrakto. |  |  |  |  |  |
| 18. | Žnyplės, 1 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - DeBakey tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; Su plastikine rankena be užrakto. |  |  |  |  |  |
| 19. | Žirklės, 2 vnt. | - Metzenbaum tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; Su plastikine rankena be užrakto. |  |  |  |  |  |
| 20. | Žirklių įdėklas, 1 vnt. | - Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos, šaukštelio formos. - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; Ilgis 36±3 cm. | 1. Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos, šaukštelio formos arba su didele anga. | - Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos, šaukštelio arba buko distalinio galo formos. |  |  | Prašome koreguoti: Žirklės 1 vnt. |
| 21. | Elektrodas, 2 vnt. | - Skirtas koaguliacijai ir disekcijai; - L formos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Tubusas cm žymėjimu; - Skersmuo 5±0,5 mm; Ilgis 35±2 cm. | 1. Skirtas koaguliacijai, disekcijai/pjovimui; 4. Tubusas cm žymėjimu; | 4.Tubusas cm žymėjimu arba izoliuotas; |  |  |  |
| 22. | Laidas, 2 vnt. | - Skirtas monopoliniams instrumentams; Ilgis 320±30 cm. |  |  |  |  |  |
| 23. | Laidas, 2 vnt. | - Skirtas bipoliniams instrumentams; Ilgis 320±30 cm. |  |  |  |  |  |
| 24. | Elektrodas, 1 vnt. | - Skirtas koaguliacijai ir disekcijai; - U formos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Su kanalu siurbimui; - Skersmuo 5±0,5 mm; Ilgis 35±2 cm. | 2. U arba šaukštelio formos; | 2.U arba lopetėlės formos; 5.Skersmuo 5±0,5 mm; Ilgis 35±2 ±4 cm. |  |  |  |
| 25. | Adatkotis, 1 vnt. | - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; Ilgis 32±2 cm. |  | 3. Su automatiniu adatos pastatymu. |  |  |  |
| 26. | Konteineris, 1 vnt. | - Skirtas instrumentų sterilizavimui bei laikymui; - Plastikinis, perforuotas; - Su silikoniniais kilimėliais; - Dviejų aukštų; Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis): (530x250x150) ± 130 mm. |  | 4.Dviejų aukštų arba 2 vieno aukšto; |  |  | Prašome keisti: 26.2. Plastikinis arba lygiavertis (iš nerūdijančio plieno vielos) perforuotas 26.4. Talpinantis du endoskopus 26.5. išoriniai matmenys ne mažesni kaip 440 x 85 x 45 mm. |

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS:

7,8,16 dalyviai teikia siūlymus visų techninės specifikacijos punktų reikalavimams- išnagrinėjus siūlymus matyti, kad siūlomi parametrai yra pateiktos techninės specifikacijos parametrų ribose, arba siūlomi priedas skirti 3 lygio paslaugoms teikti, arba įtraukus į specifikaciją siūlomus priedus ar parametrus, padidėtų įsigyjamos įrangos kaina.

Techninės  specifikacijos  punktų reikalavimai, kuriuose atliekami keitimai, išdėstomi taip:

| 3. | Vaizdo apdorojimo įrenginys, 1 vnt. | - Maksimali raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Privalo būti galimybė prijungti ir naudoti šiuos įrenginius: - 4K (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutes, - 4K (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutes su indociano žaliojo fluorescencijos funkcija (angl. Indocyanine green – ICG); - Lanksčius daugkartinius video (skaitmeninius) endoskopus; - Skaitmeninis didinimas nemažiau 1,5 karto; - Signalų išvestys: - ≥ 1 x DisplayPort arba lygiavertė; - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Nuotraukų ir video vaizdų įrašymas į USB tipo laikmenas: - Video vaizdų raiška ≥ Full HD; - Nuotraukų raiška ≥ 4K; - Vaizdų vizualizacijos režimai: - Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti; 6.2. ≥ 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis); |
| --- | --- | --- |
| 8. | Vežimas endoskopinei įrangai, 1 vnt. | - 4 antistatiniai ratai, ne mažiau kaip 2 iš jų fiksuojami; - ≥ 3 lentynos; - ≥ 1 stalčius; - Daugiau nei 8 vežimėlyje integruotų elektros maitinimo lizdų; - Videokameros galvutės laikiklis; - Kanalas įrangos laidams paslėpti; - Ant vežimo turi būti centrinis elektros jungiklis; - Komplekte: Prie vežimėlio tvirtinamas artikuliuojamas laikiklis (alkūnė) 1 p. aprašytam monitoriui pakabinti, leidžiantis šiuos judesius: pasukti monitorių į šonus, pakreipti monitorių aukštyn, pakreipti monitorių žemyn, pakelti monitorių aukštyn, nuleisti monitorių žemyn, patraukti monitorių nuo vežimėlio, priartinti monitorių prie vežimėlio. |
| 12. | Troakaras, 2 vnt. | - Skersmuo 6,5±1,5 mm; - Kaniulės ilgis 11±0,5 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Multifunkcinis (automatinis, atidaromas ranka) arba automatinis magnetinis-rutulinis; Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |
| 13. | Troakaras, 2 vnt. | - Skersmuo 11,5±1,5 mm; - Kaniulės ilgis 11±1 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: 4.1.Obturatorius su piramidiniu smaigu; 4.2.Multifunkcinis (automatinis ir atidaromas ranka) arba automatinis magnetinis-rutulinis; Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |
| 16. | Žnyplės,1 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės, perforuotos; - Žiaunų ilgis 25±6 mm; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm arba ; - Ilgis 36±3 cm; Su plastikine rankena su užraktu. |
| 20. | Žirklės, 1 vnt. | - Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos, šaukštelio formos arba buko distalinio galo formos arba su didele anga., - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; Ilgis 36±3 cm. |
| 26. | Konteineris, 1 vnt. | - Skirtas instrumentų sterilizavimui bei laikymui; - Plastikinis arba lygiavertis, perforuotas; - Su silikoniniais kilimėliais; - Dviejų aukštų; Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis): (530x250x150) ± 130 mm. |