| RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto pavadinimas | VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ II lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos pirkimas |  |  |
| RDK paskelbimo data ir numeris | 2025-04-28 ID2412417 |  |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu | CVP IS |  |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 1 dalyvis | 2 pirkimo objekto dalis Deguonies generatorius (1 vnt.) |

|  |  | 12 dalyvis |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktas technines specifikacijas? | Ne, techninė specifikacija pritaikyta vienam gamintojui Novair medical |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninių specifikacijų projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) | PASTABOS IR PRETENZIJA DĖL KONKURENCIJĄ RIBOJANČIŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ Pateikiame pastabas ir pretenziją dėl konkurso techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, kurie, mūsų vertinimu, yra pertekliniai, technologiškai nepagrįsti, ribojantys konkurenciją, bei galimai pritaikyti konkrečiam tiekėjui. 1. 2.1 punktas – Deguonies analizatorius integruotas į generatoriaus monitorių Komentaras: Šis reikalavimas technologiškai nepagrįstas ir perteklinis. Deguonies analizatorius gali būti prijungtas kitais technologiškai efektyviais būdais. Reikalavimas riboja galimybę dalyvauti tiekėjams, kurių įranga tokio sprendimo nenaudoja, nors atitinka kitus parametrus. 2. 2.2 punktas – Deguonies grynumo matavimo ribos: 0–96% Komentaras: Tai absurdiškas reikalavimas, nes medicininio deguonies grynumas yra apie 93 ±3 %. Nepagrįstai siaura viršutinė riba (96%): Daugelis deguonies generatorių (ypač medicininių) pasiekia 93–95% deguonies grynumą. Bet jų jutikliai/matavimo ribos dažnai leidžia matuoti iki 99% ar net 100%. Reikalavimas „iki 96%“ iš pažiūros skamba kaip maksimali riba, bet jei tai suvokiama kaip būtinybė, kad įrenginys negali matuoti virš 96%, tai automatiškai eliminuoja įrenginius su platesniu diapazonu – ir tai neturi logiško pagrindo. Konkurenciją ribojanti formuluotė: Jei specifikacijoje parašyta „matavimo ribos 0–96%“, tai neleidžia dalyvauti įrenginiams, kurių jutikliai gali matuoti, tarkim, 0–100%. Tai logiškai nepateisinama – platesnės ribos yra privalumas, ne trūkumas. Tokiu atveju tai gali būti laikoma dirbtiniu apribojimu, skirtu „pritaikyti“ konkurso sąlygas konkrečiam modeliui. 3. 2.11 punktas – Meniu ir parametrai rodomi lietuvių kalba Komentaras: Tai perteklinis reikalavimas, kuris riboja tiekėjus iš kitų ES šalių. Šiuo metu Lietuvoje tik viena įmonė parduoda deguonies generatorius su lietuvišku meniu (UAB Deguonies sistemos), todėl kyla pagrįstas įtarimas, kad reikalavimas pritaikytas konkrečiam tiekėjui. Primename, kad Europos Sąjungos direktyvos draudžia dirbtinai riboti konkurenciją dėl kalbos, kai galima naudoti universalius simbolius, anglų ar kitą plačiai suprantamą kalbą, bei pateikti vertimą. PASTABOS IR SIŪLYMAI DĖL PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS Jei įstaiga ketina įsigyti deguonies generatorių, kyla klausimas, kodėl techninėje specifikacijoje tokio smulkaus lygmens detalumu aprašyti suspausto oro kompresoriaus, oro sausintuvo, rezervinės rampų sistemos su telemetrija bei automatinės deguonies šaltinių perjungimo sistemos su telemetrija parametrai. Tokie pertekliniai reikalavimai apriboja konkurenciją ir sudaro prielaidas pritaikyti pirkimo sąlygas konkrečiam tiekėjui ar sprendimui. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir tiekėjų lygiavertiškumą, siūlome: Išbraukti detalizuotus techninius parametrus, susijusius su: suspausto oro kompresoriumi, oro sausintuvu, Atskirtus komponentus, rampą, automatinę perjungimo sistemą) perkelti į atskiras pirkimo dalis (lotus), kad būtų galima vertinti ir siūlyti alternatyvius sprendimus, nepriklausomai nuo generatoriaus. Palikti tik esminius deguonies generatoriaus parametrus, kurie tiesiogiai susiję su pirkimo objektu: deguonies grynumas, deguonies generatoriaus našumas, tiekiamo deguonies slėgis. Toks techninės specifikacijos koregavimas užtikrintų didesnį skaidrumą, atitiktų viešųjų pirkimų principus bei leistų rinkoje konkuruoti skirtingiems tiekėjams su skirtingais, tačiau lygiaverčiais sprendimais. Remdamiesi aukščiau išdėstytu, prašome peržiūrėti techninę specifikaciją ir pašalinti arba koreguoti perteklinius bei konkurenciją ribojančius reikalavimus, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir lygiavertes tiekėjų galimybes dalyvauti konkurse. |
| 3. | Maksimali planuojama pirkimo vertė pagal pirkimo objekto dalis: 2 pirkimo objekto dalis – Deguonies generatorius (1 vnt.) – 78334,00 Eur be PVM Ar galėtumėte pasiūlyti perkamas prekes neviršijant nustatytų kainų? |  |
| 4. | Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti konkrečioje pirkimo objekto dalyje? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją; pageidautina, kad nurodytumėt taip pat ir preliminarią siūlomos prekės vieneto kainą be PVM). |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija siūlomai prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? |  |
| 6. | Koks galėtų būti terminas prekių pristatymui? |  |
| 7. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūlomos priemonės? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  |

Bendrieji reikalavimai:

Planuojama įsigyti sistema sudaryta iš deguonies generatoriaus komplekto (kompresorius, deguonies generatorius, slėginės talpos, oro sausintuvai, valdymo blokai), taip pat deguonies rezervinės rampos bei vamzdyno iki II-ojo TB diagnostikos ir gydymo skyriaus, kur įrengta deguonies tiekimo sistema.

Visi Sistemos komponentai montuojami įstaigos pastato rūsio patalpose, rezervinė rampa – prie rūsio sienos.

Sistemos pristatymo, įrengimo ir paleidimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties pasirašymo.

Suvirinimo darbus turi atlikti suvirintojas atestuotas pagal EN 9606-1 standartą.

Visi Sistemos komponentai ir montavimo metu naudojamos medžiagos, turintys sąlytį su deguonimi, turi būti tinkamo medžiagiškumo, neužterštos alyvomis ir riebalais. Dirbant su deguonies tiekimo sistemomis turi būti laikomasi švaros, ypatingai turi būti užtikrinta, kad nebūtų absoliučiai jokių riebalų.

Reikalingą interneto kabelį nuo serverinės, esančios III aukšte, iki patalpos, kurioje numatomas įrengti deguonies generatorius (apie 150 m kabelio), nutiesia tiekėjas, o komutacinėje spintoje pajungia užsakovas.

Elektros kabelį iki elektros skydinės, nutiesia tiekėjas, o skydinėje pajungia užsakovas.

Baigus Sistemos instaliavimą tiekėjas privalo savo sąskaita išvalyti patalpas ir išvežti statybines atliekas. Visos vamzdynų jungtys turi būti sulituotos arba suvirintos (išskyrus sriegiu jungiamus, tokių komponentų, kaip uždarymo vožtuvai, slėgio jutikliai). Litavimui naudoti tik švarias technologijas. Taikomi litavimo ar suvirinimo metodai turi užtikrinti, kad jungtys išlaikys savo mechanines savybes iki 450 0C. Defektines vietas lituotu sujungimu leidžiama pataisyti, bet ne daugiau dviejų kartų.

Visa įranga, vamzdžiai, visos jungtys ir armatūra turi būti sertifikuoti.

Po sumontavimo turi atlikti vamzdyno prapūtimą inertinėmis dujomis, atlikti hidraulinį bandymą.

|  |  |  | 12 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  | PRO2XY OX 16MILS, Prancūzija |
| 1. | Deguonies generatorius: |  |  |
| 1.1. | Deguonies generatorius | ne mažiau kaip po 16 m3/h |  |
| 1.2. | Deguonies koncentracija | 93% ± 3% |  |
| 1.3 | Tiekiamo deguonies slėgis | 6 bar ±10% |  |
| 1.4 | Deguonies rezervuaras: | talpa ne mažiau 2x900 l |  |
|  |  | neprastesnė nei cinkuoto metalo |  |
|  |  | slėgis - ne mažiau 10 bar |  |
|  |  | turi atitikti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES |  |
| 1.5. | Deguonies generatorius turi atitikti LST EN ISO 7396-1 ir Europos farmakopėjos Deguonis 93% skirsnį. | Būtina |  |
| 2. | Deguonies generatoriaus telemetrija: |  |  |
| 2.1. | Deguonies analizatorius integruotas į generatoriaus monitorių | Būtina | Neįgyvendinama, perteklinis reikalavimas ribojantis konkurenciją |
| 2.2. | Deguonies grynumo matavimo ribos | 0-96% | Absurdiškas reikalavimas, deguonies grynumo matavimo ribos turi būti nuo 0 iki 100% |
| 2.3. | Deguonies koncentracijos matavimo skalė | min. 0.1% |  |
| 2.4. | Ekranas | LCD jautrus lietimui |  |
| 2.5. | Automatinis pasileidimas elektrai dingus ar klaidoms išnykus | Būtina |  |
| 2.6. | Automatinis grynumo atstatymas | Būtina |  |
| 2.7. | Deguonies srauto parodymas | Būtina |  |
| 2.8. | Deguonies rasos taško matavimas | Būtina |  |
| 2.9. | Darbo ir serviso laikmatis | Būtina |  |
| 2.10. | Rodomi parametrai: | Deguonies talpos slėgis |  |
|  |  | Išeinantis deguonies slėgis į vamzdyną |  |
|  |  | Pagamintas deguonies tūris |  |
|  |  | Oro slėgis iš kompresoriaus |  |
|  |  | Oro slėgis rezervuare |  |
|  |  | Aplinkos temperatūra |  |
|  |  | Įrangos įjungimo laikas |  |
|  |  | Įrangos veikimo |  |
|  |  | Deguonies tiekimo srautas |  |
| 2.11. | Meniu ir parametrai rodomi lietuvių kalba | Būtina | Perteklinis reikalavimas ribojantis konkurenciją, Lietuvoje yra tik vienas tiekėjas kuris parduoda deguonies generatorius su lietuvišku meniu tai UAB Deguonies sistemos o produktas Novair medical |
| 2.12. | Įvykių sąrašas: | Aliarmo parametrai |  |
|  |  | Laikas |  |
| 2.13. | Prieiga prie deguonies generatoriaus | Vartotojui draugiška WEB sąsaja |  |
| 2.14. | Aliarmų signalai išorinei BMS sistemos pajungimui | „Modbus“ arba M-bus“ |  |
| 2.15. | Eterneto jungtis | RJ45 jungtis, nuolatinis generatoriaus stebėjimas |  |
| 2.16. | Aliarmų siuntimas | El. paštu; SMS |  |
| 2.17. | Deguonies generatoriaus monitorinimas telefone ir kompiuteryje | programa įrašoma GooglePlay arba AppStore (nemokama). |  |
| 3. | Oro kompresorius |  |  |
| 3.1. | Našumas min. | 210 m3/h |  |
| 3.2. | Galingumas max. | 22 kW |  |
| 3.3. | Slėgis min | 11 bar. |  |
| 3.4. | Garso lygis max. | 66dB; (A) |  |
| 3.5. | Cikloninis separatorius su elektroniniu kondensato nuleidikliu | Būtina |  |
| 3.6. | Suspausto oro rezervuaras: | talpa ne mažiau 2x900 l |  |
|  |  | neprastesnė nei cinkuoto metalo |  |
|  |  | slėgis - ne mažiau 10 bar |  |
|  |  | turi atitikti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES. |  |
| 3.7. | Oro kompresoriaus sistema turi atitikti ISO 8573-1 standartą | Būtina |  |
| 4. | Oro sausintuvas |  |  |
| 4.1. | Rasos taškas | ne daugiau +3 0C. |  |
| 4.2. | Našumas | ne mažiau 240m3/h |  |
| 5. | Deguonies rezervinė rampa, su telemetrija | Deguonies 2x6 automatinė rampa |  |
| 5.1. | Tiekimo srautas | ne mažiau 22 m3/h, |  |
| 5.2. | Slėgis | ne mažiau 10 bar |  |
| 5.3. | Visa pajungimo armatūra sumontuota specialioje spintoje su 8 deguonies balionais po 50 l.; | Būtina |  |
| 5.4. | Komplektacija: | redukcinis įrenginys sumontuotas dėžėje |  |
|  |  | ne mažiau nei dviejų kolektorių, su automatiniu perjungimu nukritus slėgiui |  |
|  |  | du įėjimai 0 - 200 bar. slėgiui |  |
|  |  | dviejų lygių slėgio reguliavimo pakopos |  |
|  |  | aukšto slėgio reduktoriai šildomi elektra arba deguonies šildytuvai |  |
|  |  | slėgio kontrolė ir pavojaus signalas (garsinis ir (ar) vaizdinis, indikuojantis sutrikimus sistemoje, pvz. nukritusį žemą slėgį) |  |
|  |  | darbinės balionų grupės šviesinė indikacija |  |
|  |  | našumas ne mažiau 1500 l/min |  |
| 5.5. | Rampos telemetrija: | Nuolatinis deguonies balionų rampos slėgių stebėjimas. |  |
|  |  | Eterneto jungtis (RJ45); |  |
|  |  | Rampos monitorinimas telefono programėlėje ( parsisiuntimas iš AppStore arba Google Play); |  |
|  |  | Aliarmų siuntimas el. paštu arba SMS |  |
| 6. | Deguonies šaltinių automatinė perjungimo sistema su telemetrija: |  |  |
| 6.1. | Sistemoje sumontuotos: | deguonies generatorių jungtis, |  |
|  |  | deguonies rezervinė rampos jungtis |  |
|  |  | rezervinė jungtis |  |
| 6.2. | Medicininių dujų slėgio stebėjimas | Būtina |  |
| 6.3. | Srauto daviklis | Tikslumas <=+/- 1.5% FS |  |
| 6.4. | Kiekvieno įėjimo slėgių stebėjimas realiu laiku | Būtina |  |
| 6.5. | Eterneto jungtis | su WEB vartotojo sąsaja |  |
| 6.6. | Aliarmų siuntimas | El. paštu; SMS |  |
| 6.7. | Monitorinimas telefone ir kompiuteryje | programa įrašoma GooglePlay arba AppStore (nemokama). |  |
| 6.8. | Elektroninis normaliai atidarytų solenoidinių vožtuvų valdymas | Būtina |  |
| 6.9. | Reguliuojami įėjimo/išėjimo slėgiai, prioritetas | Būtina |  |
| 6.10. | Vizualinis, grafinis aliarmas | Būtina |  |
| 6.11. | Ekranas | LCD |  |
| 7. | Deguonies vamzdynas |  |  |
| 7.1. | 28 diametro varinio vamzdžio magistralės (apie 90 metrų) įrengimas pagal reikalavimus, sujungiant deguonies tiekimo sistemą su esamu įstaigos vamzdynu. | Būtina |  |
| 7.2. | Varinis vamzdis, skirtas medicininėms dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis | Būtina |  |
| 7.3. | Vamzdynas turi turėti EN 13348 žymėjimą | Būtina |  |
| 8. | Deguonies generatoriaus patalpos |  |  |
| 8.1. | Patalpos įrengiamos pagal reikalavimus (paprastasis patalpų remontas - dažymas, keičiamos durys, elektros instaliacija, apšvietimas, įrengiamos akustinės lubos, oro pritekėjimas / šalinimas, patalpos oro šalinimas) Kompresoriaus karšto oro reguliuojamas išmetimas į lauką ir rūsio patalpą. | Būtina |  |

PASTABA: Potencialus tiekėjas dėl planuojamų darbų vykdymo, esant pageidavimui, gali atvykti į objektą apžiūrėti ir įvertinti situaciją vietoje.

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS:

1. 2.1 punktas – Deguonies analizatorius integruotas į generatoriaus monitorių

Komentaras: Šis reikalavimas technologiškai nepagrįstas ir perteklinis. Deguonies analizatorius gali būti prijungtas kitais technologiškai efektyviais būdais. Reikalavimas riboja galimybę dalyvauti tiekėjams, kurių įranga tokio sprendimo nenaudoja, nors atitinka kitus parametrus.

Pasiūlymą tenkiname, punktą naikiname, nes deguonies analizatorius gali būti ir neintegruotas.

2. 2.2 punktas – Deguonies grynumo matavimo ribos: 0–96%

Komentaras: Tai absurdiškas reikalavimas, nes medicininio deguonies grynumas yra apie 93 ±3 %. Nepagrįstai siaura viršutinė riba (96%):

Daugelis deguonies generatorių (ypač medicininių) pasiekia 93–95% deguonies grynumą. Bet jų jutikliai/matavimo ribos dažnai leidžia matuoti iki 99% ar net 100%.

Reikalavimas „iki 96%“ iš pažiūros skamba kaip maksimali riba, bet jei tai suvokiama kaip būtinybė, kad įrenginys negali matuoti virš 96%, tai automatiškai eliminuoja įrenginius su platesniu diapazonu – ir tai neturi logiško pagrindo.

Konkurenciją ribojanti formuluotė:

Jei specifikacijoje parašyta „matavimo ribos 0–96%“, tai neleidžia dalyvauti įrenginiams, kurių jutikliai gali matuoti, tarkim, 0–100%.

Tai logiškai nepateisinama – platesnės ribos yra privalumas, ne trūkumas. Tokiu atveju tai gali būti laikoma dirbtiniu apribojimu, skirtu „pritaikyti“ konkurso sąlygas konkrečiam modeliui.

Pasiūlymą tenkiname 2.2. išdėstome taip -  Deguonies grynumo matavimo ribos: 0–96%+4%.

3. 2.11 punktas – Meniu ir parametrai rodomi lietuvių kalba

Komentaras: Tai perteklinis reikalavimas, kuris riboja tiekėjus iš kitų ES šalių. Šiuo metu Lietuvoje tik viena įmonė parduoda deguonies generatorius su lietuvišku meniu (UAB Deguonies sistemos), todėl kyla pagrįstas įtarimas, kad reikalavimas pritaikytas konkrečiam tiekėjui. Primename, kad Europos Sąjungos direktyvos draudžia dirbtinai riboti konkurenciją dėl kalbos, kai galima naudoti universalius simbolius, anglų ar kitą plačiai suprantamą kalbą, bei pateikti vertimą.

Pasiūlymo netenkiname -   Pagal Europos Medicinos Priemonių Reglamentą (toliau- MDR) (ES) 2017/745, medicinos prietaisų ženklinimas, naudojimo instrukcijos ir informacija apie saugų naudojimą turi būti pateikiama valstybine kalba toje ES valstybėje narėje, kurioje prietaisas yra tiekiamas rinkai ar naudojamas. Lietuvoje tai reiškia — lietuvių kalba. .) MDR 2017/745, 10 str. 11 dalyje,  17 str. yra nurodoma  -jei įrangą naudoja galutinis vartotojas (pvz., pacientas arba medicinos personalas), ir saugus naudojimas priklauso nuo supratimo, tuomet visa svarbi informacija, įskaitant meniu punktus, turi būti pateikta suprantama kalba, t. y. lietuvių kalba Lietuvoje. Jei įrenginį naudoja tik profesionalūs naudotojai ir yra pateikta išsami lietuviška naudojimo instrukcija, o meniu nėra būtinas saugiam naudojimui, tada gali būti išimčių. Ligoninėje aptarnaujantis personalas nėra profesionalus naudotojas, todėl visa informacija ir prietaiso meniu turi būti pateikiama lietuvių kalba.

4. Jei įstaiga ketina įsigyti deguonies generatorių, kyla klausimas, kodėl techninėje specifikacijoje tokio smulkaus lygmens detalumu aprašyti suspausto oro kompresoriaus, oro sausintuvo, rezervinės rampų sistemos su telemetrija bei automatinės deguonies šaltinių perjungimo sistemos su telemetrija parametrai. Tokie pertekliniai reikalavimai apriboja konkurenciją ir sudaro prielaidas pritaikyti pirkimo sąlygas konkrečiam tiekėjui ar sprendimui. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir tiekėjų lygiavertiškumą, siūlome: Išbraukti detalizuotus techninius parametrus, susijusius su: suspausto oro kompresoriumi, oro sausintuvu,

Atskirtus komponentus, rampą, automatinę perjungimo sistemą) perkelti į atskiras pirkimo dalis (lotus), kad būtų galima vertinti ir siūlyti alternatyvius sprendimus, nepriklausomai nuo generatoriaus. Palikti tik esminius deguonies generatoriaus parametrus, kurie tiesiogiai susiję su pirkimo objektu: deguonies grynumas, deguonies generatoriaus našumas, tiekiamo deguonies slėgis.

Pasiūlymo netenkiname. Nurodyti reikalavimai oro kompresorių, kad būtų pasiūlyta ekonomiškas, mažiau elektros energijos vartojantis įrenginys. Telemetrija yra aktuali, kad būtų galima nuotoliniu būdu stebėti, valdyti įrangą. kad vienoje programoje galima bendrai matyti visus parametrus, visų įrenginių.