| RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto pavadinimas | VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ II lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos pirkimas |  |  |
| RDK paskelbimo data ir numeris | 2025-04-28 ID2412417 |  |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu | CVP IS |  |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 2 dalyviai | 3 pirkimo objekto dalis –Funkcinė lova (15 vnt.) |

|  |  | 13 dalyvis | 9 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |  |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktas technines specifikacijas? | Planuojame dalyvauti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 p.d. Prašome atsižvelgti į 3, 6, 7, 11 pirkimų dalių techninės specifikacijos pakeitimus. |  |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninių specifikacijų projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) | Pastabos techninėje specifikacijoje. |  |
| 3. | Maksimali planuojama pirkimo vertė pagal pirkimo objekto dalis: 3 pirkimo objekto dalis – Funkcinė lova (15 vnt.) – 24793,50 Eur be PVM; Ar galėtumėte pasiūlyti perkamas prekes neviršijant nustatytų kainų? | 3 pirkimo objekto dalis – Funkcinė lova (15 vnt.) – 24793,50 Eur be PVM; Kadangi pagal specifikacija lova komplektuojama su svarstyklėmis , planuojamas biudžetas yra labai mažas |  |
| 4. | Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti konkrečioje pirkimo objekto dalyje? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją; pageidautina, kad nurodytumėt taip pat ir preliminarią siūlomos prekės vieneto kainą be PVM). |  |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija siūlomai prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? |  |  |
| 6. | Koks galėtų būti terminas prekių pristatymui? |  |  |
| 7. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūlomos priemonės? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  |  |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  |  |

|  |  |  |  | 13 dalyvis | 9 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  | mažas biudžetas |  |
| 1. | Lovos sekcijos | Ne mažiau keturių sekcijų konstrukcija |  |  |  |
| 2. | Lovos aukščio, galvos - nugaros, šlaunų, blauzdos sekcijos, bei trendelenburgo / anti Trendelenburgo kampo reguliavimas | 1. Elektrinis (elektros pavarų pagalba), 2. Ne mažiau kaip du varikliai. Ne mažiau kaip dvi elektrinės teleskopinės kolonos, svirtinis, pantografinis arba lygiavertis pakėlimo mechanizmas, 3. Elektros varikliai su apsauga nuo per didelio krūvio (automatiškai išsijungia, esant per dideliam apkrovimui). |  |  |  |
| 3. | Čiužinio platforma | 1. Sudaryta iš ≥ 4 funkcinių dalių (sekcijų) (galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų.), 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių; arba iš HPL atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių; arba iš metalinių plokščių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui arba metalinių juostų atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), 3. Galimybė čiužinio platformos sekcijas išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini čiužinio platformos sekcijų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo, 4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos, bei neskaitant susiaurinimų dėl įmontuotų konstrukcinių elementų, prilaikančių čiužinį iš kraštų) ne mažesni kaip 200 x 88 cm (ilgis x plotis). |  | 4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys prašome pakeisti į ne mažesni kaip 200 x 85 cm (ilgis x plotis). Skirtumas 2 cm nebus pastebimas ar lemiamas komfortui. Tai taip pat sumažins bendrą lovos plotį, todėl ji užims mažiau vietos palatoje ir bus manevringesnė. | ne mažesni kaip 200 x 85 cm (ilgis x plotis). |
| 4. | Lovos aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 340 - 780 mm |  | Prašome pakeisti į 450-780 mm ± 5 mm . Žemiausia lovos padėtis 340 mm, gali būti nepatogi dėl kelių priežasčių: 1.Per didelis kelių lenkimas 2. Didelis atstumas iki grindų atsikeliant 3. Nepatogi kūno padėtis sėdint. Optimalus aukštis 450± 5 mm yra artimesnis atstumas nuo grindų iki sulenktos kojos po keliais (poplitealinis aukštis) daugumai žmonių. Tai leidžia atsisėsti ir atsikelti su mažesniu krūviu keliams ir klubams. Atsisėdant ant tokio aukščio lovos, nereikia taip stipriai lenkti kelių, o atsikeliant nereikia taip toli kelti kūno. Tai sumažina fizinį krūvį. Sėdint ant optimalaus aukščio lovos, pėdos patogiai remiasi į grindis, o keliai yra maždaug 90 laipsnių kampu arba šiek tiek žemiau klubų, kas yra ergonomiškai palankiau. | Ne siauresni 400 mm -760 mm |
| 5. | Galvos - nugaros sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 60° |  |  |  |
| 6. | Šlaunų sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 20° |  |  |  |
| 7. | Blauzdų sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 15° |  |  |  |
| 8. | Trendelenburgo/anti Trendelenburgo padėties reguliavimo diapazonas | Ne mažiau +12°/-12° |  |  |  |
| 9. | CPR rankena (rankenos) mechaniniam galvos - nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu | 1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių arba sumontuotos ant lovos rėmo taip, kad būtų prieinamos iš abiejų pusių, 2. Palenkus rankeną galvos-nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn. |  |  |  |
| 10. | Saugi lovos apkrova (gamintojo numatyta lovos keliamoji galia) | Ne mažiau 250 kg |  |  |  |
| 11. | Lovos važiuoklė | 1.Su 4 grindų dangos netepančiais ratukais, kurių skersmuo ≥ 120 mm, 2. Būtinos ne mažiau kaip 3 valdymo padėtys: a) visi ratai nestabdomi, manevruojami. b) visi ratai stabdomi, c) trys ratai nestabdomi, viename lovos gale manevruojami, kitame - bent vienas ratas fiksuotos padėties (nesisukiojantis apie vertikalią ašį), 3. Stabdžių valdymo svirtys, dvi atskiros, sumontuoti kojūgalio arba galvūgalio pusėje, 4. Penktas ratukas lengvesniam valdymui transportavimo metu. |  |  |  |
| 12. | Gabaritiniai matmenys, ilgis (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos) x plotis (įskaitant šoninius apsauginius rėmus) | ≤ (2350 x 1050) mm |  |  |  |
| 13. | Lovos prailginimas | ne mažiau kaip 23 cm |  |  |  |
| 14. | Lovos naktinis apšvietimas | Būtinas |  |  |  |
| 15. | Lovos apsaugos visuose keturiuose kampuose | Būtinos |  |  |  |
| 16. | Lovos galai | Uždaro arba pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais |  |  |  |
| 17. | Čiužinys ir čiužinio užvalkalas | 1. Čiužinio storis ne mažiau 170 mm, 2. Čiužinio dydis (ilgis ir plotis) atitinkantis siūlomos funkcinės lovos matmenis, 3. Čiužinys pagamintas iš elastingo didelio tankio (HD) poliuretano putų arba lygiavertės medžiagos, 4. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių, 5. Čiužinio užvalkalas plaunamas, atsparus vandeniui ir dezinfekcinėms medžiagoms, su užtrauktuku, 6. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga) 7. Čiužinio užvalkalas pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams, 8. Čiužinio užvalkalas antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo, 9. Čiužinio užvalkalas užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje, 10. Čiužinio užvalkalas tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse, 11. Maksimali čiužinio apkrova (leistinas paciento svoris) ne mažiau kaip 250 kg. |  |  | ne mažiau 150 mm |
| 18. | Apsauginiai šoniniai rėmai | 1. Pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos, 2. Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių (tokios konstrukcijos rėmai turi būti sumontuoti abiejuose lovos šonuose), 3. Su galvos - nugaros sekcijos kampo indikatoriais (skaitmeninis arba mechaninis) sumontuotais abiejuose šoniniuose apsauginiuose galvūgalio arba abiejuose šoniniuose apsauginiuose kojūgalio rėmuose, 4. Galvūgalio pusės lovos šonuose įmontuoti valdymo mygtukai, skirti keisti čiužinio platformos aukštį (aukštyn ir žemyn) arba lovos šone įmontuotas funkcijų valdymo pultas Nr.3. 5. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥ 35 cm, 6. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). |  |  |  |
| 19. | Lovos galas | 1. Plastikiniai (arba lygiaverčiai), pusiau uždaro arba lygiaverčio tipo, 2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių, 3. Su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo, 4. Užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta. |  |  |  |
| 20. | Kojinis valdymo pultas | 1. Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių, 2. Ne mažiau du valdymo mygtukai: a) Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos pakėlimui, b) Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos nuleidimui. |  | Perteklinis, prašome išbraukti. Padidins lovos kainą, bus nepatogu ją transportuojant į kitus skyrius ( pvz., rentgeno, procedūrų kab.) |  |
| 21. | Funkcijų valdymo pultas Nr.1 | 1. Skirtas personalui ir pacientui, 2. Rankinis valdymo pultas, pakabinamas ant lovos šono, 3. Galima valdyti šias funkcijas: a) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti, b) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. |  |  | Suplanuota per daug pultelių. Įprastai lovos turi vieną slaugytojams skirtą pultelį ir vieną pacientui skirtą pultelį, kuris gali būti keičiamas į ranktūrius integruotais pulteliais/valdikliais (arba vienas, arba kitas, negali būti abu), plius taip pat gali būti kojinis valdiklis |
| 22. | Funkcijų valdymo pultas Nr.2 | 1. Aptarnaujančio personalo pultas kojūgalyje, 2. Galima valdyti šias funkcijas: a) Gaivinimo padėtis, b) Kardiologinė sėdimoji padėtis, c) Skubios pagalbos (Trendelenburgo), d) Čiužinio platforma aukštyn/žemyn, e) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti, f) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. |  |  |  |
| 23. | Funkcijų valdymo pultas Nr.3 | 1. Skirtas pacientui, 2. Integruotas nugaros sekcijos apsauginiame lovos šone, 3. Galima valdyti šias funkcijas: a) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti, b) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. |  |  |  |
| 24. | Funkcijų valdymo pultas Nr.4 | 1. Pultas skirtas slaugytojams, 2. Galima valdyti šias funkcijas: a) Čiužinio platforma aukštyn/žemyn, b) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti, c) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. |  |  | Suplanuota per daug pultelių. Įprastai lovos turi vieną slaugytojams skirtą pultelį ir vieną pacientui skirtą pultelį, kuris gali būti keičiamas į ranktūrius integruotais pulteliais/valdikliais (arba vienas, arba kitas, negali būti abu), plius taip pat gali būti kojinis valdiklis |
| 25. | Infuzinis stovas | 1. Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt, 2. Nuimamas, 3. Lova su ≥ 2 infuzinio stovo tvirtinimo taškais, esančiais galvūgalio pusėje. |  |  |  |
| 26. | Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos | ≥ 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo |  |  |  |
| 27. | Lova su integruotomis svarstyklėmis | Būtina |  |  | Lovos su svarstyklemis kaina siekia 3500-4000 Eur, ar tilps į biudžetą? |
| 28. | Išlipimo iš lovos perspėjimo sistema | Būtina |  |  | Lovos su svarstyklemis ir šia funkcija kaina siekia 3500-4000 Eur, ar tilps į biudžetą? |
| 29. | Rentgeno kasetės dėklas | Būtina |  |  |  |
| 30. | Maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas, 2. Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo). |  |  |  |

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS: Nuspręsta funkcines lovas įsigyti per CPO.LT katalogą.