| RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto pavadinimas | VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ II lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos pirkimas |  |  |
| RDK paskelbimo data ir numeris | 2025-04-28 ID2412417 |  |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu | CVP IS |  |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 3 dalyvis | 4 pirkimo objekto dalis Lova-vežimėlis (8 vnt) |

|  |  | 1 dalyvis | 9 dalyvis | 13 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktas technines specifikacijas? | Taip, jei bus atliktos siūlomos korekcijos. |  |  |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninių specifikacijų projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) | Turime, pažymėta techninėse specifikacijose. |  |  |
| 3. | Maksimali planuojama pirkimo vertė pagal pirkimo objekto dalis: 4 pirkimo objekto dalis – Lova-vežimėlis (8 vnt)- 30720,00 Eur be PVM; Ar galėtumėte pasiūlyti perkamas prekes neviršijant nustatytų kainų? | Galėtume pasiūlyti aukščiausios kokybės prekes už nustatyą biudžetą. |  |  |
| 4. | Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti konkrečioje pirkimo objekto dalyje? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją; pageidautina, kad nurodytumėt taip pat ir preliminarią siūlomos prekės vieneto kainą be PVM). | 4 pirkimo dalyje atlikus siūlomus pakeitimus galėtume pasiūlyti Stryker ST1-X vežimėlius 9 pirkimo dalyje galime pasiūlyti EDAN CMS centrinio monitoravimo stotį 10 pirkimo dalyje galime pasiūlyti EDAN iV12 paciento monitorius |  |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija siūlomai prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? | Standartinė garantija - 24 mėnesiai Garantijos pratęsimas metams – 15-20 proc. Perkamo produkto kainos. |  |  |
| 6. | Koks galėtų būti terminas prekių pristatymui? | 2 mėnesiai |  |  |
| 7. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūlomos priemonės? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? | Turime visus atitikimo dokumentus |  |  |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  |  |  |

|  |  |  | 1 dalyvis | 9 dalyvis | 13 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  |  |  |
| 1. | Paskirtis | Vežimėlis su elektrine pavara paciento transportavimui gulimoje ar pusiau sėdimoje padėtyje. | Vežimėlis paciento transportavimui gulimoje ar pusiau sėdimoje padėtyje. | Pritaikytas siauroms patalpoms, padidinto manevringumo, tinkantis pacientų apžiūrai, transportavimui ir procedūroms pusiau sėdimoje bei gulimoje padėtyje, o taip pat neilgalaikiam pacientų gulėjimui (atstotų funkcinę lovą) . |  |
| 2. | Vežimėlio rėmas | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno, padengto polimeriniais milteliniais (arba lygiaverčiais) dažais. 2. Gulimas pagrindas susideda iš ne mažiau dviejų sekcijų. 3. Su apsaugomis (bamperiais) visuose keturiuose vežimėlio kampuose. 4. Atsparus dezinfekcinėms valymo priemonėms | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno, padengto polimeriniais milteliniais (arba lygiaverčiais) dažais. 2. Gulimas pagrindas susideda iš ne mažiau dviejų sekcijų. 3. Su apsaugomis (bamperiais) visuose keturiuose vežimėlio kampuose. 4. Atsparus dezinfekcinėms valymo priemonėms |  |  |
| 3. | Važiuoklė | - Su ≥ 4 pagrindiniais, grindų dangos netepančiais manevringais ratukais. - Ratukų skersmuo ≥ 20 cm. - Su centriniu varančiuoju ratu. - Su centrine stabdžių sistema. 5. ≥ 1 antistatinis ratukas | - Su ≥ 4 pagrindiniais, grindų dangos netepančiais manevringais ratukais. - Ratukų skersmuo ≥ 20 cm. - Centriniu ratuku, padidinančiu manevringumą - Su centrine stabdžių sistema. |  |  |
| 4. | Gulimos dalies aukščio reguliavimas | - Hidraulinis aukščio reguliavimas kojiniu valdymo pedalu arba elektrinis. - Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose; - Aukštis reguliuojamas ne siauresnėse kaip 64 cm - 85 cm ribose | - Hidraulinis aukščio reguliavimas kojiniu valdymo pedalu arba elektrinis. - Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose; - Aukštis reguliuojamas ne siauresnėse kaip 61 cm – 91 cm ribose (matuojant be čiužinio) |  |  |
| 5. | Trendelenburgo / atvirkštinio trendelenburgo pozicijos reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo +12º iki -12º | Ne siauresnės kaip nuo +16º iki -16º |  |  |
| 6. | Galvos/nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | - Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas reguliuojamas dujinių spyruoklių pagalba; Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose nuo 0° -70°. | - Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas reguliuojamas dujinių spyruoklių pagalba;\ Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose 0° -90°. |  |  |
| 7. | Apsauginiai rėmai vežimėlio šonuose | - Operatyviai nuleidžiami/pakeliami; - Patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje; 3. Atsparūs dezinfekcinėms valymo priemonėms. | - Operatyviai nuleidžiami/pakeliami; - Patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje; - Atsparūs dezinfekcinėms valymo priemonėms. - Šoninių apsauginių rėmų ilgis ne mažiau kaip 145 cm Nuleistoje padėtyje neišsikiša už vežimėlio kraštų |  |  |
| 8. | Vežimėlio rankenos | 1. Abiejuose vežimėlio galuose, naudojamos vežimėlio stūmimui/traukimui rankiniu būdu 2. Vežimėlio rankena (-os) naudojama (-os) elektrinės pavaros greičio reguliavimui. | 1. Abiejuose vežimėlio galuose, naudojamos vežimėlio stūmimui/traukimui rankiniu būdu 2.Nuleidžiamos/suskleidžiamos, kuomet nenaudojamos |  |  |
| 9. | Didžiausias vežimėlio greitis | Ne mažiau 4 km/h | Siūlome pašalinti, kadangi vežimėliai elektrine pavara viršija įstaigos numatytą biudžetą |  |  |
| 10. | Maksimali įkalnė, į kurią gali būti transportuojamas maksimalia leistina apkrova apkrautas vežimėlis | Ne mažiau 6 ° | Siūlome pašalinti, kadangi vežimėliai elektrine pavara viršija įstaigos numatytą biudžetą |  |  |
| 11. | Vežimėlio elektrinės pavaros maitinimo šaltinis | 1. Baterija (-os), įkraunama (-os) iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo; 2. Įkraunama baterija ≥ 140 Wh talpos arba esant pilnai įkrautai baterijai (-oms), vežimėlis gali važiuoti ne mažiau kaip 10 val., arba gali nuvažiuoti ne mažiau kaip 10 km. | Siūlome pašalinti, kadangi vežimėliai elektrine pavara viršija įstaigos numatytą biudžetą |  |  |
| 12. | Vežimėlio išoriniai matmenys | 1. Ilgis ne didesnis kaip 230 cm; 2. Plotis, kai šoniniai rėmai pakelti, ne didesnis kaip 97 cm. | 1. Ilgis ne didesnis kaip 230 cm; 2. Plotis, kai šoniniai rėmai pakelti, ne didesnis kaip 78 cm. 3. Plotis, kai šoniniai rėmai nuleisti ne didesnis kaip 74 cm |  |  |
| 13. | Kartu su vežimėliu pateikiami priedai | 1. Infuzinis stovas; 2. Šlapimo maišelių kabliukai; 3. Deguonies baliono laikiklis. | 1. Infuzinis stovas; 2. Šlapimo maišelių kabliukai; 3. Deguonies baliono laikiklis. |  |  |
|  |  |  | Vežimėlio platforma Pagaminta iš HPL plastiko Peršviečiama Rentgeno spinduliais Rentgeno kasetės gali būti įdedamos iš bet kurios pozicijos aplink vežimėlio perimetrą Rentgeno kasetės dydis: ≥ 35 cm x ≥ 43 cm x ≥ 1,8 cm; Siūlome įtraukti šiuos parametrus, siekiant maksimaliai racionaliai išnaudoti numatytą biudžetą |  |  |
| 14. | Čiužinys | 1. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka gulimosios vežimėlio dalies matmenis; 2. Čiužinio aukštis ne mažiau 10 cm. 3. Čiužinys aptrauktas drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia medžiaga. | 1. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka gulimosios vežimėlio dalies matmenis; 2. Čiužinio aukštis ne mažiau 8 cm. 3. Čiužinys aptrauktas drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia medžiaga. |  |  |
| 15. | Saugi, gamintojo numatyta maksimali eksploatacinė vežimėlio apkrova. | ≥ 225 kg. | ≥ 250 kg. |  |  |

APIBENDINIMAI, IŠVADOS:

- 1 ir 9 dalyvių pasiūlymus dėl 1 punkto tenkiname ir 1-a punktą išdėstome taip:

| 1. | Paskirtis | Pritaikytas siauroms patalpoms, padidinto manevringumo, tinkantis pacientų apžiūrai, transportavimui ir procedūroms pusiau sėdimoje bei gulimoje padėtyje, o taip pat neilgalaikiam pacientų gulėjimui |
| --- | --- | --- |

- 1 dalyvio siūlymus dėl 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 techninės specifikacijos punktų tenkiname iš dalies t. y. šaliname reikalavimus susijusius su elektrinė pavara,  tenkiname siūlymus, kurie neriboja konkurencijos- 9,10,11 punktus naikiname, o kitus techninės specifikacijos punktus išdėstome taip:

| 3. | Važiuoklė | - Su ≥ 4 pagrindiniais, grindų dangos netepančiais manevringais ratukais. - Ratukų skersmuo ≥ 20 cm. - Su centriniu varančiuoju ratu. - Su centrine stabdžių sistema. 5. ≥ 1 antistatinis ratukas |
| --- | --- | --- |
| 4. | Gulimos dalies aukščio reguliavimas | - Hidraulinis aukščio reguliavimas kojiniu valdymo pedalu arba elektrinis. - Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose; - Aukštis reguliuojamas ne siauresnėse kaip 61 cm - 91 cm ribose |
| 5. | Trendelenburgo / atvirkštinio trendelenburgo pozicijos reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo +12º iki -12º (arba lygiavertės) |
| 6. | Galvos/nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | - Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas reguliuojamas dujinių spyruoklių pagalba; Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose nuo 0° -90°. |
| 7. | Apsauginiai rėmai vežimėlio šonuose | - Operatyviai nuleidžiami/pakeliami; - Patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje; 3. Atsparūs dezinfekcinėms valymo priemonėms. |
| 8. | Vežimėlio rankenos | 1. Abiejuose vežimėlio galuose, naudojamos vežimėlio stūmimui/traukimui rankiniu būdu 2.Nuleidžiamos/suskleidžiamos, kuomet nenaudojamos |
| 12. | Vežimėlio išoriniai matmenys | 1. Ilgis ne didesnis kaip 230 cm; 2. Plotis, kai šoniniai rėmai pakelti, ne didesnis kaip 97 cm. |
| 14. | Čiužinys | 1. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka gulimosios vežimėlio dalies matmenis; 2. Čiužinio aukštis ne mažiau 8 cm. 3. Čiužinys aptrauktas drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia medžiaga. |
| 15. | Saugi, gamintojo numatyta maksimali eksploatacinė vežimėlio apkrova. | ≥ 250 kg. |