| RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto pavadinimas | VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ II lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos pirkimas |  |  |
| RDK paskelbimo data ir numeris | 2025-04-28 ID2412417 |  |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu | CVP IS |  |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 2 dalyviai | 6 pirkimo objekto dalis – Operacinis stalas (1 vnt.) |

|  |  | 6 dalyvis | 13 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/pasiūlymas |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktas technines specifikacijas? | Taip, dalyvautumėmė pirkime | Planuojame dalyvauti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 p.d. Prašome atsižvelgti į 3, 6, 7, 11 pirkimų dalių techninės specifikacijos pakeitimus. |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninių specifikacijų projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) | Pastabas pateikėme techninėje specifikacijoje |  |
| 3. | Maksimali planuojama pirkimo vertė pagal pirkimo objekto dalis: 6 pirkimo objekto dalis – Operacinis stalas (1 vnt.) – 32400,00 Eur be PVM; Ar galėtumėte pasiūlyti perkamas prekes neviršijant nustatytų kainų? | 6 pirkimo objekto dalis – prašytume pakelti kainą, kadangi prašomas operacinis stalas yra su išilginiu poslinkiu ir visomis motorizuotomis stalo funkcijomis. Norint palikti Jūsų numatytą stalo pirkimo kainą, reikėtų atsisakyti stalo išilginio poslinkio ir atsisakyti motorizuotų kojos sekcijų. |  |
| 4. | Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti konkrečioje pirkimo objekto dalyje? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją; pageidautina, kad nurodytumėt taip pat ir preliminarią siūlomos prekės vieneto kainą be PVM). | 6. Schmitz medical GmbH, preliminari kaina be PVM 37.400,00 Eur. |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija siūlomai prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? | 36 mėn. |  |
| 6. | Koks galėtų būti terminas prekių pristatymui? | 12-14 sav. |  |
| 7. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūlomos priemonės? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). |  |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) | Kitų pastabų ir pastebėjimų - neturime |  |

|  |  |  | 6 dalyvis | 13 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai(specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modeliai, konkrečios modifikacijos, gamintojai, kilmės šalis) |  |  |  |
| 1. | Stalo korpusas |  |  |  |
| 1.1 | Stalas mobilus, su pakeliamais ir fiksuojamais ratukais arba operacinio stalo kolona su platforma, lengvai transportuojama spec. vežimėlio pagalba | Būtina | Stalas mobilus, su pakeliamais ir fiksuojamais ratukais Siūlome neriboti konkurencijos ir pakoreguoti sekančiai: Stalas mobilus su 4, visomis kryptimis besisukiojančiais ratais su centrine ratukų blokavimo sistema arba operacinio stalo kolona su platforma, lengvai transportuojama spec. | Siūlome patikslinti 1.1.punktą sekančiai: Stalas mobilus, korpuse integruotais su elektriniu stabdžiu blokuojančiais ratukais arba operacinio stalo kolona su platforma, lengvai transportuojama spec. vežimėlio pagalba Manome, kad pasiūlymas ratukų blokavimą papildyti elektriniu būdu, yra greitesnis ir patikimesnis, vykdant funkcijos atlikimą distancinio pultelio pagalba. Siūlome patikslinti minimo parametro reikalavimą, o tai mūsų manymu suteiks galimybę pirkime dalyvauti platesniam gamintojų ratui. |
| 1.2 | Su elektrine arba elektrine - hidrauline sistema aukščiui, pasvirimo kampams, pozicijoms reguliuoti | Būtina |  |  |
| 1.3 | Operacinio stalo valdymas | 1.Distancinio pulto pagalba 2.Integruoto į stalą pagalbinio pulto pagalba |  |  |
| 2. | Stalviršis: |  |  |  |
| 2.1 | Suskirstytas dalimis: Galvos Nugaros Sėdmenų Dviejų dalių kojų sekcija | Būtina |  |  |
| 2.2 | Galvinę ir kojinę sekcijas galima išmontuoti ir jų vietoje fiksuoti kitus specialios paskirties priedus | Būtina |  |  |
| 2.3 | Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina |  |  |
| 2.4 | Prie stalviršio kraštų primontuotas europinio tipo bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti | Būtina |  |  |
| 2.5 | Gabaritiniai matmenys | Ilgis ≥ 2050 mm, plotis ≥ 570 mm |  |  |
| 3. | Čiužinys: |  |  |  |
| 3.1 | Pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina |  |  |
| 3.2 | Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos | Būtina |  |  |
| 3.3 | Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms | Būtina |  |  |
| 4. | Stalviršio padėties reguliavimas: |  |  |  |
| 4.1 | Trendelenburgo padėtis | ≥ 30° |  |  |
| 4.2 | Anti-trendelenburgo padėtis | ≥ 30° |  |  |
| 4.3 | Lateralinė pozicija | ≥ ± 20° |  |  |
| 4.4 | Stalviršio aukščio reguliavimas | ≥ (700 -1050) mm |  |  |
| 4.5 | Motorizuotas nugarinės sekcijos reguliavimas | ≥ (-30 - +80) ° | Siekiant neriboti konkurencijos ir suteikti galimybę dalyvauti didesniam dalyvių skaičiui, prašome koreguoti taip: ≥ (-30 - +70) ° | Siūlome patikslinti 4.5.punktą sekančiai: Motorizuotas nugarinės sekcijos reguliavimas ≥ (-30 - +75) ° Manome, kad pasiūlytas segmento reguliavimo ribos patikslinimas minimaliu rodiklio dydžiu (5°) nesudarys sunkumų operacijos metu norimų funkcijų atlikimui, nes daugelis gamintojų siūlo standartinį šio segmento reguliavimo intervalą – 45°. Suprantame, kad nugaros segmento reguliavimas yra labai svarbus operuojant pacientą sėdimoje padėtyje. Pakeitus parametro reikalavimą minimaliai tikrai nepablogėtų operacinio stalo funkcionalumas. Siūlome patikslinti minimo reikalavimo ribą, o tai mūsų manymu suteiks galimybę pirkime dalyvauti platesniam gamintojų ratui. |
| 4.6 | Motorizuotas kojinės sekcijos dalių reguliavimas | ≥ (-90 - +25) ° |  | Siūlome patikslinti 4.6.punktą sekančiai: Motorizuotas arba rankinis kojinės sekcijos dalių reguliavimas ≥ (-90 - +25) ° Manome, kad pasiūlytas segmento reguliavimo patikslinimas nesudarys sunkumų operacijos metu norimų funkcijų atlikimui, nes daugelis gamintojų siūlo būtent paminėtus segmento reguliavimo būdus. Suprantame, kad kojų segmento reguliavimas yra labai svarbus operuojant pacientą sėdimoje padėtyje. Patikslinus parametro reikalavimą, tikrai nepablogėtų operacinio stalo funkcionalumas. Siūlome patikslinti minimo reikalavimo būdą, o tai mūsų manymu suteiks galimybę pirkime dalyvauti platesniam gamintojų ratui. |
| 4.7 | Rankinis galvinės dalies reguliavimas | ≥ (-90 - +45) ° |  | Siūlome patikslinti 4.7.punktą sekančiai: Rankinis galvinės dalies reguliavimas ≥ (-45 - +45) ° Manome, kad pasiūlytas segmento reguliavimo ribos patikslinimas nesudarys sunkumų operacijos metu norimų funkcijų atlikimui, nes daugelis gamintojų siūlo standartinį šio segmento reguliavimo intervalą aukštyn/žemyn - 45°. Suprantame, kad galvos segmento reguliavimas yra labai svarbus, tačiau maksimalus rodiklio nurodymas žemyn, nėra būtinas operacijos metu ir nėra taikomas. Pakeitus parametro reikalavimą minimaliai tikrai nepablogėtų operacinio stalo funkcionalumas, o tai mūsų manymu suteiks galimybę pirkime dalyvauti platesniam gamintojų ratui. |
| 4.8 | Nulinė padėtis | Būtina |  |  |
| 4.9 | Išilginis stalviršio paslinkimas | ≥ 320 mm | Prašome neriboti konkurencijos ir koreguoti sekančiai: ≥ 300 mm 300 mm išilginio stalo poslinkio pilnai užtenka visoms chirurginėms operacijoms. |  |
| 4.10 | Didžiausias leistinas paciento svoris | ≥ 250 kg |  |  |
| 5. | Priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo: |  |  |  |
| 5.1 | Reguliuojamo aukščio ir ilgio (pločio) lankas anesteziologo zonos atskyrimui iš nerūdijančio plieno, L formos | 1 vnt. |  |  |
| 5.2 | Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai, padengta antistatine minkšta danga, su rankos fiksavimo diržais | 2 vnt. |  |  |
| 5.3 | Atramos ant šono paguldyto ligonio prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių: plokščios, padengtos antistatine minkšta danga | 2 vnt. |  |  |
| 5.4 | Artroskopinis kojos laikiklis su tvirtinimo įtaisu ir alkūnine konstrukcija, leidžiančia keisti laikiklio aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą | 1 vnt. |  |  |
| 5.5 | Rankos atrama su tvirtinimo įtaisu ir alkūnine konstrukcija, leidžiančia keisti atramos aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą | 1 vnt. |  |  |
| 5.6 | 3 dalių priedas peties operacijoms | 1 vnt. |  |  |
| 5.7 | Reguliuojamo aukščio atrama kojai (Goepel tipo) arba lygiavertė, padengta antistatine minkšta danga su tvirtinimo mechanizmais | 1 vnt. |  |  |
| 5.8 | Turi būti galimybė tvirtinti įrenginį skirtą klubo artroskopijoms ir minimaliai invazinėms klubo sąnario protezavimo operacijoms, su anglies pluošto ar lygiaverte sija (sijos ilgis ne mažiau 1250 mm), pritaikytas atlikti reguliuojamo kampo kojos tempimą. | Būtina |  |  |
| 6. | Priedai ligonio fiksavimui prie operacinio stalo: |  |  |  |
| 6.1 | Diržas liemens fiksavimui | 1 vnt. |  |  |
| 6.2 | Diržas kojų fiksavimui | 1 vnt. |  |  |
| 6.3 | „Šalmo” tipo galvos laikiklis peties operacijoms | 1 vnt. |  |  |
| 7. | Suderinamumas | Stalo kraštiniai tvirtinimo bėgeliai turėtų būti standartinio (dažniausiai naudojamų gamintojų) dydžio, kad būtų užtikrinta galimybė tvirtinti operacinėje turimus ortopedinius stalo priedus. |  |  |

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS:

- 6 ir 13 dalyvio pasiūlymus dėl 1.1 punkto tenkiname ir 1.1 punktą išdėstome taip - Stalas mobilus, korpuse integruotais su elektriniu stabdžiu blokuojančiais ratukais arba operacinio stalo kolona su platforma, lengvai transportuojama spec. vežimėlio pagalba.

- 6 ir 13 dalyvio pasiūlymus dėl 4.5 punkto tenkiname ir 4.5 punktą išdėstome taip - Motorizuotas nugarinės sekcijos reguliavimas - ≥ (-30 - +75) °

- 13 dalyvio pasiūlymą dėl 4.6 punkto tenkiname ir 4.6 punktą išdėstome taip - Motorizuotas arba rankinis kojinės sekcijos dalių reguliavimas - ≥ (-90 - +25) °

- 13 dalyvio pasiūlymą dėl 4.7 punkto tenkiname ir 4.7 punktą išdėstome taip - Rankinis galvinės dalies reguliavimas - ≥ (-45 - +45) °

- 6 dalyvio pasiūlymą dėl 4.9 punkto tenkiname ir 4.9 punktą išdėstome taip - Išilginis stalviršio paslinkimas - ≥ 300 mm.

- 6 dalyvis rekomenduoja pakelti kainą – į rekomendaciją neatsižvelgiame, nes pirkimas atliekamas įgyvendinant Europos sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 09-022P-0041 „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas.“ ir įsigyjamos įrangos biudžetas numatytas projekto paraiškoje.