| RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto pavadinimas | VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ II lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos pirkimas |  |  |
| RDK paskelbimo data ir numeris | 2025-04-28 ID2412417 |  |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu | CVP IS |  |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 5 dalyviai | 7 pirkimo objekto dalis Operacinė lempa (1 vnt.) |

|  |  | 2 dalyvis | 5 dalyvis | 10 dalyvis | 13 dalyvis | 15 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktas technines specifikacijas? | Ne, nebent būtų tikslinamos techninės specifikacijos. | Ne |  | Planuojame dalyvauti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 p.d. Prašome atsižvelgti į 3, 6, 7, 11 pirkimų dalių techninės specifikacijos pakeitimus. | Taip, dalyvautumėmė pirkime ir teiktume pasiūlymus pirkimo dalims nr.: 6,7,8,9,10, jeigu būtų atsižvelgta į pastabas pateikiamas šioje lentelėje ir techninės psecifikacijos projekte, pateikiamame su šia lentele |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninių specifikacijų projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) | Pastabos ir klausimai pateikiami prie techninių specifikacijų projekto atitinkamos pirkimų dalies lentelės stulpelyje pastabos ir klausimai | Taip, pateikėme jas techninėje specifikacijoje. | Taip, pridedame priedą šio dokumento pabaigoje | Pastabos techninėje specifikacijoje. | Pastabas pateikėme techninėje specifikacijoje |
| 3. | Maksimali planuojama pirkimo vertė pagal pirkimo objekto dalis: 7 pirkimo objekto dalis – Operacinė lempa (1 vnt.) – 14500,00 Eur be PVM; Ar galėtumėte pasiūlyti perkamas prekes neviršijant nustatytų kainų? |  | Sunkiai, bet gal taip. |  | 7 pirkimo objekto dalis – Operacinė lempa (1 vnt.) – prašau pakelti biudžetą 17 500,00 Eur be PVM; | 7. Draeger Polaris 200/100, preliminari kaina be PVM 16.000,00 Eur. |
| 4. | Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti konkrečioje pirkimo objekto dalyje? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją; pageidautina, kad nurodytumėt taip pat ir preliminarią siūlomos prekės vieneto kainą be PVM). | Medifa GmbH, operacinė lempa H!Light. | RIMSA UNICA 520+520 https://www.rimsa.it/en/portfolio/unica-520/ |  |  |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija siūlomai prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? | 2 metai | 24mėn. |  |  | 36 mėn. |
| 6. | Koks galėtų būti terminas prekių pristatymui? | 5 – 6 savait4s | 24mėn. |  |  | 12-14 sav. 6 pirkimo daliai 10-12 sav. 7,8,9,10 pirkimo dalims |
| 7. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūlomos priemonės? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? | Tvarumo, ilgaamžiškumo, pakuočių. |  |  |  | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  |  |  |  | Kitų pastabų ir pastebėjimų - neturime |

|  |  |  | 2 dalyvis | 5 dalyvis | 10 dalyvis | 13 dalyvis | 15 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  | Rimsa UNICA 520+520 |  |  |  |
| 1. | Šviestuvo kupolo konstrukcija | 1. Daugiareflektorinė sistema su šviesos diodais, sumontuotais vientisame „kupole“; 2. Apvalus, vientisas šviesą spinduliuojantis „kupolo“ paviršius be atskirų segmentų, lengvam valymui (netinka pagal vieną ašį ištęstų formų (ovalo, dviejų į priešingas puses nukreiptų žiedlapių, suskirstytų atskirais segmentais ir pan.) kupolai) 3. Individualių lešių su reflektoriais sistema kiekvienam LED diodui |  |  |  |  |  |
| 2. | Šviestuvo galva be judančių dalių | Būtina |  |  |  |  |  |
| 3. | Šviestuvo generuojamas maksimalus šviesos intensyvumas: a) pagrindinio modulio b) satelitinio modulio | a) ≥ 160 klx; b) ≥ 120 klx. |  |  |  |  |  |
| 4. | Spalvinė temperatūra (kiekvieno modulio) | 5000 ± 100 K |  |  | Reikalaujama nestandartinė reikšmė. Ko pasekoje ribojama konkurencija. Siūlome praplėsti ribas iki 5000 ± 500 K |  |  |
| 5. | Vienalytės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 60%) (kiekvieno modulio) | ≥ 700 mm |  | Siūlome minimaliai pakoreguoti ≥ 675 mm. |  |  |  |
| 6. | Raudonos spalvos skiriamosios gebos koeficientas (R9) (kiekvieno modulio) | 93 ± 1 | Reikalavimas neleidžia siūlyti geresnių charakteristikų šviestuvus, kurių R9 koeficientas yra daugiau kaip 94. Siūlome keisti: „Ne mažiau kaip 93“ |  |  |  |  |
| 7. | Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas (kiekvieno modulio) | Minimalus ≤ 40 klx iki maksimalaus šviestuvų galingumo |  |  |  |  |  |
| 8. | Endo apšvietimas (kiekvieno modulio) | ≤ 300 lx | Endo apšvietimas yra foninis pagalbinis apšvietimas endoskopinių operacijų metu. Reikalavimas endoskopinio apšvietimo intensyvumo dydžiui yra nereglamentuotas ir perteklinis. Siūlome keisti: „Būtinas“ | Manome šioje vietoje yra padaryta klaida, nes viskas skaičiuojama klx. Lx yra permažas parametras, kad kažką keistu. Siūlome patikslinti ir padaryti korekcijas ≤ 16 klx arba ≤ 30 klx. |  |  |  |
| 9. | Šviestuvo apšvietimo lauko diametras (kiekvieno modulio) | ≤ 20 cm | Operacinio lauko dydis skiriasi nuo atliekamos operacijos pobūdžio. Idealiu atveju jis turėtų būti reguliuojamas. Pateiktas reikalavimas apšvietimo lauko diametrui „≤ 20 cm“ yra nelogiškas, nes 1 cm ar mažesnis apšvietimo lauko diametras atitinka reikalavimą. Siūlome keisti: “Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 15cm iki 30cm.“ | Siūlome pakeisti į ≤ 21 cm |  |  |  |
| 10. | LED diodo tarnavimo laikas | ≥ 50.000 val. Prarandant ne daugiau 20% pradinio maksimalaus apšvietimo intensyvumo |  | Siūlome pakeisti į: ≥ 60.000 val. |  | Siūlome patikslinti 10 punktą patikslinti sekančiai: LED diodo tarnavimo laikas ≥ 50.000 val. Reikalavimas ,, Prarandant ne daugiau 20% pradinio maksimalaus apšvietimo intensyvumo” manome yra perteklinis, nes daugumoje gamintojų oficialiuose dokumentuose ( kataloguose, vartojimo vadove) nėra nurodomas šis rodiklis ir sunku jį patikrinti ( tai pateiks gamintojai savo Patvirtinimo laišku). Manome, kad tai mažina konkurenciją tarp gamintojų. |  |
| 11. | Operacinių lempų tvirtinimai | 1. Šviestuvo moduliai alkūninėmis konstrukcijomis jungiasi prie centrinės vertikalios kolonos, kuri montuojama prie lubų 2. Operacinė lempa turi būti su jų tvirtinimui prie lubų optimaliai (pagal lubų tipą ir patalpos bendrą aukštį) parinktais konstrukciniais elementais 3. Pirmos, su centrine vertikalia kolona sujungtos šviestuvo alkūnės, turi rotuoti aplink centrinės kolonos ašį 360° 4. Šviestuvo kupolą laikančių bendras alkūnių ilgis: ne mažiau 1600 mm ir 1750 mm |  |  |  |  |  |
| 12. | Lempos apšvietimo intensyvumo, įjungimo/išjungimo ir endo apšvietimo reguliavimo klavišai sumontuoti lempos konstrukcijoje | Būtina |  |  |  |  |  |
| 13. | Iš abiejų lempos kupolo pusių sumontuotos ištęstos rankenos nesteriliam lempos pozicijos keitimui | Būtina |  | Iš abiejų lempos kupolo pusių sumontuotos ištęstos arba integruotos rankenos nesteriliam lempos pozicijos keitimui |  |  |  |
| 14. | Lempos kupolo centre sumontuota rankena su keičiamomis plastikinėmis apsaugomis steriliam lempos pozicijos keitimui | Būtina |  |  |  |  |  |
| 15. | Abiejų šviestuvų kupolų diametras | ≤ 620 mm |  |  |  |  |  |
| 16. | Įjungtų šviestuvų į aplinką skleidžiama didžiausia temperatūra | ≤ 35°C | Reikalavimas „Įjungtų šviestuvų į aplinką skleidžiama didžiausia temperatūra“ yra perteklinis ir galimai taikomas konkretaus gamintojo specifikacijai, nes tai nėra operacinio šviestuvo darbinė charakteristika. Siūlome naikinti šį reikalavimą arba keisti į: „Temperatūros pakilimas chirurgo galvos lygyje prie įjungtų šviestuvų - ≤ 0,5°C.“ |  | Reikalaujama nelogiška parametro reikšmė. Dauguma gamintojų šį parametrą išreiškia vatais į m2. Neaišku kurioje vietoje turi būti pasiekta reikalaujama parametro reikšmė ir kokioje aplinkos temperatūroje. Pvz. prie žemesnės aplinkos temperatūros galima nesunkiai pasiekti reikalaujamą reikšmę. Siūlome naikinti šį parametrą kaip perteklinį. | Siūlome šį 16 punkto reikalavimą išbraukti iš parametrų kaip perteklinį reikalavimą. Daugelis gamintojų oficialiuose dokumentuose ( kataloguose, vartojimo vadove) nenurodo šio rodiklio ir sunku jį patikrinti ( tai pateiks gamintojas savo Patvirtinimo laišku). Manome, kad tai pritaikoma konkrečiam gamintojui, o tai mažina konkurenciją tarp gamintojų. |  |
| 17. | Komplektacijoje | Steriliziuojamos lempos valdymo rankenėlės - po ≥ 2 vnt. kiekvienam kupolui |  |  |  |  |  |

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS:

- 11 ir 6 dalyviai rekomenduoja nusimatyti didesnį biudžetą – į rekomendaciją neatsižvelgiame, nes pirkimas atliekamas įgyvendinant Europos sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 09-022P-0041 „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas.“ ir įsigyjamos įrangos biudžetas numatytas projekto paraiškoje.

- 4,5,16,8,10,16 dalyviai siūlo koreguoti techninės specifikacijos 4,5,6,8,9,10,13,16 punktų reikalavimus – siūlymus tenkiname arba tenkiname iš dalies ir šių punktų reikalavimus išdėstome taip:

| 4. | Spalvinė temperatūra (kiekvieno modulio) | 5000 ± 500 K |
| --- | --- | --- |
| 5. | Vienalytės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 60%) (kiekvieno modulio) | ≥ 600 mm |
| 6. | Raudonos spalvos skiriamosios gebos koeficientas (R9) (kiekvieno modulio) | Ne mažiau 93 |
| 8. | Endo apšvietimas (kiekvieno modulio) | Būtina |
| 9. | Šviestuvo apšvietimo lauko diametras (kiekvieno modulio) | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 15cm iki 30cm |
| 10. | LED diodo tarnavimo laikas | ≥ 50.000 val. |
| 13. | Iš abiejų lempos kupolo pusių sumontuotos ištęstos rankenos nesteriliam lempos pozicijos keitimui | Būtina |
| 16. | Įjungtų šviestuvų į aplinką skleidžiama didžiausia temperatūra | Temperatūros pakilimas chirurgo galvos lygyje prie įjungtų šviestuvų - ≤ 0,5°C.“ |