| RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto pavadinimas | VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ II lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos pirkimas |  |  |
| RDK paskelbimo data ir numeris | 2025-04-28 ID2412417 |  |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu | CVP IS |  |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 4 dalyviai | 8 pirkimo objekto dalis Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (1 vnt.) |

|  |  | 13 dalyvis | 14 dalyvis | 15 dalyvis | 16 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktas technines specifikacijas? | Planuojame dalyvauti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 p.d. Prašome atsižvelgti į 3, 6, 7, 11 pirkimų dalių techninės specifikacijos pakeitimus. | 8,9,10,12 pirkime dalyvaus | Taip, dalyvautumėmė pirkime ir teiktume pasiūlymus pirkimo dalims nr.: 6,7,8,9,10, jeigu būtų atsižvelgta į pastabas pateikiamas šioje lentelėje ir techninės psecifikacijos projekte, pateikiamame su šia lentele |  |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninių specifikacijų projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) |  |  |  |  |
| 3. | Maksimali planuojama pirkimo vertė pagal pirkimo objekto dalis: 8 pirkimo objekto dalis – Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (1 vnt.) – 19200,00 Eur be PVM; Ar galėtumėte pasiūlyti perkamas prekes neviršijant nustatytų kainų? |  |  |  |  |
| 4. | Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti konkrečioje pirkimo objekto dalyje? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją; pageidautina, kad nurodytumėt taip pat ir preliminarią siūlomos prekės vieneto kainą be PVM). |  |  | 8. Draeger Savina 300 Select, preliminari kaina be PVM 22.500,00 Eur. |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija siūlomai prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? |  |  | 36 mėn. |  |
| 6. | Koks galėtų būti terminas prekių pristatymui? |  |  | 12-14 sav. 6 pirkimo daliai 10-12 sav. 7,8,9,10 pirkimo dalims |  |
| 7. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūlomos priemonės? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  |  | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). |  |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  |  | Kitų pastabų ir pastebėjimų - neturime |  |

|  |  |  | 13 dalyvis | 14 dalyvis | 15 dalyvis | 16 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  | Techninei specifikacijai pastabų nepateikta | Techninei specifikacijai pastabų nepateikta | Techninei specifikacijai pastabų nepateikta |  |
| 1. | Aparatas pritaikytas suaugusių dirbtinei plaučių ventiliacijai | Aparatas pritaikytas suaugusių dirbtinei plaučių ventiliacijai |  |  |  |  |
| 2. | Aparato naudojamos dujos | Tik deguonis tiekiamas iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos arba deguonies balionų |  |  |  |  |
| 3. | Elektros maitinimas | 1. ~230V 10, 50Hz elektros tinklas; 2. Maitinimo šaltiniai (akumuliatoriai); aparato veikimo laikas, maitinant iš akumuliatorių ≥ 30 min. |  |  |  |  |
| 4. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Intubacinė ventiliacija | Būtina intubacinė ventiliacija |  |  |  |  |
| 4.2 | Neinvazinė ventiliacija | Būtina neinvazinė ventiliacija |  |  |  |  |
| 5. | Ventiliacijos darbo režimai: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija | Būtina tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija |  |  |  |  |
| 5.2 | Tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija | Būtina tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija |  |  |  |  |
| 5.3 | Privalomą minutinį tūrį užtikrinanti ventiliacija | Būtina privalomą minutinį tūrį užtikrinanti ventiliacija su slėgio ir srauto korekcijomis priklausomai nuo paciento plaučių mechanikos pokyčių. |  |  |  | Reikalavimas riboja konkurenciją, prašome šalinti. |
| 5.4 | Slėgiu kontroliuojama bifazinė ventiliacija | Būtina slėgiu kontroliuojam bifazinė ventiliacija (arba lygiavertis režimas) |  |  |  |  |
| 5.5 | Slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija | Būtina slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija |  |  |  |  |
| 5.6 | Spontanine ventiliacija esant nuolatiniam teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose | Būtina spontanine ventiliacija esant nuolatiniam teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose |  |  |  |  |
| 6. | Neinvazinė ventiliacija: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Automatinis dujų nuotėkio kompensavimas neinvazinės ventiliacijos metu | Būtina automatinis dujų nuotėkio kompensavimas neinvazinės ventiliacijos metu |  |  |  |  |
| 7. | Režimai/funkcijos |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Spontaninis paciento kvėpavimas galimas visuose ventiliacijos režimuose | Būtina spontaninis paciento kvėpavimas galimas visuose ventiliacijos režimuose |  |  |  | Siekiant išvengti skirtingų interpretacijų prašome pašalinti. |
| 7.2 | Pradinių ventiliavimo parametrų parinkimas pagal pagal paciento ūgį arba amžiaus kategoriją | Būtina pradinių ventiliavimo parametrų parinkimas ir išsaugojimas pagal paciento ūgį arba amžiaus kategoriją |  |  |  |  |
| 8. | Pagrindiniai nustatymai: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 4 – 80 k/min |  |  |  |  |
| 8.2 | Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 50 – 2000 ml |  |  |  |  |
| 8.3 | Maksimalus (nuolatinis) srautas įkvėpime | ne mažiau kaip iki 250 l/min |  |  |  | Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome keisti reikalavimą sekančiai: ,,ne mažiau kaip iki 210 l/min“ |
| 8.4 | Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0.2 – 10 s |  |  |  |  |
| 8.5 | Slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 5 – 60 cmH2O |  |  |  |  |
| 8.6 | Nustatomos teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0 – 35 cmH2O |  |  |  |  |
| 8.7 | Srauto trigero jautrumo nustatymo ribos (įkvėpimo fazės pradinis taškas) (ne siauresnės už nurodytas) | 1 – 15 l/min |  |  |  |  |
| 8.8 | O2 koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 21 – 100 % |  |  |  |  |
| 9. | Rankiniu būdu atliekamas valdymas: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymas | Būtina iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymas |  |  |  |  |
| 9.2 | Vaistų įpurškimas – “nebulaizeris” su vaistų įpurškimo įkvėpimo metu sinchronizacija | Būtina vaistų įpurškimas – “nebulaizeris” su vaistų įpurškimo įkvėpimo metu sinchronizacija |  |  |  |  |
| 9.3 | Įsotinimo deguonimi funkcija (pacientui tiekiamo deguonies koncentracijos padidinimas prieš ir po atsiurbimo, laikinai išjungiant aliarmo signalus ir paciento inicijuoto įkvėpimo sistemą) | Būtina įsotinimo deguonimi funkcija (pacientui tiekiamo deguonies koncentracijos padidinimas prieš ir po atsiurbimo, laikinai išjungiant aliarmo signalus ir paciento inicijuoto įkvėpimo sistemą) |  |  |  |  |
| 9.4 | Didelio srauto deguonies terapijos funkcija (pacientui tiekiamo deguonies srauto ir koncentracijos nustatymas DPV aparate) | Aparato sukuriamas deguonies srautas ne siauresniame kaip 2-100 l/min. diapazone. Deguonie koncentracijos nustatymo ribos 21-100% (ne siauresnės už nurodytas) |  |  |  | Prašome keisti reikalavimą sekančiai: ,, Aparato sukuriamas deguonies srautas ne siauresniame kaip 2-80 l/min. diapazone. Deguonie koncentracijos nustatymo ribos 21-100% (ne siauresnės už nurodytas)“ |
| 10. | Atodūsio funkcija | Būtina atodūsio funkcija |  |  |  |  |
| 11. | Apnėjos ventiliacija (automatinis perjungimas į priverstinę ventiliaciją, sustojus paciento kvėpavimui) | Būtina apnėjos ventiliacija (automatinis perjungimas į priverstinę ventiliaciją, sustojus paciento kvėpavimui) |  |  |  |  |
| 12. | Pasipriešinimo kompensavimas intubuotimes pacientams | Būtina automatinis endotrachėjinio ir intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensavimas |  |  |  |  |
| 13. | Ekranas: |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ventiliacijos proceso atvaizdavimas | Spalvoto vaizdo, ne mažesnės kaip 30 cm įstrižainės, lietimui jautriame valdymo ekrane su parametrų nustatymo ratuku |  |  |  |  |
| 13.2 | Vienu metu ekrane stebimų, pasirenkamų kreivių skaičius | ≥ 3 |  |  |  |  |
| 13.3 | Galimi atvaizdavimo tipai | Kreivės, grafiniai ir skaitiniai trendai, kilpinės kreivės, įspėjimų (aliarmų) ir nustatymų pakeitimų istorija |  |  |  |  |
| 13.4 | Nakties/dienos ekrano režimai | Būtina nakties/dienos ekrano režimai |  |  |  |  |
| 13.5 | Galimybė užrakinti ekrano valdymą | Būtina galimybė užrakinti ekrano valdymą |  |  |  |  |
| 14. | Matuojami parametrai: |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP) | Būtina teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP) |  |  |  |  |
| 14.2 | Plato slėgis (Pplat) | Būtina plato slėgis (Pplat) |  |  |  |  |
| 14.3 | Pikinis įkvėpimo slėgis | Būtina pikinis įkvėpimo slėgis |  |  |  |  |
| 14.4 | Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean) | Būtina vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean) |  |  |  |  |
| 14.5 | Minutinis tūris iškvėpime bendras ir spontaninis | Būtina minutinis tūris iškvėpime bendras ir spontaninis |  |  |  |  |
| 14.6 | Nuotėkis | Būtina |  |  |  |  |
| 14.7 | Kvėpavimo dažnis: bendras ir spontaninis | Būtina kvėpavimo dažnis: bendras ir spontaninis |  |  |  |  |
| 14.8 | Įkvėpiamo deguonies koncentracija | Būtina įkvėpiamo deguonies koncentracija |  |  |  |  |
| 14.9 | Kvėpavimo tūris, iškvepiamas tūris ir spontaninio kvėpavimo metu susidaręs iškvėpiamas tūris | Būtina kvėpavimo tūris, iškvepiamas tūris ir spontaninio kvėpavimo metu susidaręs iškvėpiamas tūris |  |  |  |  |
| 15. | Apskaičiuojami parametrai: |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Elastingumas (angl., compliance) | Būtina elastingumas (angl., compliance) |  |  |  |  |
| 15.2 | Pasipriešinimas (angl., resistance) | Būtina pasipriešinimas (angl., resistance) |  |  |  |  |
| 15.3 | Greitas paviršinis kvėpavimas | Būtina greitas paviršinis kvėpavimas |  |  |  |  |
| 15.4 | Kvėpavimo tūris pagal idealų kūno svorį | Būtina kvėpavimo tūris pagal idealų kūno svorį |  |  |  |  |
| 16. | Išmatuotų parametrų reikšmių ir grafinių „trendų“ saugojimas atmintyje ne trumpiau kaip 72 valandas | Būtina išmatuotų parametrų reikšmių ir grafinių „trendų“ saugojimas atmintyje ne trumpiau kaip 72 valandas |  |  |  |  |
| 17. | Garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema | Būtina garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema |  |  |  |  |
| 18. | Aparato jungtys, skirtos duomenų perdavimui: | RS232 (arba lygiavertė) jungtis ≥ 1 vnt. |  |  |  |  |
| 19. | Kilpinės kreivės: | Slėgio-tūrio, srauto-tūrio, slėgio trachėjoje- tūrio, srauto-slėgio |  |  |  | Prašome šalinti slėgio trachėjoje- tūrio reikalavimą. |
| 20. | Reikalavimai komplektacijai: |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Vežimėlis aparatui | 1vnt. |  |  |  |  |
| 20.2 | Medikamentų purkštuvas, daugiakartinis, autoklavuojamas arba vienkartinis | 1 vnt. (jeigu siūlomas daugkartinis) 20 vnt. (jeigu siūlomas vienkartinis) |  |  |  |  |
| 20.3 | Daugkartinio naudojimo iškvėpimo vožtuvas | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 20.4 | Vienkartinio naudojimo iškvėpimo vožtuvas | 5 vnt. |  |  |  |  |
| 20.5 | Deguonies padavimo žarnelė su greitos fiksacijos jungtimi į ligoninėje naudojamą centralizuotą dujų pajungimo lizdą, ne trumpesnė kaip 3 m | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 20.6 | Paciento kontūro laikiklių sistema | 1 vnt. |  |  |  |  |

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS:

- 6 dalyvis rekomenduoja pakelti kainą – į rekomendaciją neatsižvelgiame, nes pirkimas atliekamas įgyvendinant Europos sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 09-022P-0041 „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas.“ ir įsigyjamos įrangos biudžetas numatytas projekto paraiškoje.

- 4 dalyvis siūlo koreguoti techninės specifikacijos 5.3, 7.1, 8.3 ,9.4 ir 19 punktų reikalavimus – 7.1 punkto reikalavimą naikiname, kitų punktų reikalavimus tenkiname arba tenkiname iš dalies ir išdėstome taip:

| 5.3 | Privalomą minutinį tūrį užtikrinanti ventiliacija | DPV turi turėti režimą, leidžiantį automatiškai užtikrinti pacientui reikalingą minutinį ventiliacijos tūrį, prisitaikant prie paciento plaučių mechanikos pokyčių |
| --- | --- | --- |
| 8.3 | Maksimalus (nuolatinis) srautas įkvėpime | ne mažiau kaip iki 250 l/min |
| 9.4 | Didelio srauto deguonies terapijos funkcija (pacientui tiekiamo deguonies srauto ir koncentracijos nustatymas DPV aparate) | Aparato sukuriamas deguonies srautas ne siauresniame kaip 2-100 l/min. diapazone. Deguonie koncentracijos nustatymo ribos 21-100% (ne siauresnės už nurodytas) |
| 19. | Kilpinės kreivės: | Slėgio-tūrio, srauto-tūrio, srauto-slėgio |