| RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto pavadinimas | VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ II lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos pirkimas |  |  |
| RDK paskelbimo data ir numeris | 2025-04-28 ID2412417 |  |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu | CVP IS |  |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 5 dalyviai | 9 pirkimo objekto dalis Centrinis monitoriavimo postas (1 vnt.) |

|  |  | 1 dalyvis | 13 dalyvis | 14 dalyvis | 15 dalyvis | 16 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktas technines specifikacijas? | Taip, jei bus atliktos siūlomos korekcijos. | Planuojame dalyvauti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 p.d. Prašome atsižvelgti į 3, 6, 7, 11 pirkimų dalių techninės specifikacijos pakeitimus. | 8,9,10,12 pirkime dalyvaus | Taip, dalyvautumėmė pirkime ir teiktume pasiūlymus pirkimo dalims nr.: 6,7,8,9,10, jeigu būtų atsižvelgta į pastabas pateikiamas šioje lentelėje ir techninės psecifikacijos projekte, pateikiamame su šia lentele |  |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninių specifikacijų projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) | Turime, pažymėta techninėse specifikacijose. |  |  |  |  |
| 3. | Maksimali planuojama pirkimo vertė pagal pirkimo objekto dalis: 9 pirkimo objekto dalis – Centrinis monitoriavimo postas (1 vnt.) – 8000,00 Eur be PVM; Ar galėtumėte pasiūlyti perkamas prekes neviršijant nustatytų kainų? | Galėtume pasiūlyti aukščiausios kokybės prekes už nustatyą biudžetą. |  |  | 6 pirkimo objekto dalis – prašytume padidinti šiam įrenginiui įsigyti skirtą biudžetą, kadangi aprašomas operacinis stalas yra su išilginiu poslinkiu ir visomis motorizuotomis stalo funkcijomis. Norint palikti Jūsų numatytą stalo pirkimo kainą, reikėtų atsisakyti stalo išilginio poslinkio ir atsisakyti motorizuotų kojos sekcijų. 9 ir 10 pirkimo dalys – rekomenduotume sujungti šias pirkimo dalis į vieną pirkimo dalį. Visų mums žinomų gamintojų centrinės pacientų stotys yra suderinamos tiktai su to paties gamintojo pacineto gyvybinių funkcijų monitoriais. Nėra techninės galimybės, kad prie gamintojo A būtų galima prijungti gamintojo B paciento monitorius jų matuojamų parametrų perdavimui į pacientų stebėjimo postą. Tikslu įsigyti norimą funkcionalumą užtikrinančią įrangą prašome sujungti šias pirkimo dalis į vieną, nurodant, kad siūlomi monitoriai arba centrinė stotis būtų suderinami tarpusavyje. Reikalavimo nekeičiant nebus pasiektas pirkimo tikslas ir įsigyta centirnė stotis negalės būti naudojama pagal paskirtį. Centrinės stoties specifikaicijoje įrašyti, kad „siūloma centrinė stotis būtų suderinama su siūlomais paciento monitoriais“ nepakanka, kadangi pirkimo vykdymo metu dar nebus aišku kokio gamintojo paciento monitoriai bus pasiūlyti ir laimės šią pirkimo dalį. |  |
| 4. | Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti konkrečioje pirkimo objekto dalyje? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją; pageidautina, kad nurodytumėt taip pat ir preliminarią siūlomos prekės vieneto kainą be PVM). | 9 pirkimo dalyje galime pasiūlyti EDAN CMS centrinio monitoravimo stotį |  |  | 9. Draeger CMS, preliminari kaina be PVM 8.000, Eur. 10. Draeger Vista 120S, preliminari kaina be PVM 42.000,00 Eur. |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija siūlomai prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? | Standartinė garantija - 24 mėnesiai Garantijos pratęsimas metams – 15-20 proc. Perkamo produkto kainos. |  |  | 36 mėn. |  |
| 6. | Koks galėtų būti terminas prekių pristatymui? | 2 mėnesiai |  |  | 12-14 sav. 6 pirkimo daliai 10-12 sav. 7,8,9,10 pirkimo dalims |  |
| 7. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūlomos priemonės? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? | Turime visus atitikimo dokumentus |  |  | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). |  |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) | - |  |  | Kitų pastabų ir pastebėjimų - neturime |  |

|  |  |  | 1 dalyvis | 13 dalyvis | 14 dalyvis | 15 dalyvis | 16 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  | Techninei specifikacijai pastabų nepateikta | Techninei specifikacijai pastabų nepateikta | Techninei specifikacijai pastabų nepateikta |  |
| 1. | Vienu metu į bendrą tinklą turi apjungti ≥ 16 paciento monitorių. | Būtina | Taip |  |  |  |  |
| 2. | Visų prie centrinės stoties prijungtų paciento monitorių matuojamų parametrų, kreivių ir perspėjimo signalų atvaizdavimas realiuoju laiku | Būtina | Tauo |  |  |  |  |
| 3. | Abipusis valdymas | Vartotojas gali sukonfigūruoti aliarmų signalų ribas, bei inicijuoti kraujospūdžio matavimą pasirinktam pacientui iš centrinės stoties | Taip |  |  |  |  |
| 4. | Pilnos monitoruojamų duomenų (kreivių) išklotinės trukmė | ≥ 96 val. | 720 val. |  |  |  |  |
| 5. | Trendų atmintis | ≥ 240 val. | 720 val |  |  |  |  |
| 6. | Kreivių, ventiliacinių parametrų gautų iš kitų, su centrine stotimi suderinamų medicininų įrenginių atvaizdavimas centrinės stoties ekrane | Būtina | Siūlome šalinti parametrą |  |  |  |  |
| 7. | Galimybė centrinės stoties ekrane vienu metu stebėti ≥ 6-ių monitoruojamų parametrų kreivių ir ≥ 4-ių skaitinių parametrų reikšmių, vienam pacientui | Būtina | Siūlome šalinti, pritaikyta konkrečiam gamintojui |  |  |  |  |
| 7. | Įvykių (perspėjimo signalų) išsaugijimas centrinės stoities atmintyje | ≥ 5000 perspėjimo signalų išsaugojimas kiekvienam prie centirnės stoties prijungtam monitoriui 240 val. lakotarpyje | Saugomi visi įvykiai per paskutines 720 valandų |  |  |  | Prašome sumažinti įvykių skaičių iki 3000. |
| 8. | Prieiga prie centrinės stoties per ligoninės kompiuterinį tinklą | Būtina. Galimybė stebėti visų monitouojamų pacientų parametrus arba išsivesti vieno paciento duomenis | Siūlome šalinti, pritaikyta konkrečiam gamintojui |  |  |  |  |
| 9. | Duomenų integracija (perdavimas) | HL7/ADT formatais | HL7 |  |  |  |  |
| 10. | Centrinė stotis turi būti pritaikoma duomenų iš monitorių perdavimui laidiniu ir bevieliu būdu | Būtina. Centrinei stočiai duomenis gaunant bevieliu būdu stoties ekrane turi būti matomas paciento monitoriaus bevielio ryšios signalo stiprumas ir akumuliatoriaus įkrovos lygis | Būtina, matomas ryšio stiprumas |  |  |  |  |
| 11. | Su centrine stotimi komplektuojamo kompiuterio ir priedų charakteristikos: 1. Procesoriaus, atminties ir vaizdo plokštės parametrai privalo atitikti siūlomos centrinės monitoravimo stoties programinės įrangos reikalavimus; 2. Bevielė klaviatūra ir kompiuterinė pelytė; 3. Lazerinis spausdintuvas; 4. Laidinio tinklo skirstytuvas; 5. 23” įstrižainės ekranai (rezoliucija: ≥ 1920x1200 taškų) – ≥ 2 vnt. 6. Išoriniai arba ekrane integuroti garsiakalbiai | Būtina | Taip |  |  |  |  |

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS:

- 15 dalyvis siūlo sujungti į vieną pirkimo dalį – 9 (Centrinis monitoriavimo postas ) ir 10 (Gyvybinių parametrų sekimo monitorius)  pirkimo dalis- siūlymo netenkiname nes, tai ribotų rinkos dalyvių konkurenciją.

- 1 dalyvis patiekia siūlymus dėl 4,5,6,7,8,9,10 techninės specifikacijos punktų reikalavimų – 6,7,8 punktus naikiname, kitų punktų siūlymus tenkiname iš dalies ir išdėstome taip:

| 4. | Pilnos monitoruojamų duomenų (kreivių) išklotinės trukmė | > 100 val. |
| --- | --- | --- |
| 5. | Trendų atmintis | > 240 val. |
| 9. | Duomenų integracija (perdavimas) | HL7 |
| 10. | Centrinė stotis turi būti pritaikoma duomenų iš monitorių perdavimui laidiniu ir bevieliu būdu | Būtina, matomas ryšio stiprumas |