TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

9. Specialistų mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

9.1. Mokymai ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥1 akademinė val.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Automatiškai plauti ir dezinfekuoti pilnai arba dalinai panardinamus lanksčius endoskopus |  |  |
| 2. | Vienu metu plaunamų –dezinfekuojamų endoskopų skaičius | ≥ 2 vnt. |  |  |
| 3. | Konstrukcija | 3.1. Nerūdijančio plieno arba lygiavertis korpusas; 3.2. Endoskopų/priedų pakrovimas iš mašinos priekio ar viršaus. |  |  |
| 4. | Valdymo pulte pateikiama ne mažiau kaip nurodyta informacija | 4.1. Pasirinktos programos pavadinimas; 4.2. Temperatūra; 4.3 Likęs ciklo laikas. |  |  |
| 5. | Nuotėkio testeris | Ciklo pradžioje sistema atlieka endoskopų sandarumo testą |  |  |
| 6. | Galimybė naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį | Būtina |  |  |
| 7. | Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti ciklo metu | Būtinas |  |  |
| 8. | Plovimo – dezinfekavimo trukmė | ≤ 60 min. |  |  |
| 9. | Dezinfekcinė medžiaga | 9.1 Peracto ir/arba glutaraldehido rūgštis arba lygiavertė; 9.2 Ploviklis ir dezinfekantas ruošiamas kiekvienam ciklui iš naujo. |  |  |
| 10. | Elektros maitinimas | ≤ 400 V, 50/60 Hz |  |  |
| 11. | Matmenys plotis x gylis x aukštis | 11.1.Plotis: ≤ 1300 mm; 11.2.Gylis: ≤ 900 mm; 11.3.Aukštis: ≤ 1800 mm. |  |  |
| 12. | Komplektacija | 12.1. Pajungimai endoskopų plovimui – dezinfekavimui, tinkantys prie įstaigoje esančių gamintojo Olympus endoskopų (GIF-Q165, GIF-H185, CF-Q165L, CF-H185L ); 12.2. Komplektas susideda iš ploviklio, dezinfekcinio tirpalo, aktyvatoriaus (jei įrangai privaloma). Kiekvienos komplekto sudedamosios dalies talpa turi būti ne mažesnė nei po 4,5 litrus. | Pakanka tiekėjo patvirtinimo, kad nurodyta komplektacija bus pateikta su įranga |  |
| 13. | Atitikimas LST EN ISO 15883 arba lygiaverčio standarto reikalavimams | Būtina |  |  |
| 14. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |
| 15. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |