TSD-404, VPP-2242

Žiedų, skirtų trivarčio vožtuvo žiedų plastikai techninė specifikacija

(orientacinis kiekis 20 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai žiedui | 1. Skirtas trivarčio (triburio) vožtuvo žiedo plastikai; 2. Atviras (su tarpu), žemo profilio žiedas; 3. Žiedo aukštis 3,3 ± 0,1 mm; 4. Su titanine (arba lygiaverte) šerdimi; 5. Žiedo manžetė austa iš poliesterio (arba lygiavertės medžiagos); 6. Trijų matmenų (3D) žiedo forma atitinka natūralią trivarčio (triburio) vožtuvo geometriją; 7. Šešių skirtingų diametrų: 7.1. 26 mm ± 0,1 mm; 7.2. 28 mm ± 0,1 mm; 7.3. 30 mm ± 0,1 mm; 7.4. 32 mm ± 0,1 mm; 7.5. 34 mm ± 0,1 mm; 7.6. 36 mm ± 0,1 mm. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Kartu su priemonėmis pateikiami matuoklių komplektai (2 vnt.). Būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas, kad kartu su žiedais, skirtais trivarčio vožtuvo žiedo plastikai, bus pateikiami matuoklių komplektai.

2. Žiedai, skirti trivarčio vožtuvo žiedo plastikai, turi būti parduodami tokia pačia kaina, nepriklausomai nuo jų dydžio (žiedų dydis nurodomas užsakymo metu).

3. Būtinas siūlomų gaminių žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).

4. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotas vartotojų apmokymas dirbti su siūlomomis priemonėmis.

5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų priemonių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.