Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

*  netaikoma garantijai ir techninės specifikacijos  8.2. p.

2. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti ne tik tinkamo naudojimosi įranga aspektai bet ir įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne trumpiau  kaip 80 valandų.

3. Perkamos įrangos ilgaamžiškumą t. y. tvarus įrenginys, tinkamas naudoti daug kartų, kurio sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu  principu, nes perkama įranga yra ilgaamžė t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Siūlomos prekės modelis, gamintojas | Nurodyti |  |
| 2. | Paskirtis | Smulkių ir stambių gyvūnų KT tyrimai |  |
| 2.1 | Skenavimo režimai | Ne mažiau kaip šie: - Topogramos - Daugiapjūvis ašinis skenavimas - Spiralinis skenavimas - Perfuzijos tyrimai - Dvigubos energijos skenavimas - Turi būti galima siūlomoje sistemoje papildomai įdiegti intervencinės radiologijos modulį |  |
| 2.2 | Skenavimo protokolai | Ne mažiau kaip šie: - Širdies ir kraujagyslių sistemai - Krūtinės ląstos organams - Nervų sistemai - Raumenų ir kaulų sistemai - Pilvo organams |  |
| 3. | Techninės charakteristikos |  |  |
| 3.1 | Skenavimo angos diametras | ≥ 700 mm |  |
| 3.2 | Gentrio pavertimo kampas | turi būti fizinis, ne skaitmeninis ne siauresniame diapazone kaip nuo +30 laipsnių iki -30 laipsnių. |  |
| 3.3 | Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką) | ≥ 70 kW |  |
| 3.4 | Generatoriaus įtampos diapazonas | ne siauresnėse ribose kaip nuo 70 iki 140 kV |  |
| 3.5 | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas | ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 iki 650 mA |  |
| 3.6 | Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką, t.y. nurodoma tikroji rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa) | ≥ 7 MHU |  |
| 3.7 | Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu | ≥ 128 |  |
| 3.8 | Pjūvio storis | ≤0,625 mm |  |
| 3.9 | Skenavimo apžvalgos laukas (ang. SFOV) | ≥ 500 mm |  |
| 3.10 | Vieno pilno apsisukimo (360°) skenavimo laikas | ≤ 0.35 sek. |  |
| 3.11 | Paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi diapazonas | ≥ 170 mm |  |
| 3.12 | Stalo apkrova | ≥ 200 kg |  |
| 4. | Tyrimų atlikimo optimizavimo, apšvitos mažinimo ir vaizdų kokybės gerinimo technologijos: |  |  |
| 4.1 | Paciento apšvitą mažinančios bei vaizdo kokybę gerinančios technologijos | Ne mažiau kaip: - Automatinė rentgeno vamzdžio srovės ir įtampos kontrolė; - Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti; - Adaptyvus automatinis mA parametrų nustatymas pagal topogramą naudojant dirbtinio intelekto programą; - Gilaus mokymosi (angl. deep learning) vaizdų rekonstrukcijų (angl. DLR) algoritmas. |  |
| 4.2 | Perfuzijos tyrimo zonos ilgis | ≥ 300 mm |  |
| 4.3 | Algoritmui skirtas automatiniam širdies tyrimo rekonstrukcijai automatiškai parenkant geriausią širdies fazę (Smart Phase, Best Phase, CardioXphase arba lygiavertis algoritmas) | Būtina |  |
| 4.4 | Algoritmai metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti | Būtina |  |
| 5. | Reikalavimai sistemos valdymo konsolei | - Programinė įranga siūlomo kompiuterinio tomografo valdymui, gautų vaizdų peržiūrai - Programinė įranga tyrimų išsaugojimui į išorinius kaupiklius (USB, CD/DVD), - DICOM funkcionalumai (arba lygiaverčiai): - Vaizdų spausdinimo funkcija – DICOM Print, - Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store (alternatyvus pavadinimas –DICOM Send) - Kompiuterio techniniai parametrai: - Procesorius ne mažiau 3.6 GHz; Procesoriaus branduolių skaičius ne mažiau 4; Operatyvioji atmintis (RAM) ne mažiau 32GB; Kietasis diskas ne mažiau 960GB, SSD tipo arba lygiaverčio; Operacinė sistema - Windows 10 arba Windows 11. - Vaizdo monitoriaus įstrižainė (tinkamas vienas iš variantų, tiekėjas nurodo konkrečiai ką siūlo) - ≥ 21" 2 vnt. monitorių arba - ≥ 30" 1 vnt. monitorių - Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) > 1500 VA |  |
| 6. | Reikalavimai komplekte su aparatu pateikiamam automatiniam boliusiniam kontrastinio tirpalo injektoriui | ≥ 2 injekcinių talpų |  |
| 7. | Reikalavimai kompiuterinei vaizdų analizės darbo vietai: |  |  |
| 7.1 | Programinė įranga ir analizės funkcijos | Ne mažiau kaip šios: - Širdies tyrimai: - Širdies ertmių segmentacija - Aortos ir vainikinių arterijų ekstrakcija, centrinės linijos nustatymas, stenozės analizė - Aterosklerozinių plokštelių analizė - Širdies funkcijos vertinimas - KT kalcio indeksas - Kraujagyslių analizė: - Kaulų pašalinimas - Kraujagyslių ekstrakcija - Pagrindinių kraujagyslių identifikavimas, kontūrų ir centrinės linijos nustatymas - Kraujagyslių diametro ir stenozės matavimas - Trimačiai galvos ir kaklo KT tyrimai su automatiniu kaulų pašalinimu - Plaučių audinio tankio analizė: - Plaučių ir trachėjos segmentacija - Plaučių emfizemos skaičiavimai - Plaučių tankio histogramos vaizdavimas - Plaučių darinių analizė: - Įtartinos zonos pažymėjimas - Įtartinų židinių plaučiuose pažymėjimas - Palyginamoji pakitimų analizė dinamikoje - Smegenų ir vidaus organų (kūno) perfuzija - Kaulų struktūros analizė: - Slankstelių segmentacija ir pažymėjimas - Šonkaulių segmentacija ir pažymėjimas - Šonkaulių lūžių pažymėjimas - KT dinaminių tyrimų analizė: - 3D/4D vaizdavimas - Judesio artefaktų korekcija - Kaulų pašalinimas, kraujagyslių ekstrakcija - KT onkologinė analizė: - Įtartinų židinių pažymėjimas - Kepenų darinių segmentacija - Pažymėtų (sekamų) darinių pjūvių vaizdavimas sekančiuose KT tyrimuose, atliekamuose siekiant įvertinti pakitimų dinamiką |  |
| 7.2 | Radiologo darbo vietos aparatūrinė įranga | - Kompiuteris su ne mažiau kaip trijų monitorių pajungimo jungtimis. - Kompiuterio techniniai parametrai: Procesorius ne mažiau 3.6 GHz; Procesoriaus branduolių skaičius ne mažiau 4; Operatyvioji atmintis (RAM) ne mažiau 32GB; Kietasis diskas ne mažiau 960GB, SSD tipo arba lygiaverčio. Operacinė sistema - Windows 10 arba Windows 11; - Medicininiai radiologiniai monitoriai (tinkamas vienas iš žemiau pateiktų variantų, tiekėjas nurodo konkrečiai ką siūlo): - 2 vnt. monitorių, kurių kiekvieno skiriamoji geba ≥ 3 megapikseliai, įstrižainė ≥ 21" arba - 1 monitorius, kurio skiriamoji geba ≥ 6 megapikseliai, įstrižainė ≥ 30" - Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) > 1500 VA |  |
| 8. | Kiti reikalavimai: |  |  |
| 8.1 | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |
| 8.2. | Sistemos instaliacija ir įrangos montavimas | Sistemos instaliacija ir montavimas turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą |  |