VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

Elektros impulsų terapijos prietaiso su EEG, EMG, monitoriais ir pilna skaitmenizacijos prieiga

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas - Elektros impulsų terapijos prietaisas su EEG, EMG, monitoriais ir pilna skaitmenizacijos prieiga, 1 vnt.

  - Prekių pristatymo vieta – Parko g. 21 Vilnius, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius.

  - Prekių patiekimo terminas – 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

2.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektros impulsų terapijos prietaisas su EEG, EMG, monitoriais ir pilna skaitmenizacijos prieiga |  |  |  |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Reguliuojama impulsų trukmė | Ne siauriau kaip 0,25 ms – 1,5 ms., ne mažiau 6 pasirinkimų |  |
|  | Reguliuojamas impulsų dažnis | Ne siauriau kaip 10 – 70 Hz, ne mažiau 7 pasirinkimų. |  |
|  | Gamintojo įrašytos stimuliacijos programos | Ne mažiau 5 vnt. |  |
|  | Galimybė sukurti ir saugoti vartotojo programas | Būtina, atminti ne mažiau 8 programų. |  |
|  | Monitoriaus/registratoriaus kanalų skaičius | Ne mažiau 4 kanalų |  |
|  | Monitoruojami fiziologiniai parametrai: |  |  |
| 7.1 | EEG priepuolio trukmės nustatymas | būtina |  |
| 7.2 | Priepuolio energijos indekso skaičiavimas | Būtina |  |
| 7.3 | Postimuliacinės supressijos indekso skaičiavimas | Būtina |  |
| 7.4 | Garsinis EEG monitorius | Būtina |  |
| 7.5 | Pastovus paciento ŠSD monitoravimas | būtina |  |
| 7.6 | Pikinio ŠSD registravimas | būtina |  |
| 7.7 | EMG monitoravimas, motorinio priepuolio trukmės nustatymas | Būtina |  |
|  | Įdiegtos terapijos saugumo priemonės: |  |  |
| 8.1 | Impedanso testavimas | būtina |  |
| 8.2 | Užsitęsusio priepuolio įspėjimas | Būtina |  |
| 8.3 | Paciento saugumo monitoravimo grandinė | Būtina |  |
|  | Maksimali stimuliacijos trukmė | Reguliuojama, ne mažiau kaip iki 8 sek. |  |
|  | Impuslo srovės stipris | Ne daugiau 1 A, pastovi. |  |
|  | Galimybė perduoti tyrimo duomenis į kompiuterį ir juos saugoti. | Būtina |  |
|  | CE sertifikatas | Būtina |  |
|  | Prekei suteikiama garantija | 24 mėn |  |

Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.