TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 pirkimo objekto dalis. Operacinis stalas kraujagyslių chirurgijai  (2 vnt.):

2.1. Operacinis stalas kraujagyslių chirurgijai –  1 vnt.

2.2. Operacinis stalas kraujagyslių chirurgijai be rentgeno apsaugų (netaikomas 9.8 punktas) – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stalo konstrukcija | 1. Stalas mobilus, su ratukais, su centrine ratukų blokavimo sistema arba iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis, stabilizuojančiomis stalą naudojimo metu; |  |  |
|  |  | 2. Su elektrine - hidrauline (arba lygiaverte) sistema stalviršio aukščiui, išilginiam poslinkiui, lateralinio pasvirimo kampui, išilginio pasvirimo kampui (Trendelenburgo/ antiTrendelen-burgo padėtims) ir nugaros sekcijos posvyrio kampui reguliuoti. |  |  |
|  |  | 3. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. |  |  |
| 2. | Operacinio stalo valdymas | 1. Laidiniu pultu arba belaidžiu nuotolinio valdymo pultu; |  |  |
|  |  | 2. Integruotu į stalą pultu arba prie stalo kolonos tvirtinamu valdymo pultu. |  |  |
|  |  | 3. Normalus ir reversinis stalviršio padėčių valdymas. |  |  |
| 3. | Stalviršis sudarytas iš sekcijų: | 1. Galvos; |  |  |
|  |  | 2. Nugaros-pagrindinė - centrinė dubens be ginekologinės išpjovos |  |  |
|  |  | 3. 2-jų dalių (padalinta) kojų. |  |  |
|  |  | 4. Nugaros prailginimo sekcija. |  |  |
| 3.1. | Galvos-kojų krypčių keitimo galimybė | Montuojant modulines stalo dalis, galima pakeisti galvos-kojų kryptis (galvos pusės sekcijas sumontuoti kojų pusėje, o kojų sekciją – galvos pusėje). |  |  |
| 3.2. | Bėgeliai papildomų prietaisų tvirtinimui | Prie stalviršio kraštų (šonų) primontuoti europinio tipo bėgeliai papildomiems prietaisams tvirtinti. |  |  |
| 3.3. | Stalviršis pralaidus rentgeno spinduliams | Laidumas rentgeno spinduliams ekvivalentiškas < 0,8 mmAl |  |  |
| 3.4 | Gabaritiniai matmenys | 1. Ilgis ≥ 2250 mm |  |  |
|  |  | 2. Plotis, įskaitant šoninius bėgelius, ≥ 590 mm. |  |  |
| 4. | Reikalavimai čiužiniui: | 1. Čiužinio storis ≥ 60 mm |  |  |
|  |  | 2. Čiužinys nuimamas nenaudojant įrankių, tačiau darbinėje padėtyje stabiliai fiksuotas prie stalviršio. |  |  |
|  |  | 3. Antistatinis, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, su antipragulinėmis sąvybėmis. |  |  |
|  |  | 4. Pralaidus rentgeno spinduliams. |  |  |
|  |  | 5. Visos stalviršio sekcijos su čiužiniu. Nugaros-pagrindinė be atskyrimo -centrinė dubens be ginekologinės išpjovos. |  |  |
| 5. | Stalviršio padėties reguliavimas: |  |  |  |
| 5.1. | Trendelenburgo padėtis | ≥ 25° |  |  |
| 5.2. | Anti-trendelenburgo padėtis | ≥ 30° |  |  |
| 5.3. | Pavertimo į šonus (lateralines pozicijas) kampai | ≥ ± 20° |  |  |
| 5.4 | Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 620 mm iki 1050 mm |  |  |
| 5.5. | Nugarinės sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -40° iki +70° |  |  |
| 5.6. | Kojinės sekcijos dalių nuleidimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -90° iki +10° |  |  |
| 5.7. | Galvinės dalies nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -25° iki +25° |  |  |
| 5.8. | Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas | ≥ 220° |  |  |
| 5.9. | Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas | 100° ± 10° |  |  |
| 5.10. | Motorizuotas stalviršio išilginis poslinkis padėties nustatymui | ≥ 300 mm |  |  |
| 5.11. | Motorizuotas stalviršio pozicijų keitimas | 1. Nulinės padėties nustatymas, |  |  |
|  |  | 2. Nugaros sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas, |  |  |
|  |  | 3. Pavertimo į šonus (lateralinio posvyrio) reguliavimas, |  |  |
|  |  | 4. Stalviršio aukščio reguliavimas, |  |  |
|  |  | 5. Trendelenburgo ir antiTrendelenburgo padėčių reguliavimas. |  |  |
|  |  | 6. Stalviršio išilginis poslinkis |  |  |
| 6. | Stalo veikimo principai savarankiški, vienas kitą keičiantys | Ne mažiau kaip iš elektros tinklo ir pakraunamų elektrinių baterijų pagalba. |  |  |
| 7. | Didžiausias leistinas stalo keliamasis svoris | ≥ 450 kg |  |  |
| 8. | Didžiausia leistina darbinė stalo apkrova (dinaminiame režime) | ≥ 325 kg |  |  |
| 9. | Priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo: |  |  |  |
| 9.1. | Lankas anesteziologo zonai atskirti-1 vnt. | 1. L formos |  |  |
| 9.2. | Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai (2 vnt.) | 1. Atrama gali judėti horizontaliai ir vertikaliai, |  |  |
|  |  | 2. Su darbinio paviršiaus antistatiniu paminkštinimu; |  |  |
|  |  | 3. Su rankos fiksavimo diržu. |  |  |
| 9.3. | Infuzijos stovas | 1 vnt. |  |  |
| 9.4. | Diržas liemens fiksavimui (2 dalių) | 1 vnt. |  |  |
| 9.5. | Diržas kojų tvirtinimui (kiekvienai kojai atskirai) | 2 vnt. |  |  |
| 9.6. | Galvos atrama, gelinė, suaugusiųjų dydžio, apsaugo galvą ir ausis | 1 vnt. |  |  |
| 9.7. | Kojų atrama/ paminkštinimas, paciento kulnams ilgai trunkančių procedūrų metu | 2 vnt. |  |  |
| 9.8. | Skydas apsaugai nuo rentgeno spindulių (taikoma tik 1 vnt. prekės) | Skydas pritvirtinamas prie operacinio stalo šoninių bėgelių (švino ekvivalentas 0,5 pb). |  |  |
| 9.9. | Antistatinė pusapvalė pagalvėlė | 1 vnt. |  |  |
| 9.10. | Galvos žiedo atrama suaugusiems, atvira iš vienos pusės | 1 vnt. |  |  |
| 9.11. | Kryžkaulio atrama, skirta gulint ant nugaros, suaugusiųjų dydžio | 1 vnt. |  |  |
|  |  | 1. 230V±10%, 50Hz elektros tinklas; |  |  |
| 10. | Maitinimo šaltinis | 2. Integruotas įkraunamas akumuliatorius su personalui matomu įkrovos likučio indikatoriumi. Pilnai įkrauto akumuliatoriaus veikimo laikas ne mažiau kaip 50 operacijų arba ne mažiau kaip 5 dienos. |  |  |
| 11. | Tiekėjas turi būti siūlomo operacinio stalo gamintojas arba oficialus siūlomo operacinio stalo gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu, dėl prekybos bei serviso/aptarnavimo atlikimo siūlomam stalui | Būtina |  |  |
| 12. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai | Būtina |  |  |
| 13. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 36 mėn. |  |  |