Pirkimo sąlygų 2.1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 pirkimo objekto dalis. Operacinis stalas chirurgijai (3 vnt.)

	Eil. 
Nr.
	Techniniai 
parametrai
	Privalomi techniniai parametrai
	Siūlomi techniniai parametrai
	Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)

	




1. 
	




Stalo konstrukcija
	1. Stalas mobilus, su  ratukais, su centrine ratukų blokavimo sistema arba iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis, stabilizuojančiomis stalą naudojimo metu;
	
	

	
	
	2. Su elektrine – hidrauline (arba lygiaverte) sistema stalviršio aukščiui, lateralinio pasvirimo kampui, išilginio pasvirimo kampui (Trendelenburgo/ antiTrendelen-burgo padėtims) ir nugaros sekcijos posvyrio kampui reguliuoti;
	
	

	
	
	3. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui.
	
	

	

2.
	

Operacinio stalo valdymas

	1. Laidiniu pultu arba belaidžiu nuotolinio valdymo pultu;
	
	

	
	
	2. Integruotu į stalą pultu arba prie stalo kolonos tvirtinamu valdymo pultu.
	
	

	
	
	3. Normalus ir reversinis stalviršio padėčių valdymas.
	
	

	

3.
	

Stalviršis sudarytas iš sekcijų:

	1. Galvos;
	
	

	
	
	2. Nugaros-pagrindinė – centrinė dubens be ginekologinės išpjovos;
	
	

	
	
	3. 2-jų dalių (padalinta) kojų.
	
	

	3.1.
	Galvos-kojų krypčių keitimo galimybė
	Montuojant modulines stalo dalis, galima pakeisti galvos-kojų kryptis (galvos pusės sekcijas sumontuoti kojų pusėje, o kojų sekciją – galvos pusėje).
	
	

	3.2.
	Bėgeliai papildomų prietaisų tvirtinimui
	Prie stalviršio kraštų (šonų) primontuoti europinio tipo bėgeliai papildomiems prietaisams tvirtinti.
	
	

	3.3.
	Stalviršis pralaidus rentgeno spinduliams
	Būtina
	
	

	
3.4
	
Gabaritiniai matmenys
	1.Ilgis ≥ 1960 mm;
	
	

	
	
	2. Plotis, įskaitant šoninius bėgelius, ≥ 590 mm.
	
	

	


4.
	


Reikalavimai čiužiniui: 
	1. Čiužinio storis ≥ 60 mm
	
	

	
	
	2. Čiužinys nuimamas nenaudojant įrankių, tačiau darbinėje padėtyje stabiliai fiksuotas prie stalviršio.
	
	

	
	
	3. Antistatinis, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, su antipragulinėmis savybėmis.
	
	

	
	
	4. Pralaidus rentgeno spinduliams.
	
	

	
	
	5. Visos stalviršio sekcijos su čiužiniu.
Nugaros-pagrindinė be atskyrimo -centrinė dubens be ginekologinės  išpjovos
	
	

	5.
	Stalviršio padėties reguliavimas:
	
	
	

	5.1.
	Trendelenburgo padėtis
	≥ 25°
	
	

	5.2.
	Anti-trendelenburgo padėtis
	≥ 30°
	
	

	
5.3.
	Pavertimo į šonus (lateralines pozicijas) kampai 
	≥ ± 20°

	
	

	
5.4
	Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 620 mm iki 1050 mm

	
	

	
5.5.
	Nugarinės sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo -40° iki  +70°
	
	

	
5.6.
	Kojinės sekcijos dalių nuleidimo-pakėlimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo -90° iki +10° 

	
	

	
5.7.
	Galvinės dalies nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo -25° iki +25°


	
	

	5.8.
	Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas
	≥ 220°  
	
	

	5.9.
	Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas
	110°±10°
	
	

	5.10.
	Motorizuotas stalviršio pozicijų keitimas


	1. Nulinės padėties nustatymas,
	
	

	
	
	2. Nugaros sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas,
	
	

	
	
	3. Pavertimo į šonus (lateralinio posvyrio) reguliavimas,
	
	

	
	
	4. Stalviršio aukščio reguliavimas,
	
	

	
	
	5. Trendelenburgo ir antiTrendelenburgo padėčių reguliavimas.
	
	

	6.
	Stalo veikimo principai savarankiški, vienas kitą keičiantys
	Ne mažiau kaip iš elektros tinklo ir pakraunamų elektrinių baterijų pagalba.
	
	

	7.
	Didžiausias leistinas stalo  keliamasis svoris
	≥ 450 kg
	
	

	8.
	Didžiausia leistina darbinė stalo apkrova (dinaminiame režime)
	≥ 325 kg
	
	

	9.
	Priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo:
	
	
	

	9.1.
	Lankas anesteziologo zonai  atskirti (1 vnt.)
	1. L formos
	
	

	9.2.
	Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai (2 vnt.)
	1. Atrama gali judėti horizontaliai ir vertikaliai,  
	
	

	
	
	2. Su darbinio paviršiaus antistatiniu paminkštinimu;
	
	

	
	
	3. Su rankos fiksavimo diržu.
	
	

	9.3.
	Atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento prilaikymui 
	2 vnt.
	
	

	9.4.
	Infuzijos stovas
	1 vnt.
	
	

	9.5.
	Diržas liemens fiksavimui (2 dalių)
	1 vnt.
	
	

	9.6.
	Diržas kojų tvirtinimui  (kiekvienai kojai atskirai)
	2 vnt.
	
	

	9.7.
	Galvos atrama, gelinė, suaugusiųjų dydžio, apsaugo galvą ir ausis.
	
1 vnt.
	
	

	9.8.
	Kojų atrama/ paminkštinimas, paciento kulnams ilgai trunkančių procedūrų metu
	
2 vnt.
	
	

	

	
	1. 230V±10%, 50Hz elektros tinklas;
	
	

	10.
	Maitinimo šaltinis
	2. Integruotas įkraunamas akumuliatorius su personalui matomu įkrovos likučio indikatoriumi. Pilnai įkrauto akumuliatoriaus veikimo laikas ne mažiau kaip 50 operacijų arba ne mažiau kaip 5 dienos.
	
	

	
11.
	Tiekėjas turi būti siūlomo operacinio stalo gamintojas arba oficialus siūlomo operacinio stalo gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu, dėl prekybos bei serviso/aptarnavimo atlikimo siūlomam stalui
	Būtina
	
	

	
12.
	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai
	

Būtina
	
	

	13.
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau 36 mėn.
	
	



2

