Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Žemiau pateikiami 1-3 punktuose bendrieji techninės specifikacijos reikalavimai taikomi abejoms pirkimo objekto dalims:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 
*  netaikoma garantijai. 
2. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti ne tik tinkamo naudojimosi įranga bet ir įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne trumpiau  kaip 4 valandas.
3. Perkamos įrangos ilgaamžiškumą t. y. tvarus įrenginys, tinkamas naudoti daug kartų, kurio sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu  principu, nes perkama įranga yra ilgaamžė t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos. 

1 pirkimo objekto dalis – Laparoskopinė vaizdo įranga (1 komplektas).

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tiekėjo siūlomi parametrai

Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

	1
	2
	3
	4

	1.
	Vaizdo kamera su optikos prijungimo adapteriu 
(1 vnt.)
	1.1. Ultra aukštos raiškos, ne mažiau kaip 4 K; 
1.2. Raiška ne mažiau kaip 3840 x 2160 pikselių;
1.3. Progresyvus skenavimas: ne mažiau kaip 10 bitų technologija;
1.4. Skaitmeninis priartinimas: ne mažiau kaip 1,5 karto;
1.5. Ne mažiau kaip 3 (trys) programuojami valdymo mygtukai;
1.6. Fokusavimo žiedas;
1.7. Kameros korpuso medžiaga – titanas arba lygiavertė medžiaga;
1.8. Autoklavuojama. 

	

	2. 
	Vaizdo kameros valdymo įrenginys su šviesos šaltiniu ir archyvavimui (1 vnt.)
	2.1. Valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos, ne mažiau kaip 4K vaizdo kameromis;
2.2. Planšetė įrenginio valdymui:
2.2.1. Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 13 colių;
2.2.2. Raiška ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių;
2.2.3. Rankinis paciento duomenų įvedimas, ne mažiau kaip: vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas;
2.2.4. Vaizdo duomenų anotavimas po operacijos ne mažiau kaip: komentarų,  grafinių objektų pridėjimą;
2.3. Vaizdų įrašymas, perdavimas, integracija:
2.3.1. Vidinis kaupiklis ne mažiau kaip 1TB;
2.3.2. DICOM standartas (arba lygiavertis) pacientų duomenų bei vaizdų (nuotraukų) perdavimui į perkančiosios organizacijos naudojamą PACS serverį;
2.3.3. Vaizdo nuotraukų raiška ne mažiau kaip: 3840 x 2160 pikselių;
2.3.4. Ne mažiau kaip: USB jungtis duomenims perkelti.
2.4. Bevielis interneto ryšys;
2.5. Papildytos realybės spalvų filtrai: 
2.5.1. RED+;
2.5.2. RED-.
2.6. Šviesos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo 5500 iki 8400 K;
2.7. turi būti galima prijungti nano artroskopą mažų ertmių operacijoms;
3. Turi būti fluorasecinio lazerio jungtis. 

	

	3.
	Šviesos šaltinis (integruotas į bendrą valdymo sistemą)
(1 vnt.)
	3.1. LED tipo ar lygiavertis šviesos šaltinis;
3.2. Šviesos srautas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1650 iki 1900 liumenų;
3.3. Lempos darbo laikas ne mažiau kaip 30 000 valandų;
3.4. Automatinis ir rankinis šviesos srauto reguliavimas;
3.5. Suderinamas su perkančiosios organizacijos turimu Storz šviesolaidžiu.

	

	4.
	Medicininės paskirties plokščiaekranis monitorius
(1 vnt.)
	4.1. Ultra aukštos raiškos, ne mažiau kaip 4K;
4.2. Raiška ne mažiau kaip 3840 x 2160 pikselių;
4.3. Ekrano įstrižainė  ≥ 31,5 colių;
4.4. Ryškumas ≥ 700 cd/m2;
4.5. Vaizdo formatas ne mažiau kaip 16:9;
4.6. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija;
4.7. HDR arba lygiavertis rėžimas

	

	5.
	Insufliatorius
	1. Srautas ne daugiau kaip 50 l/ min.
2. Liečiamas monitorius parametrų koregavimui;
3. Su integruota dujų pašildymo funkcija;
4. Turi būti galima matyti parametrus pagrindiniame monitoriuje;
5. Padavimo spaudimas ne daugiau kaip 75 mmHG;
6. Dujų padavimo spaudimas ne daugiau kaip 80BAR/1160PSI7. 
7. Dujų padavimo spaudimas iš baliono ne daugiau kaip 15Bar/218PSI
8. Ne mažiau kaip du rėžimai: Aukšto padavimo bei Bariatrinis.
9. Su ne mažiau kaip 2x RJ45 jungtimis arba lygiavertėmis.

	

	6.
	Laparoskopinė pompa
	1. Padavimas ne daugiau kaip 2l/min
2. Tiekimo tikslumas +/- 10%
3. Su spaudimo sensoriumi
4. Savitestavimo funkcija
5. Spaudimo limitas ne mažiau 450mmHg
6. Svoris ne didesnis nei 3.8Kg
7. Turi būti galima naudoti su vienkartinėmis bei daugkartinėmis šlangomis. 
	

	7.
	Vežimėlis įrangai
(1 vnt.)
	Ne mažiau kaip:
1. ≥ 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 fiksuojami
2. ≥ 5 lentynos
3. Stalčius
4. Videokameros laikiklis;
5. Alkūninis laikiklis plokščiaekraniui medicininiam monitoriui
6. Alkūninis laikiklis valdymo planšetei
7. Uždaras kanalas elektros maitinimo lizdams bei izoliuotiems įrangos laidams paslėpti
8. Centrinis el. jungiklis
9. ≥ 2 pedalų laikikliai
10. Pompos šoninis laikiklis

	

	8.
	Laparoskopinė optika
(2 vnt.)
	1. Perduodanti ultra auktos raiškos, ne mažiau kaip 4K vaizdą;
2. Vaizdo kryptis 0 arba 300
3. Diametras 5.5 mm ±0,1 mm
4. Ilgis 300 mm ±10 mm
5. Autoklavuojama

	

	9.
	Laparoskopinių instrumentų rinkinio laikymo ir sterilizavimo dėžė
(2 vnt.)
	1. Metalinė dėžė vienos operacijos rinkiniui laikyti bei sterilizuoti
2. Su dangčiu
3. Optikai ir šviesolaidžiui skirtais laikikliais
	

	10.
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 24 mėn.
	






2 pirkimo objekto dalis – Artroskopinė vaizdo įranga (1 komplektas).

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tiekėjo siūlomi parametrai

Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

	1
	2
	3
	4

	1.
	Vaizdo kamera su optikos prijungimo adapteriu 
(1 vnt.)
	1.1. Ultra aukštos raiškos, ne mažiau kaip 4K;
1.2. Raiška ne mažiau kaip 3840 x 2160 pikselių;
1.3. Progresyvus skenavimas: ne mažiau kaip 10 bitų technologija;
1.4. Skaitmeninis priartinimas: ne mažiau kaip 1,5 karto;
1.5. Ne mažiau kaip 3 (trys) programuojami valdymo mygtukai;
1.6. Fokusavimo žiedas;
1.7. Kameros korpuso medžiaga – iš titano ar lygiavertės medžiagos.
1.8. Autoklavuojama. 

	

	2. 
	Vaizdo kameros valdymo įrenginys su šviesos šaltiniu ir archyvavimu (1 vnt.)
	2.1. Valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos, ne mažiau kaip 4K vaizdo kameromis;
2.2. Planšetė įrenginio valdymui:
2.2.1. Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 13 colių;
2.2.2. Raiška ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių;
2.2.3. Rankinis paciento duomenų įvedimas, ne mažiau kaip: vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas;
2.2.4. Vaizdo duomenų anotavimas po operacijos, ne mažiau kaip: komentarų, grafinių objektų pridėjimas;
2.3. Vaizdų įrašymas, perdavimas, integracija:
2.3.1. Vidinis kaupiklis ne mažiau kaip 1TB;
2.3.2. DICOM arba lygiavertis standartas pacientų duomenų bei vaizdų (nuotraukų) perdavimui į perkančiosios organizacijos turimą PACS serverį;
2.3.3. Vaizdo nuotraukų raiška ne mažiau kaip 3840 x 2160 pikselių;
2.3.4. Ne mažiau kaip viena USB jungtis duomenims perkelti;
2.4. Bevielis interneto ryšys;
2.5. Papildytos realybės spalvų filtrai ne mažiau kaip: 
2.5.1. RED+;
2.5.2. RED-.
2.6. Šviesos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo 5500 iki 8400K;
2.7. turi būti galima prijungti nano artroskopą mažų sąnarių operacijoms;
2.7.1 komplekte pridedamas nano artroskopas: ne mažiau kaip 5 vnt., 1,9 mm skersmens ±0,1 mm, 125 mm ±0,1 mm ilgio.
3. Fluoresecinis lazeris ne mažiau kaip 1 vnt., suderinamas su pagrindiniu bloku;
3.1 Komplekte pridedamas fluoresencinis šviesolaidis: skersmuo 3,5 mm ±0,1 mm ir 2,7 metro ±1 cm su ne mažiau kaip 2 jungtimis: distaliniu ir 1 proksimaliniu galu.
	

	3.
	Šviesos šaltinis (integruotas į bendrą valdymo sistemą)
(1 vnt.)
	3.1. LED tipo ar lygiavertis šviesos šaltinis;
3.2. Šviesos srautas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1650 iki 1900 liumenų;
3.3. Lempos darbo laikas ne trumpiau kaip 30 000 valandų;
3.4. Automatinis ir rankinis šviesos srauto reguliavimas;
3.5. Suderinamas su perkančiosios organizacijos turimu Storz šviesolaidžiu.

	

	4.
	Medicininės paskirties plokščiaekranis monitorius
(1 vnt.)
	4.1. Ultra aukštos raiškos, ne mažiau kaip 4K;
4.2. Raiška ne mažiau kaip 3840 x 2160 pikselių;
4.3. Ekrano įstrižainė  ≥ 31,5 colių;
4.4. Ryškumas ≥ 700 cd/m2;
4.5. Vaizdo formatas ne mažiau 16:9;
4.6. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija

	

	5.
	Artroskopinė pompa
	5.1. Vandens padavimo srautas ≥ 1500ml/min;
5.2. Spaudimo žingsnis nuo 10 iki 120 didėjimas kas 5;
5.3. Spaudimo vaizdavimas realiu laiku;
5.4. Lavage (greito praplovimo) funkcija;
5.5. Liečiamas monitorius;
5.6. Turi būti galima sujungti su šeiverio  arba lygiaverte console;
5.7. komplekte turi būti  vienkartinių artroskopinių šlangučių vienos jungties - ne mažiau kaip 20 vnt.


	

	6.
	Artroskopinis elektrokaustikos generatoriaus elektrodai
(10 vnt.)
	1. Elektrodai turi būti vienkartinio naudojimo, naudojami artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose;
2. Turi veikti bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlikti audinių abliaciją (išgarinimą), kontūravimą, pjovimą ir koaguliaciją;
3. Grįžtamasis elektrodo polius turi būti įtaisytas ant elektrodo ašies, jo turi nereikėti orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais. 
4. Kiekvienas elektrodas turi turėti vidutinį klasifikacijos kodą, kuris leistų generatoriui automatiškai parinkti optimalius rėžimo galios nustatymus. Turi būti automatinis metalinių instrumentų atpažinimas;
5. Elektrodai turi turėti automatinę galios reguliavimo funkciją saugumui užtikrinti.
6. Bipoliniai elektrodai turi būti su vandens siurbimo funkcija;
7. Bipoliniai elektrodai kelio ir peties artroskopinėms procedūroms, darbinė dalis lenkta 50 ir 90 laipsnių kampu.
	

	7.
	Artroskopinis elektrokaustikos generatorius
(1 vnt.)
	7.1. Turi veikti plazmos principu; 
7.2. Ekranas, rodantis abliacijos ir koaguliacijos parametrus;
7.3. Grįžtamasis elektrodo polius turi būti įtaisytas, jo turi nereikėti orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais;
7.4. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas.

	

	8.
	Šviesolaidis
(2 vnt.)
	8.1. Diametras 4,5 mm (± 0,5mm)
8.2. Ilgis ≥ 2,7 m
8.3. Su siūlomai įrangai tinkančia jungtimi.

	

	9.
	Vežimėlis įrangai 
(1 vnt.)
	Ne mažiau kaip:
9.1. ≥ 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 fiksuojami
9.2. ≥ 5 lentynos
9.3. Stalčius
9.4. Videokameros laikiklis;
9.5. Alkūninis laikiklis plokščiaekraniui mediciniam monitoriui
9.6. Alkūninis laikiklis valdymo planšetei
9.7. Uždaras kanalas elektros maitinimo lizdams bei izoliuotiems įrangos laidams paslėpti
9.8. Centrinis el. jungiklis
9.9. ≥ 2 pedalų laikikliai
9.10. Pompos šoninis laikiklis.

	

	10.
	Šeiverio arba lygiaverte rankena
(1 vnt.)
	1. Suderinama su perkančiosios organizacijos turima Synergy resection konsole;
2. Su siurbimo kanalu ir svirtele kontrolei;
3. Rankenos valdymas:
3.1. lietimui jautriu ekranu arba mygtukų pagalba;
3.2 pedalu;
4. Autoklavuojama;
5. Mygtukų skaičius ≤ 2 vnt.

	

	11.
	Artroskopinė optika (2 vnt.)
	11.1. Perduodanti ultra aukštos raiškos, ne mažiau kaip 4K vaizdą;
11.2. Vaizdo kryptis 300
11.3. Diametras 4 mm ±0,1 mm;
11.4. Ilgis 152.5 mm ±10 mm;
11.5. Autoklavuojama.

	

	12.
	Artroskopo įmova (2 vnt.)
	1. Ne mažiau kaip dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti siūlomai optikai.

	

	13.
	Artroskopijos instrumentų rinkinio laikymo ir sterilizavimo dėžė
(2 vnt.)
	1. Metalinė dėžė vienos operacijos rinkiniui laikyti bei sterilizuoti;
2. Su dangčiu;
3. Optikai, movai, obturatoriui ir šviesolaidžiui skirtais laikikliais.
	

	14.
	Garantija
	ne trumpesnė kaip 24 mėn.
	




