Optinės koherentinės interferometrijos (OKT) biometrijos prietaisas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės ir nurodomas pridedamų katalogų, bukletų ir pan. puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Optinės koherentinės interferometrijos (OKT) – biometrijos prietaisas | Ne kontaktinis akies biometrinių parametrų, reikalingų intraokulinių lęšiukų (IOL) implantacijai, matavimo ir apskaičiavimo prietaisas |  |
|  | OKT šaltinis | SWEPT |  |
|  | OKT šviesos šaltinio bangos ilgis ribose | ≥ 1050 ÷ 1080 nm |  |
|  | Keratometrijos matavimo LED šviesos šaltinio bangos ilgis | 900 ± 50 nm |  |
|  | Matavimų patikrinimas | Galimybė įvertinti tinkamą paciento akies fiksaciją. |  |
|  | Paciento akies stebėjimas, matavimo proceso, matavimo duomenų ir apskaičiuotų rezultatų atvaizdavimas | Ekrane |  |
|  | Atraminis rėmas paciento galvai fiksuoti | Su atrama kaktai ir reguliuojamo aukščio atrama smakrui |  |
|  | Prietaiso padėties nustatymas paciento atžvilgiu | Valdymo svirties pagalba – aukštyn/žemyn, dešinėn/kairėn, pirmyn/atgal |  |
|  | Prietaiso valdymas | Jutiklinio ekrano pagalba, arba pasirinktinai klaviatūros ir pelės pagalbą |  |
|  | Matavimo rėžimai | Rankinis arba automatinis |  |
|  | Ašinio ilgio matavimo sritis | Ribose ≥ 14 ÷ 38 mm |  |
|  | Centrinės ragenos storio matavimo sritis | Ribose ≥ 200 – 1200 µm |  |
|  | Priekinės kameros gylio matavimo sritis | Ribose ≥ 0.7 ÷ 8 mm |  |
|  | Keratometijos (ragenos kreivumo spindulio) matavimo sritis | Ribose ≥ 5.5 ÷ 10 mm |  |
|  | Lęšiuko storio matavimo sritis | Ribose ≥ 1 ÷ 10 mm (fakinėje akyje) |  |
|  | Ragenos diametro matavimo sritis | Ribose ≥ 8 ÷ 15 mm |  |
|  | Vyzdžio dydžio matavimo sritis | Ribose ≥ 2 ÷ 12 mm |  |
|  | Ašinio ilgio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 10 μm |  |
|  | Centrinės ragenos storio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 10 μm |  |
|  | Priekinės kameros gylio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 0.09 D arba ≤ 0.01 mm |  |
|  | Keratometijos (ragenos kreivumo spindulio) matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 5o |  |
|  | Cilindro ašies matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 20 μm |  |
|  | Lęšiuko storio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 20 μm |  |
|  | Pilnai integruotos IOL apskaičiavimo formulės | - Barrett, - Hoffer Q, - Haigis, - Holladay 1, - Holladay 2, - SRK/T, - Barrett Toric. |  |
|  | Galimybė gauti akies (skleros) referentinį vaizdą ir perduoti jį į gydymo įstaigoje naudojamą mikroskopą. | Referentinis vaizdas naudojamas gyvo akies vaizdo intraoperaciniam atitikimui implantuojant torinius lęšius |  |
|  | Lęšiukų konstantų informacija | Turi būti galimybė keisti lęšių konstantas. |  |
|  | Duomenų perdavimas | Į USB, į LAN |  |
|  | Galimybė prijungti prie kompiuterinio tinklo | Būtina |  |
|  | Kartu su optinės koherentinės interferometrijos (OKT) biometrijos prietaisu komplektuojami priedai: | - Lazerinis spausdintuvas; Elektra reguliuojamo aukščio stalelis, skirtas biometrijos prietaisą priderinti prie paciento. |  |
|  | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su preke pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomos prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
|  | Prietaiso pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Prietaiso pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti prietaisą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai teikiami kartu su pasiūlymu: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriuose nurodomas konkretus laikotarpis ne trumpesnis kaip 5 metai. |  |