## Sheet1
Ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos aparatai panaudai (2 vnt)
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1. | Ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos prietaisas su heparinine ir citratine antikoaguliacija | 1. Integruota antikoaguliacijos sistema (citratinė ir heparininė)
2. Panaudos sutartis sudaroma 2 prietaisams 5 metams.
3. Vienkartinės priemonės (hemofiltras ir magistralių rinkinys, tirpalai, maišai ir jų jungtys) turi būti tinkami šiam prietaisui.
2. | Ekranas | 1. Spalvoto vaizdo
2. Įstrižainė ≥ 10 cm
3. | Maitinimo šaltiniai | 1. ~220 ±10% V, 50Hz elektros tinklas
2. Vidinis maitinimo šaltinis.
4. | Tėkmės parametrų reguliuojamos reikšmės | 1. Kraujo tėkmė – ne siauresnės nei 10-450 ml/min
2. Pakaitinio tirpalo tėkmė – ne siauresnės nei 600-8000 ml/val.
3. Dializato tėkmė – ne siauresnės nei 600-4000 ml/val.
4. Skysčių pašalinimas – ne siauresnės nei 0 – 2000ml/val.
5. | Svarstyklių sistema | 1. svarstyklės
2. Matavimo principas – gravimetrinis
3. Svėrimo ribos ne siauresnės nei – 0 - 11 kg.
6. | Heparino siurblys | 1. Švirkšto talpa (su luer lock jungtimi) – 20 – 50 ml
2. Infuzijos greitis – ne siauresnės nei 0,5 – 5 ml/val.
7. | Antikoaguliacijos sistema | Citratas: citrato siurblys, kalcio siurblys
Heparinas: heparino siurblys
8. | Kitos prietaiso savybės | Galimybė pasirinkti prediliucinę arba podiliucinę pakaitinio tirpalo infuziją
9. | Meniu kalba ekrane | anglų ir /arba lietuvių
10. | Visi gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu ir atitinkti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. | Pateikiamas tai įrodantis sertifikatas.
11. | Gamintojo išduotas įgaliojimas atlikti techninę priežiūrą ir remonto darbus | Būtinas
12. | Atliekamos procedūros | Ilgalaikė veno - veninė hemofiltracija, ilgalaikė veno - veninė hemodializė, ilgalaikė veno - veninė hemodiafiltracija, didelio tūrio ilgalaikė veno - veninė hemofiltracija, lėta ilgalaikė ultrafiltracija, pakaitinė plazmos terapija, hemoperfuzija; sepsio atveju galimybė atlikti ilgalaikę inkstų pakaitinės terapijos procedūrą ir pašalinti ureminius toksinus, endotoksinus, bei citokinus; galimybė atlikti ilgalaikę inkstų pakaitinės terapijos procedūrą, naudojant antikoaguliantus citrato pavidalu.
13 | Prietaiso pagaminimo data | Ne ≥ 3 metai
14 | Garantiniai įsipareigojimai, remontas | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotų aparatų techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Aparatai turi būti pastoviai atnaujinami, kad būtų naujausia softo versija. Aparatų galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) po pranešimo gavimo. Gedimas turi būti pradėtas šalinti serviso inžinieriaus per 24 val. po oficialaus gavėjo pranešimo, nustatant gedimo priežastis. Aparatas turi būti sutaisytas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Kol bus remontuojamas aparatas, tiekėjas turi įsipareigoti pateikti pakaitinį ne prastesnių techninių parametrų aparatą.
15 | Personalo mokymas | Tiekėjas privalo pravesti detalų personalo mokymą, bei pateikti lietuvių kalba išsamią aparato naudojimo instrukciją
Pastabos:
1. Į priemonių skaičiavimo kainą taip pat privalo būti įskaičiuota įrangos privaloma techninė priežiūra, galimi remonto darbų kaštai. 2. Prašome nurodyti išsamią kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiamos papildomos - neįvardytos išlaidos (papildomos priemonės ir pan.).