Konkurso sąlygų priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai taikomi abiem pirkimo dalims:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

- PIRKIMO OBJEKTO DALIS: EKG NEŠIOJAMOS REGISTRAVIMO SISTEMOS:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | EKG NEŠIOJAMOS REGISTRAVIMO SISTEMOS (1 vnt.) |  |  |
| 1.1. | EKG registravimas | Ne mažiau 12 derivacijų |  |
| 1.2. | Ritminė neriboto ilgio EKG | Ne mažiau 12 kanalų vienu metu |  |
| 1.3. | Automatinis kiekvieno neprijungto elektrodo ir širdies stimuliatoriaus ritmo atpažinimas | Turi būti |  |
| 1.3.1. | Garsinis signalas | Turi indikuoti neprijungtą elektrodą |  |
| 1.4. | Automatinė testavimo funkcija | Atliekamas automatinis elektroninių funkcijų testas prietaiso įjungimo metu |  |
| 1.5. | EKG perdavimas | Ne mažiau kaip: - Į USB laikmenas; - Per LAN jungtį; - Galimybė ateityje komplektuoti duomenų perdavimą naudojant Wi-Fi; |  |
| 1.6. | EKG perdavimo formatai | Ne mažiau kaip: DICOM, PDF, XML |  |
| 1.7. | EKG interpretavimo funkcija | Turi turėti galimybę vertinti pagal paciento amžių ir lytį |  |
| 1.8. | Displėjaus tipas | Spalvotas LCD, ≥ 7 colių, |  |
| 1.9. | Klaviatūra turi būti: | Mechaninė, su skačiais ir raidėmis, dengta silikonu arba laygaiverte medžiaga. |  |
| 1.10. | EKG kreivių peržiūra ekrane vienu metu | Ne mažiau 12 derivacijų |  |
| 1.11. | Dažnių pralaidumo filtrai | Galimybė pasirinkti ne mažiau kaip iš: - Bazinės linijos filtras; - Adaptyvus kintamos įtampos filtras ne mažiau 50 Hz -60Hz; - Žemo pralaidumo filtrai ne mažiau 25 - 150 Hz; |  |
| 1.12. | Vidinė atmintis | ≥ 100 įrašytų EKG |  |
| 1.13. | EKG matavimai | Ne mažiau, kaip: Širdies dažnis RR vidurkis PR intervalas QT intervalas QTc Bazett; QTc Fridericia; QRS trukmė; Sokolow-Lyon indeksas; |  |
| 1.14. | Maitinimas | 220-240V |  |
| 1.15. | Vidinis akumuliatorius turi palaikyti | ne mažiau 5 valandų darbą be maitinimo iš tinklo |  |
| 1.18. | Integruotas Terminis spausdintuvas | Turi būti |  |
| 1.19. | Terminis spausdintuvas turi turėti ne mažiau kaip šiuos greičius: | 5 mm/s, 10 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |  |
| 1.20. | Įtampos skalės nustatymas | Turi būti |  |
| 1.21. | Apsauga nuo defibriliacijos impulso turi būti | Ne žemesnė kaip I klasės |  |
| 1.22. | Signalo mėginių ėmimo dažnis | ≤ 32000 Hz (Mėginių/sek./kanalui) |  |
| 1.23. | Diskretizavimo dažnis signalo analizei | > 1000 Hz (Mėginių/sek./kanalui) |  |
| 1.24. | Dažnio diapazonas | Ne siauresnis nei 0.05 – 300 Hz |  |
| 1.25. | Analoginio signalo konvertavimas | ≥ 20 bitų |  |
| 2. | Komplektacija: | EKG nešiojamos registravimo sistemos – 1 vnt; Paciento kabelių komplektas - 1vnt; Daugkartinio naudojimo EKG elektrodai - 1 kompl; EKG gelis – 1 vnt.; |  |
| 2.1. | Garantinis terminas | ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |

Pirkimas 1 daliai vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas), į pirkimo dokumentus įtraukiant savarankiškai nustatytus aplinkosaugos kriterijus (4.4.4 p.), taikant 4.4.4.2 papunktį,

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti techninės specifikacijos (Priedo Nr.1) 9, 10, punktuose - laikomas žaliuoju pirkimu, t. y. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti Prekės, kurių kai kurios sudedamosios dalys būtų tinkamos naudoti daug kartų ir būtų lengvai pakeičiamos, o pats prekė (prietaisas) sunaudotų mažiau energijos. Atsižvelgiant į tai, Prekės turi atitikti žemiau nurodytus aplinkos apsaugos reikalavimus, o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jeigu tokie dokumentai yra prašomi):

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimą, kad vidinis akumuliatorius turi palaikyti ne mažiau 5 valandų darbą be maitinimo iš tinklo t. y. techninės specifikacijos lentelės 1.15 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu 4.4.4.2 papunktyje nurodytu aplinkosauginiu principu, nes prekei naudoti sunaudojama mažiau elektros, energija naudojama iš atsinaujinančių energijos išteklių | Reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 1.15 punkte |

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: ELEKTROKARDIOGRAFAS (ARKLIAMS) :

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametrai | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo* pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Paskirtis | Elektrokardiografas arkliams |  |
| 1.1. | Galimybė įrašyti EKG ramybės ir judėjimo metu | Turi būti |  |
| 1.2. | Prisijungimas turi būti suderinamas su nemažiau kaip: | Windows 7, Windows 10, Android, iPhone 6 ir naujesniais įrenginiais |  |
| 1.3. | Išorinė USB jungtis turi būti: | Su ne trumpesniu kaip 100 m veikimo diapazonu |  |
| 1.4. | Kanalai | Ne mažiau kaip 2, atitinkantys nemažiau kaip : I, II, III, AVR, AVL, aVF vektorius |  |
| 1.5. | Grafinis vieno kanalo EKG vaizdavimas | LCD arba lygiaverčiame ekrane |  |
| 1.6. | Signalo dažnis | Ne mažiau kaip 500 Hz kiekviename kanale. |  |
| 1.7. | Atminties saugojimas kortelėse | Micro SD arba lygiavertė |  |
| 1.8. | Signalo dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 0.05 Hz-125 Hz |  |
| 1.9. | Filtras | Digital IIR arba lygiaverčiai |  |
| 1.10. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 2. | Paciento kabelis | Ne mažiau kaip su 4 elektrodais |  |
| 2.2. | Ilgis | Ne mažiau kaip 120 cm |  |
| 2.3. | Kodavimas spalvomis | Ne mažiau kaip 4 skirtingų spalvų kiekvienai paciento kojai. |  |
| 3. | Apsauginis diržas kabelių su elektrodais apsaugojimui ir išlaikymui vietoje. | Turi būti |  |
| 3.1. | Reikalavimai užsegimui: | Su Velkro užsegimu arba lygiaverčiu užsegimu. Apjuosiamas per krūtinę su užsegant perkeitus juostas per nugarą |  |
| 3.2. | Dydis | M ne mažiau kaip 1 vnt. L ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 3.3. | Personalo apmokymas | Tiekėjas pristatęs prekes įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne trumpiau kaip 4 valandas. |  |

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas), Reikalavimą nurodytą techninės specifikacijos 3.3 p. savarankiškai nustatytus aplinkosaugos kriterijus (4.4.4 p.), taikant 4.4.4.2 papunktį.

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimą, kad Tiekėjas pristatęs prekę įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne trumpiau kaip 4 valandas. t. y. techninės specifikacijos lentelės 3.3 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu 4.4.4.2 papunktyje nurodytu aplinkosauginiu principu, kaip mažiau sunaudoti mažiau elektros, kaip energiją naudoti iš atsinaujinančių energijos išteklių. | Reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 3.3 punkte |