KLAUSIMYNAS
Videoendoskopinė sistema (2 gastroduodenoskopai, 1 kolonoskopas) su valymo įranga
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?
	Taip ☐     Ne ☐



VIDEOENDOSKOPINĖ SISTEMA (2 GASTRODUODENOSKOPAI, 1 KOLONOSKOPAS) SU VALYMO ĮRANGA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	
	
	
	

	1
	Vaizdo centras 1 vnt.
	 
	

	2
	Vaizdo centro sistema skirta naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui
	 
	

	3
	Vaizdo centro sistema suderinama su vaizdo gastroskopais, kolonoskopais, enteroskopais, ultragarsiniais endoskopais
	 
	

	4
	Vaizdo centre įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas 
	 
	

	5
	Vaizdo centre siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimas, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui arba lygiavertis.
	 
	

	6
	Vaizdo centre vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo rėžimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba lygiavertis.
	 
	

	7
	Vaizdo centro ekrane turi būti fukcijos : a) vaizdas vaizde arba analogiškas; b) vaizdas ne vaizde arba analogiškas
	 
	

	8
	Vaizdo centre pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti : a) ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukai; 
b) ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pritaikomus  jungiklius arba montuojamas lietimui jautrus planšetinis kompiuteris.
	 
	

	9
	Vaizdo centre diafragmos rėžimas : a) automatinis; b) didžiausios reikšmės (maksimalus); c) vidutinis.
	 
	

	10
	Vaizdo centre 4K signalų išvesties formatas : 4K: 12G-SDI arba HDMI (raiška ne blogiau kaip 3840x2160) signalo išvestis
	 
	

	11
	Vaizdo centro galimybė įsivesti ne mažiau kaip 40 vnt. Pacientų duomenų
	 
	

	12
	Vaizdo centro valdymo kalba - Lietuvių
	 
	

	13
	Vaizdo centro vaizdo išsaugojimo atmintis turi būti vidinė ir nešiojamas atminties įtaisas
	 
	

	14
	Vaizdo centro jutiklinis skydelis arba planšetinio kompiuterio parinktis rodoma vaido sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena
	 
	

	15
	Vaizdo centro šviesos šaltinis, tyrimų lempa ≥ 4 LED (šviesos diodai)
	 
	

	16
	Endoskopijos pagalbinė kompiuterinė diagnostikos sistema 1 vnt. 
	 
	

	17
	Endoskopijos pagalbinės kompiuterinės diagnostikos sistemos paskirtis padėti aptikti gleivinės anomalijas, polipus kolonoskopijos metu
	 
	

	18
	Endoskopinės pagalbinės kompiuterinės diagnostikos sistemos rodymo būdas: polipo aptikimo žymos rodymas; endoskopinio vaizdo rodymo srityje
	 
	

	19
	Medicininis skystųjų kristalų (LCD) monitorius 1 vnt.
	 
	

	20
	Medicininio skystųjų kristalų (LCD) monitoriaus dydis ≥ 31" įstrižainė
	 
	

	21
	Medicininio skystųjų kristalų (LCD) monitoriaus 4K signalo įvestys: 12G-SDI, DisplayPrt, HDMI arba lygiavertis
	 
	

	22
	Medicininio skystųjų kristalų (LCD) monitoriaus vaizdo perteikimas dviem kanalais : a) vaizdas vaizde arba analogiškas; b) vaizdas ne vaizde arba analogiškas
	 
	

	23
	Medicininio skystųjų kristalų (LCD) monitoriaus skiriamoji geba ne blogiau nei 3840x2160
	 
	

	24
	Medicininio skystųjų kristalų (LCD) monitoriaus spalvų skaičius ne blogiau nei 1000 mln. 
	 
	

	25
	Vežimėlis endoskopinei įrangai 1 vnt. 
	 
	

	26
	Vežimėlis endoskopinei įrangai turi turėti laikiklį vaizdo monitoriui, tvirtinama ant vėžimėlio su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindras) arba analogiškai artikuliuojama monitoriaus rankena
	 
	

	27
	Vežimėlis endoskopinei įrangai turi turėti laikiklį ne mažiau kaip dviem endoskopams
	 
	

	28
	Vežimėlis endoskopinei įrangai turi turėti skiriamąjį transformatorių
	 
	

	29
	Vežimėlis endoskopinei įrangai turi turėti centrinį el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtuką
	 
	

	30
	Vežimėlis endoskopinei įrangai turi turėti CO2 balionų laikiklį įmontuotą endoskopiniame vežimėlyje
	 
	

	31
	Vakuuminis siurblys 1 vnt.
	 
	

	32
	Vakuuminis siurblys turi turėti skysčiams indą ≥ 2 Litrų talpos
	 
	

	33
	Vaakuminio siurblio vakuumas ≥ 90 kPa
	 
	

	34
	Vakuuminio siurblio nominalus laisvasis oro srovės greitis ≥ 50 l/min
	 
	

	35
	Vakuuminio siurblio komplektacijoje turi būti : a) Indas skysčiams, autoklavuoajamas ≥ 2 vnt.; 2) surinkimo indo laikiklis dviems indams kabinti ≥ 1 vnt.; c) filtai ≥ 10 vnt.; d) siurbimo žarnelės ≥ 20 vnt. 
	 
	

	36
	Peristalinė apiplovimo pompa 1 vnt.
	 
	

	37
	Peristalinės apiplovimo pompos reguliuojamas vandes srautas : a) per papildomą vandens kanalą : ≥200 ml/min; b) per instrumento kanalą : ≥500 ml/min.
	 
	

	38
	Peristalinės apiplovimo pompos nuotolinio valdymo funkcija : valdoma endoskopo mygtuku
	 
	

	39
	Peristalinės apiplovimo pompos komplektacijoje turi būti: a) ne mažiau kaip 1 litro talpos vandens konteineris, atlaikantis   sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt.; b) vienkartinės žarnelės arba daugkartinės žarnelės, ne mažiau kaip 50 vnt.
	 
	

	40
	Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistema 1 vnt. 
	 
	

	41
	Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistemos taikymo sitys: naudoti endoskopijos metu tiekti CO2 dujas
	 
	

	42
	Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistemos dujų šaltinio pasirinkimas: CO2 dujų balionas ir CO2 linija
	 
	

	43
	Elektrochirurginis generatorius 1 vnt. 
	 
	

	44
	Elektrochirurginio generatorius taikymo sritys: elektrochirurginis generatorius skirtas audiniams pjauti ir koaguliuoti atliekant endoskopinę chirurgiją
	 
	

	45
	Elektrochirurginis generatorius turi turėti jutinklinį ekraną, jame rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būsena. Jis taip pat skirtas išvesties nuostatoms (pvz., režimui, išvesties galiai, poveikiui) rodyti bei keisti ir kitoms funkcijoms valdyti (pvz., procedūroms išsaugoti, ištrinti).
	 
	

	46
	Elektrochirurginis generatorius turi turėti du skirtingus pagrindinio ekrano rodinius: pagrindinio naudotojo lygio (basic) ir aukštesnio naudotojo lygio (advance)
	 
	

	47
	Elektrochirurginio generatorius darbo rėžimai : a) Monopolinis pjovimas  arba analogiškas ≥ 120 W; b) Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas arba analogiškas ≥ 120 W c) Monopolinė minkšta koaguliacija arba analogiškas ≥ 120 W d) Monopolinė forsuota koaguliacija (ForcedCoag) arba analogiškas ≥ 120 W; e) Bipolinis pjovimas arba analogiškas ≥ 100 W; f) Bipolinė „minkšta“ koaguliacija arba analogiškas ≥  100 W
	 
	

	48
	Elektrochirurginis generatorius valdymo kalba - lietuvių 
	 
	

	49
	Elektrochirurginio generatorius komplektacijoje turi būti: a) neutralus paciento elektrodas ≥ 100 vnt.; b) Neutralaus paciento elektrodo laidas ≥1 vnt.; c) Laidas monopolinio elektrodo pajungimui ≥1 vnt.; d) Kojinis jungiklis ≥ 1 vnt.
	 
	

	50
	Gastroduodenoskopas 2 vnt.
	 
	

	51
	Gastroduodenoskopai turi jungtis prie sistemos viena jungtimi
	 
	

	52
	Gastroduodenoskopo matymo kampas ≥ 140°
	 
	

	53
	Gastroduodenoskopo regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip nuo 2 iki 100 mm
	 
	

	54
	Gastroduodenoskopo lenkimo kampai : aukštyn/žemyn/ dešinėn/kairėn ≥ 210° / ≥ 90°/≥100°/ ≥ 100°;
	 
	

	55
	Gastroduodenoskopo įvedamosios dalies diametras ≤ 9,9 mm;
	 
	

	56
	Gastroduodenoskopo instrumentinio kanalo diametras ≥ 2,8 mm;
	 
	

	57
	Gastroduodenoskopo papildomas vandens kanalas būtina
	 
	

	58
	Gastroduodenoskopo darbinis ilgis ≥ 1000 mm
	 
	

	59
	Kolonoskopas 1 vnt.
	 
	

	60
	Kolonoskopas turi jungtis prie sistemos viena jungtimi
	 
	

	61
	Kolonoskopo matymo kampas ≥ 140°
	 
	

	62
	Kolonoskopo regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip nuo 2 iki 100 mm
	 
	

	63
	Kolonoskopo lenkimo kampai aukštyn/žemyn/ dešinėn/kairėn ≥ 180° / ≥ 180°/≥160°/ ≥ 160°;
	 
	

	64
	Kolonoskopo įvedamosios dalies diametras ≤ 13,2 mm;
	 
	

	65
	Kolonoskopo instrumentinio kanalo diamentras ≥ 3,7 mm;
	 
	

	66
	Būtinas kolonoskopo papildomas vandens kanalas
	 
	

	67
	Būtinas kolonoskopo įvedimo dalies standumo rankinis reguliavimas
	 
	

	68
	Kolonoskopo darbinis kanalas ≥1670  mm
	 
	

	69
	Valymo įranga 1 vnt. 
	 
	

	70
	Valymo įrangos paskirtis automatiškai plauti ir dezinfekuoti pilnai panardinamus lanksčius endoskopus;
	 
	

	71
	Valymo įrangos konstrukcija : a) nerūdijančio plieno arba lygiavertis korpusas; b) endoskopų/priedų pakrovimas iš mašinos priekio; c) „išvažiuojantis“ krepšelis endoskopams talpinti; d) viršutinė ir apatinė purškimo petys; e) jutiklinis ekranas
	 
	

	72
	Valymo įrangos nuotėkio testeris būtinas automatinis lanksčių endoskopų hermetiškumo testas prieš pradedant dezinfekcijos procesą ir endoskopo hermetiškumo monitoravimas viso proceso metu.
	 
	

	73
	Valymo įrangos paduodamo vandens paruošimo sistema: a) kai siūlomos mašinos eksploatavimui, pagal jos gamintojo rekomendacijas, vandentiekio vandens (geriamo vandens) kokybė netinkama, į mašinos komplektaciją turi būti įtraukta papildoma, siūlomai mašinai reikalingų techninių parametrų bei pajėgumo, vandens gryninimo įranga; b) Sterilus 0,2µm filtras; c) Endotoksinų filtras.
	 
	

	74
	Būtina fukncija valymo įrenginyje naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį
	 
	

	75
	Valymo įrangos srauto kontrolės sistema: a) apdorojimo ciklo metu matuoja srautą ir slėgį prijungto endoskopo kanaluose; b) automatiškai aptinka užblokuotus kanalus; c) tikrina ar adapterio ir endoskopo jungtys yra tinkamos 
	 
	

	76
	Valymo įrangos plovimo - dezinfekavimo ciklas, lanksčių endoskopų būtini ciklo etapai : a) protėkio testas; b) parengiamasis valymas; c) valymas; d) pirmas skalavimas; e) dezinfekavimas; f) galutinis skalavimas; g) džiovinimas
	 
	

	77
	Valymo įranga turi turėti durų užraktą, neleidžianti atidaryti ciklo metu
	 
	

	78
	Valymo įrangos dezinfekcinė medžiaga : a) Gliutaraldehidas arba peracto rūgštis; b) Ploviklis ir dezinfekantas ruošiamas kiekvienam ciklui iš naujo
	 
	

	79
	Valymo įrangos džiovintuvo oras turi būti filtruojamas per stambų filtrą, džiovinimo temperatūra 55-60⁰C
	 
	

	80
	Valymo įrenginio suspaustas oras : 2 klasė, slėgis 400 - 1000 kPa ribose
	 
	

	81
	Valymo įrenginio RFID skaitytuvas būtinas
	 
	

	82
	Valymo įrenginio elektros instaliacija trijų fazių, 400 ±10% V/ 50 Hz, ; ne daugiau 10 kW;
	 
	

	83
	Valymo įrenginio matmenys : a) plotis: ≤ 900 mm; b) gylis ≤ 800 mm; c) aukštis: ≤ 1600 mm.
	 
	

	84
	Valymo įrenginio komplektacijoje turi būti: a) Pajungimai endoskopų plovimui – dezinfekavimui (suderinami užsakymo metu ); b) Kai siūlomos mašinos eksploatavimui, pagal jos gamintojo rekomendacijas, vandentiekio vandens (geriamo vandens) kokybė netinkama, į mašinos komplektaciją turi būti įtraukta papildoma, siūlomai mašinai reikalingų techninių parametrų bei pajėgumo, vandens gryninimo įranga.
	 
	

	85
	Medicininės įrangos instaliavimas ir personalo apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	 
	

	86
	Garantija ne mažiau 24 mėn. 
	 
	

	87
	Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
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