KLAUSIMYNAS

Videoendoskopinė sistema (2 gastroduodenoskopai, 1 kolonoskopas) su valymo įranga

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIDEOENDOSKOPINĖ SISTEMA (2 GASTRODUODENOSKOPAI, 1 KOLONOSKOPAS) SU VALYMO ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vaizdo centras 1 vnt. |  |  |
| 2 | Vaizdo centro sistema skirta naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui |  |  |
| 3 | Vaizdo centro sistema suderinama su vaizdo gastroskopais, kolonoskopais, enteroskopais, ultragarsiniais endoskopais |  |  |
| 4 | Vaizdo centre įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas |  |  |
| 5 | Vaizdo centre siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimas, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui arba lygiavertis. |  |  |
| 6 | Vaizdo centre vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo rėžimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba lygiavertis. |  |  |
| 7 | Vaizdo centro ekrane turi būti fukcijos : a) vaizdas vaizde arba analogiškas; b) vaizdas ne vaizde arba analogiškas |  |  |
| 8 | Vaizdo centre pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti : a) ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukai; b) ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pritaikomus jungiklius arba montuojamas lietimui jautrus planšetinis kompiuteris. |  |  |
| 9 | Vaizdo centre diafragmos rėžimas : a) automatinis; b) didžiausios reikšmės (maksimalus); c) vidutinis. |  |  |
| 10 | Vaizdo centre 4K signalų išvesties formatas : 4K: 12G-SDI arba HDMI (raiška ne blogiau kaip 3840x2160) signalo išvestis |  |  |
| 11 | Vaizdo centro galimybė įsivesti ne mažiau kaip 40 vnt. Pacientų duomenų |  |  |
| 12 | Vaizdo centro valdymo kalba - Lietuvių |  |  |
| 13 | Vaizdo centro vaizdo išsaugojimo atmintis turi būti vidinė ir nešiojamas atminties įtaisas |  |  |
| 14 | Vaizdo centro jutiklinis skydelis arba planšetinio kompiuterio parinktis rodoma vaido sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena |  |  |
| 15 | Vaizdo centro šviesos šaltinis, tyrimų lempa ≥ 4 LED (šviesos diodai) |  |  |
| 16 | Endoskopijos pagalbinė kompiuterinė diagnostikos sistema 1 vnt. |  |  |
| 17 | Endoskopijos pagalbinės kompiuterinės diagnostikos sistemos paskirtis padėti aptikti gleivinės anomalijas, polipus kolonoskopijos metu |  |  |
| 18 | Endoskopinės pagalbinės kompiuterinės diagnostikos sistemos rodymo būdas: polipo aptikimo žymos rodymas; endoskopinio vaizdo rodymo srityje |  |  |
| 19 | Medicininis skystųjų kristalų (LCD) monitorius 1 vnt. |  |  |
| 20 | Medicininio skystųjų kristalų (LCD) monitoriaus dydis ≥ 31" įstrižainė |  |  |
| 21 | Medicininio skystųjų kristalų (LCD) monitoriaus 4K signalo įvestys: 12G-SDI, DisplayPrt, HDMI arba lygiavertis |  |  |
| 22 | Medicininio skystųjų kristalų (LCD) monitoriaus vaizdo perteikimas dviem kanalais : a) vaizdas vaizde arba analogiškas; b) vaizdas ne vaizde arba analogiškas |  |  |
| 23 | Medicininio skystųjų kristalų (LCD) monitoriaus skiriamoji geba ne blogiau nei 3840x2160 |  |  |
| 24 | Medicininio skystųjų kristalų (LCD) monitoriaus spalvų skaičius ne blogiau nei 1000 mln. |  |  |
| 25 | Vežimėlis endoskopinei įrangai 1 vnt. |  |  |
| 26 | Vežimėlis endoskopinei įrangai turi turėti laikiklį vaizdo monitoriui, tvirtinama ant vėžimėlio su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindras) arba analogiškai artikuliuojama monitoriaus rankena |  |  |
| 27 | Vežimėlis endoskopinei įrangai turi turėti laikiklį ne mažiau kaip dviem endoskopams |  |  |
| 28 | Vežimėlis endoskopinei įrangai turi turėti skiriamąjį transformatorių |  |  |
| 29 | Vežimėlis endoskopinei įrangai turi turėti centrinį el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtuką |  |  |
| 30 | Vežimėlis endoskopinei įrangai turi turėti CO2 balionų laikiklį įmontuotą endoskopiniame vežimėlyje |  |  |
| 31 | Vakuuminis siurblys 1 vnt. |  |  |
| 32 | Vakuuminis siurblys turi turėti skysčiams indą ≥ 2 Litrų talpos |  |  |
| 33 | Vaakuminio siurblio vakuumas ≥ 90 kPa |  |  |
| 34 | Vakuuminio siurblio nominalus laisvasis oro srovės greitis ≥ 50 l/min |  |  |
| 35 | Vakuuminio siurblio komplektacijoje turi būti : a) Indas skysčiams, autoklavuoajamas ≥ 2 vnt.; 2) surinkimo indo laikiklis dviems indams kabinti ≥ 1 vnt.; c) filtai ≥ 10 vnt.; d) siurbimo žarnelės ≥ 20 vnt. |  |  |
| 36 | Peristalinė apiplovimo pompa 1 vnt. |  |  |
| 37 | Peristalinės apiplovimo pompos reguliuojamas vandes srautas : a) per papildomą vandens kanalą : ≥200 ml/min; b) per instrumento kanalą : ≥500 ml/min. |  |  |
| 38 | Peristalinės apiplovimo pompos nuotolinio valdymo funkcija : valdoma endoskopo mygtuku |  |  |
| 39 | Peristalinės apiplovimo pompos komplektacijoje turi būti: a) ne mažiau kaip 1 litro talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt.; b) vienkartinės žarnelės arba daugkartinės žarnelės, ne mažiau kaip 50 vnt. |  |  |
| 40 | Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistema 1 vnt. |  |  |
| 41 | Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistemos taikymo sitys: naudoti endoskopijos metu tiekti CO2 dujas |  |  |
| 42 | Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistemos dujų šaltinio pasirinkimas: CO2 dujų balionas ir CO2 linija |  |  |
| 43 | Elektrochirurginis generatorius 1 vnt. |  |  |
| 44 | Elektrochirurginio generatorius taikymo sritys: elektrochirurginis generatorius skirtas audiniams pjauti ir koaguliuoti atliekant endoskopinę chirurgiją |  |  |
| 45 | Elektrochirurginis generatorius turi turėti jutinklinį ekraną, jame rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būsena. Jis taip pat skirtas išvesties nuostatoms (pvz., režimui, išvesties galiai, poveikiui) rodyti bei keisti ir kitoms funkcijoms valdyti (pvz., procedūroms išsaugoti, ištrinti). |  |  |
| 46 | Elektrochirurginis generatorius turi turėti du skirtingus pagrindinio ekrano rodinius: pagrindinio naudotojo lygio (basic) ir aukštesnio naudotojo lygio (advance) |  |  |
| 47 | Elektrochirurginio generatorius darbo rėžimai : a) Monopolinis pjovimas arba analogiškas ≥ 120 W; b) Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas arba analogiškas ≥ 120 W c) Monopolinė minkšta koaguliacija arba analogiškas ≥ 120 W d) Monopolinė forsuota koaguliacija (ForcedCoag) arba analogiškas ≥ 120 W; e) Bipolinis pjovimas arba analogiškas ≥ 100 W; f) Bipolinė „minkšta“ koaguliacija arba analogiškas ≥ 100 W |  |  |
| 48 | Elektrochirurginis generatorius valdymo kalba - lietuvių |  |  |
| 49 | Elektrochirurginio generatorius komplektacijoje turi būti: a) neutralus paciento elektrodas ≥ 100 vnt.; b) Neutralaus paciento elektrodo laidas ≥1 vnt.; c) Laidas monopolinio elektrodo pajungimui ≥1 vnt.; d) Kojinis jungiklis ≥ 1 vnt. |  |  |
| 50 | Gastroduodenoskopas 2 vnt. |  |  |
| 51 | Gastroduodenoskopai turi jungtis prie sistemos viena jungtimi |  |  |
| 52 | Gastroduodenoskopo matymo kampas ≥ 140° |  |  |
| 53 | Gastroduodenoskopo regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip nuo 2 iki 100 mm |  |  |
| 54 | Gastroduodenoskopo lenkimo kampai : aukštyn/žemyn/ dešinėn/kairėn ≥ 210° / ≥ 90°/≥100°/ ≥ 100°; |  |  |
| 55 | Gastroduodenoskopo įvedamosios dalies diametras ≤ 9,9 mm; |  |  |
| 56 | Gastroduodenoskopo instrumentinio kanalo diametras ≥ 2,8 mm; |  |  |
| 57 | Gastroduodenoskopo papildomas vandens kanalas būtina |  |  |
| 58 | Gastroduodenoskopo darbinis ilgis ≥ 1000 mm |  |  |
| 59 | Kolonoskopas 1 vnt. |  |  |
| 60 | Kolonoskopas turi jungtis prie sistemos viena jungtimi |  |  |
| 61 | Kolonoskopo matymo kampas ≥ 140° |  |  |
| 62 | Kolonoskopo regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip nuo 2 iki 100 mm |  |  |
| 63 | Kolonoskopo lenkimo kampai aukštyn/žemyn/ dešinėn/kairėn ≥ 180° / ≥ 180°/≥160°/ ≥ 160°; |  |  |
| 64 | Kolonoskopo įvedamosios dalies diametras ≤ 13,2 mm; |  |  |
| 65 | Kolonoskopo instrumentinio kanalo diamentras ≥ 3,7 mm; |  |  |
| 66 | Būtinas kolonoskopo papildomas vandens kanalas |  |  |
| 67 | Būtinas kolonoskopo įvedimo dalies standumo rankinis reguliavimas |  |  |
| 68 | Kolonoskopo darbinis kanalas ≥1670 mm |  |  |
| 69 | Valymo įranga 1 vnt. |  |  |
| 70 | Valymo įrangos paskirtis automatiškai plauti ir dezinfekuoti pilnai panardinamus lanksčius endoskopus; |  |  |
| 71 | Valymo įrangos konstrukcija : a) nerūdijančio plieno arba lygiavertis korpusas; b) endoskopų/priedų pakrovimas iš mašinos priekio; c) „išvažiuojantis“ krepšelis endoskopams talpinti; d) viršutinė ir apatinė purškimo petys; e) jutiklinis ekranas |  |  |
| 72 | Valymo įrangos nuotėkio testeris būtinas automatinis lanksčių endoskopų hermetiškumo testas prieš pradedant dezinfekcijos procesą ir endoskopo hermetiškumo monitoravimas viso proceso metu. |  |  |
| 73 | Valymo įrangos paduodamo vandens paruošimo sistema: a) kai siūlomos mašinos eksploatavimui, pagal jos gamintojo rekomendacijas, vandentiekio vandens (geriamo vandens) kokybė netinkama, į mašinos komplektaciją turi būti įtraukta papildoma, siūlomai mašinai reikalingų techninių parametrų bei pajėgumo, vandens gryninimo įranga; b) Sterilus 0,2µm filtras; c) Endotoksinų filtras. |  |  |
| 74 | Būtina fukncija valymo įrenginyje naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį |  |  |
| 75 | Valymo įrangos srauto kontrolės sistema: a) apdorojimo ciklo metu matuoja srautą ir slėgį prijungto endoskopo kanaluose; b) automatiškai aptinka užblokuotus kanalus; c) tikrina ar adapterio ir endoskopo jungtys yra tinkamos |  |  |
| 76 | Valymo įrangos plovimo - dezinfekavimo ciklas, lanksčių endoskopų būtini ciklo etapai : a) protėkio testas; b) parengiamasis valymas; c) valymas; d) pirmas skalavimas; e) dezinfekavimas; f) galutinis skalavimas; g) džiovinimas |  |  |
| 77 | Valymo įranga turi turėti durų užraktą, neleidžianti atidaryti ciklo metu |  |  |
| 78 | Valymo įrangos dezinfekcinė medžiaga : a) Gliutaraldehidas arba peracto rūgštis; b) Ploviklis ir dezinfekantas ruošiamas kiekvienam ciklui iš naujo |  |  |
| 79 | Valymo įrangos džiovintuvo oras turi būti filtruojamas per stambų filtrą, džiovinimo temperatūra 55-60⁰C |  |  |
| 80 | Valymo įrenginio suspaustas oras : 2 klasė, slėgis 400 - 1000 kPa ribose |  |  |
| 81 | Valymo įrenginio RFID skaitytuvas būtinas |  |  |
| 82 | Valymo įrenginio elektros instaliacija trijų fazių, 400 ±10% V/ 50 Hz, ; ne daugiau 10 kW; |  |  |
| 83 | Valymo įrenginio matmenys : a) plotis: ≤ 900 mm; b) gylis ≤ 800 mm; c) aukštis: ≤ 1600 mm. |  |  |
| 84 | Valymo įrenginio komplektacijoje turi būti: a) Pajungimai endoskopų plovimui – dezinfekavimui (suderinami užsakymo metu ); b) Kai siūlomos mašinos eksploatavimui, pagal jos gamintojo rekomendacijas, vandentiekio vandens (geriamo vandens) kokybė netinkama, į mašinos komplektaciją turi būti įtraukta papildoma, siūlomai mašinai reikalingų techninių parametrų bei pajėgumo, vandens gryninimo įranga. |  |  |
| 85 | Medicininės įrangos instaliavimas ir personalo apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |  |
| 86 | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 87 | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |  |