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Priedų tinkančių darbui su neuromonitoringo sistema ir priedų prie
neuromonitoringo aparato techninė specifikacija


1 pirkimo dalis. Priedai tinkantys darbui su neuromonitoringo sistema (kiekis 1 komplektas)


	Eilės Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Adatiniai elektrodai
	
	 

	1.1.
	Adatinis elektrodas
(orientacinis kiekis 360 vnt)
	1. Vienkartinis, sterilus, sraigtinis;
2. Elektrodo dydis: standartinis;
3. Laido ilgis 150 5 cm.
4. Jungtis Touch Proof,  diametras 1,5 mm, vyriška;
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas MNCS0615DS arba lygiavertis)
	

	1.2.
	Adatinis elektrodas
(orientacinis kiekis 240 vnt)
	1. Vienkartinis, sterilus, sraigtinis;
2. Elektrodo dydis: standartinis;
3. Laido ilgis 250 5 cm.
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm, vyriška;
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas MNCS0625DS arba lygiavertis)
	 

	1.3.
	Poodinis elektrodas 
(orientacinis kiekis 300 porų)
	1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas supintais laidais po 2;
2. Elektrodo dydis: adatos ilgis 13 1 mm, diametras  0,38-0,40 mm (27G)
3. Laido ilgis 150 5 cm.
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm, vyriška;
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas MN4013D15A/S arba lygiavertis)

	

	1.4.
	Poodinis elektrodas 
(orientacinis kiekis 300 porų)
	1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas supintais laidais po 2;
2. Elektrodo dydis: adatos ilgis 13 1 mm, diametras  0,38-0,40 mm (27G)
3. Laido ilgis 250 5 cm.
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm, vyriška;
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas  MN4013D25A/S arba lygiavertis)
	

	1.5.
	Poodinis elektrodas 
(orientacinis kiekis 200 porų)
	1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas supintais laidais po 2;
2. Elektrodo dydis: adatos ilgis 18 1 mm, diametras  0,38-0,40 mm (27G)
3. Laido ilgis 150 5 cm.
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm, vyriška;
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas  MN4018D15A/S arba lygiavertis)
	

	1.6.
	Poodinis elektrodas 
(orientacinis kiekis 200 porų)
	1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas supintais laidais po 2;
2. Elektrodo dydis: adatos ilgis 18 1 mm, diametras  0,38-0,40 mm (27G)
3. Laido ilgis 250 5 cm.
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm, vyriška;
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas  MN4018D25A/S arba lygiavertis)
	

	1.7.
	Poodinis elektrodas 
(orientacinis kiekis 120 vnt)
	1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas;
2. Elektrodo dydis: adatos ilgis 13 1 mm, diametras  0,40 mm (27G)
3. Laido ilgis 150 5 cm.
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm, vyriška;
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas  MN4013D15B arba lygiavertis)
	

	1.8.
	Poodinis elektrodas 
(orientacinis kiekis 72 vnt)
	1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas;
2. Elektrodo dydis: adatos ilgis 18 1 mm, diametras  0,40 mm (27G)
3. Laido ilgis 250 5 cm.
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm, vyriška;
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas  MN4018D25S arba lygiavertis)
	

	1.9.
	Poodinis elektrodas 
(orientacinis kiekis 300 vnt)
	1. Vienkartinis, sterilus, porinis;
2. Elektrodo dydis: adatos ilgis 13 1 mm, atstumas tarp adatų 2,5 0,1 mm.
3. Laido ilgis 150 5 cm.
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm, vyriška;
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas TFDN351301arba lygiavertis)
	

	2.
	Paviršiniai elektrodai ir jų priedai
	
	

	2.1.
	Paviršinis elektrodas
(orientacinis kiekis 60 vnt)
	1. Vienkartinis, lipnus, su laidu;
2. Elektrodo dydis: Ø 15-20 mm
3. Laido ilgis 0,9 5 cm.
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm; 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas CDE0209026 arba lygiavertis)
	

	2.2.
	Paviršinis elektrodas
(orientacinis kiekis 20 vnt)
	1. Vienkartinis, lipnus elektrodas;
2. Elektrodo dydis: Ø 24 mm
 (Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas CDES000024 arba lygiavertis)
	

	2.3.
	Laidas paviršiniams elektrodams
(orientacinis kiekis 10 vnt)
	1. Daugkartinis
2. Laido ilgis 100 5 cm.
3. Su užspaudžiamu kontaktu
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm, vyriška;
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas LEAD1026S0 arba lygiavertis)
	

	3.
	Stimuliavimo elektrodai-zondai 
	
	

	3.1.
	Stimuliatorius 
(orientacinis kiekis 25 vnt)
	1. Vienkartinis, sterilus, monopoliarinis stimuliatorius - tiesioginei nervo stimuliacijai;
2. Elektrodo dydis: diametras 1,2 mm, stimuliatorius tiesus, ilgis 100 1 mm;
3. Laido ilgis 250 5 cm
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm. 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas SI1I0100S2526D arba lygiavertis)
	

	3.2.
	Stimuliatorius
(orientacinis kiekis 10 vnt)
	1. Vienkartinis sterilus monopoliarinis stimuliatorius apvalia galvute– smegenų žievės stimuliacijai;
2. Elektrodo dydis: diametras 3 mm, stimuliatorius tiesus, ilgis 100 1 mm;
3. Laido ilgis 250 5 cm
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas SI1B0100S2526D arba lygiavertis)
	

	3.3.
	Stimuliatorius
(orientacinis kiekis 10 vnt)
	1. Vienkartinis bipoliarinis stimuliatorius apvaliomis galvutėmis – kalbos zonų stimuliacijai;
2. Elektrodo dydis: diametras 2 mm, stimuliatorius tiesus, ilgis 30 1 mm;
3. Laido ilgis 250 5 cm
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm. 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas SI2B0030S2526D arba lygiavertis)
	

	3.4.
	Stimuliatorius
(orientacinis kiekis 10 vnt)
	1. Vienkartinis sterilus koncentrinis bipoliarinis stimuliatorius – tiesioginei nervo stimuliacijai;
2. Elektrodo dydis: diametras 2 mm, stimuliatorius tiesus, ilgis 100 1 mm;
3. Laido ilgis 250 5 cm
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm. 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas SI2C0100S2526D arba lygiavertis)
	

	3.5.
	Stimuliatorius
(orientacinis kiekis 10 vnt)
	1. Vienkartinis sterilus bipoliarinis stimuliatorius “minišakutė” – periferinių nervų šakų stimuliacija;
2. Atstumas tarp šakučių 5 mm;
3. Stimuliatoriaus ilgis 45 mm1 mm
3. Laido ilgis 250 5 cm
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas SI2F0045S2526D arba lygiavertis)
	

	3.6.
	Stimuliatorius
(orientacinis kiekis 10 vnt)
	1. Vienkartinis sterilus bipoliarinis stimuliatorius “kabliukas” – periferinių nervų ir nervinių šaknelių stimuliacijai;
2. Elektrodo dydis: diametras 0,65 mm, stimuliatoriaus ilgis 20 1 mm;
3. Laido ilgis 250 5 cm
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas SI2H0020S2526D arba lygiavertis)
	

	3.7.
	Stimuliatorius
(orientacinis kiekis 10 vnt)
	1. Vienkartinis sterilus bipoliarinis stimuliatorius “trigubas kabliukas”– periferinių nervų ir nervinių šaknelių stimuliacijai;
2. Elektrodo dydis: diametras 0,65 mm, stimuliatoriaus ilgis 20 1 mm;
3. Laido ilgis 250 5 cm
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm. 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas SI3H0020S2526D arba lygiavertis)
	

	3.8.
	Stimuliatorių rinkinys
(orientacinis kiekis 10 porų)
	1. Vienkartinis, sterilus, monopoliarinis, rizotomijai skirtas stimuliatorių rinkinys; 
2. Elektrodo dydis: galiuko ilgis 3 mm ir 5 mm, stimuliatoriaus ilgis 100 1 mm;
3. Laido ilgis 250 5 cm
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm. 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas SI1IR100S2526D arba lygiavertis)
	

	3.9.
	Stimuliatorius
(orientacinis kiekis 10 vnt)
	1. Vienkartinis sterilus stimuliatorius lankstoma galvute; 
2. Elektrodo dydis: diametras 0,5 mm, stimuliatoriaus ilgis 95 1 mm;
3. Laido ilgis 250 5 cm
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas SI1IF095S2526D arba lygiavertis)
	

	4.
	Kiti elektrodai
	
	

	4.1.
	Žievinis elektrodas 
(orientacinis kiekis 20 vnt)
	1. Vienkartinis, sterilus;
2. Su keturiais  kontaktais;
3. Kontakto diametras 4 mm.
4. Laido ilgis 250 5 cm.
5. Jungtis Touch Proof,  diametras 
1,5 mm. 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas IEP0006 arba lygiavertis)

	

	4.2.
	Žievinis elektrodas 
(orientacinis kiekis 5 vnt)
	1. Vienkartinis, sterilus;
2. Su šešiais kontaktais;
3. Kontakto diametras 4 mm.
4. Laido ilgis 250 5 cm.
5. Jungtis Touch Proof,  diametras 
1,5 mm. 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas IEP0007arba lygiavertis)

	

	4.3.
	Žievinis elektrodas 
(orientacinis kiekis 5 vnt)
	1. Vienkartinis, sterilus;
2. Su aštuoniais kontaktais;
3. Kontakto diametras 4 mm.
4. Laido ilgis 250 5 cm.
5. Jungtis Touch Proof,  diametras 
1,5 mm. 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas IEP0008 arba lygiavertis)
	

	4.4.
	Epidurinis spinalinis elektrodas
(orientacinis kiekis 5 vnt)
	1. Vienkartinis, sterilus;
1. Kontakto diametras  2x3 mm.
2. Laido ilgis 250 5 cm.
3. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm. 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas IEP0185 arba lygiavertis)
	

	4.5.
	Stimuliacijos akiniai
(orientacinis kiekis 5 vnt)
	1. Priklijuojami stimuliacijos akiniai regos sukeltiesiems potencialams;
2. Laido ilgis 150 5 cm.
3. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm. 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas VLED02 arba lygiavertis)
	

	4.6.
	Intubaciniai vamzdeliai
(orientacinis kiekis 10 vnt)
	1. Su stimuliavimo bei registracijos elektrodais gerklų refleksui monitoruoti;
2. Diametras 7 mm.
3. Armuoti;
3. Laido ilgis 200 5 cm
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm. 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas LSEPA06 arba lygiavertis)
	

	4.7.
	Intubaciniai vamzdeliai
(orientacinis kiekis 10 vnt)
	1. Su stimuliavimo bei registracijos elektrodais gerklų refleksui monitoruoti;
2. Diametras 8 mm.
3. Armuoti;
3. Laido ilgis 200 5 cm
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm. 
(Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas LSEPA07 arba lygiavertis)
	

	5. 
	Kiti priedai
	
	

	5.1.
	Chirurginė juostelė
(orientacinis kiekis 96 vnt)
	1. Slidi, lipni chirurginė juostelė;
2. Plotis 2,5  0,5 cm.
3. Ilgis ne mažau nei 9 m 
(Firmos „Rudafix“ chirurginė juostelė, kataloginis kodas 070192 arba lygiavertė)
	

	5.2.
	Chirurginis pleistras
(orientacinis kiekis 100 vnt)
	1. Skaidrus chirurginis pleistras;
2. Išmatavimai (10x12)  0,5 cm
 (Firmos „Nobaderm“ chirurginis pleistras, kataloginis kodas 161012 arba lygiavertis)
	

	6. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	



Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
3. Siūlomi elektrodai turi būti techniškai suderinami su ligoninėje naudojama gamintojo ,,Inomed Medizintechnik GmbH“ multimodaline intraoperacinio neuromonitoringo sistema ISIS Xpert PLUS, gamyklinis Nr. 24F0868 (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas).
4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.


          2 pirkimo dalis. Priedai prie neuromonitoringo aparato 

	Eilės Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Vežimėlis
(orientacinis kiekis 1vnt.)
	1. Siūlomas vežimėlis turi būti techniškai suderinamas su ligoninėje naudojamu gamintojo ,,Inomed Medizintechnik GmbH“ neurostimuliatoriumi C2Xplore, gamyklinis Nr. 24F0371;
2. Skirtas saugiam neurostimuliatoriaus laikymui ir transportavimui;
3. Su 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 turi stabdžius;
4. Turi bėgelių tvirtinimą adapterių dėžėms;
5. Turi stalčių ir papildomą specialų stalčių klaviatūrai;
6. Turi lentyną spausdintuvui arba kitų priemonių laikymui;
7. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn.
8. Pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
(Firmos „Inomed Medizintechnik GmbH“ kataloginis kodas 508301 arba lygiavertis)
	 

	2.
	Stimuliavimo zondas
(orientacinis kiekis 
2 kompl.)
	1. Siūlomos priemonės turi būti techniškai suderinamos su ligoninėje naudojama gamintojo ,,Inomed Medizintechnik GmbH“ neurostimuliatoriaus – neuromonitoringo įranga C2Xplore, gamyklinis Nr. 24F0371;
2. Monopoliarinis, tiesus, lankstus;
3. Aktyvaus antgalio diametras 0,4 ± 0,05 mm.
4. Darbinis ilgis 85 ±2 mm.
5. Bendras ilgis su rankena 195 ±5mm.
6. Kabelio ilgis: 3000 ±50 mm.
7. Naudojimas: Vienkartinis, sterilus;
8. Komplekte  ne mažiau 10 vnt.
(Firmos „Inomed Medizintechnik GmbH“ kataloginis kodas 525608 arba lygiavertis)

	

	3. 
	Dvigubi elektrodai
(orientacinis kiekis 
4 kompl.)
	1. Siūlomos priemonės turi būti techniškai suderinamos su ligoninėje naudojama gamintojo ,,Inomed Medizintechnik GmbH“ neurostimuliatoriaus – neuromonitoringo įranga C2Xplore, gamyklinis Nr. 24F0371;
2. Vienkartiniai dvigubi elektrodai (susukti); 
3. Kabelio ilgis 1500 ±50 mm.
4. Adata 12 ±1 mm/ 0,4 ±0,05 mm.
5. Skirtingų spalvų elektrodai kanalų identifikavimui;
6. Komplekte ne mažiau 24 vnt;
(Firmos „Inomed Medizintechnik GmbH“ kataloginis kodas 534643-FS arba lygiavertis)
	

	4. 
	Stimuliacijos zondo (elektrodo) adapterio kabelis
(orientacinis kiekis 
1 vnt.)
	1. Siūlomos priemonės turi būti techniškai suderinamos su ligoninėje naudojama gamintojo ,,Inomed Medizintechnik GmbH“ neurostimuliatoriaus – neuromonitoringo įranga C2Xplore, gamyklinis Nr. 24F0371;
2. Naudojamas su daugkartinio naudojimo monopoliniais stimuliacijos zondais (elektrodais);
3. Laido ilgis 0,7  ±0,02 m.
4. Skirtas prijungti prie stimuliavimo zondo kabelio (nurodytas 5 punkte);
5. Daugkartinio naudojimo,
autoklavuojamas;
 (Firmos „Inomed Medizintechnik GmbH“ kataloginis kodas 520077 arba lygiavertis)

	

	5.
	Stimuliacijos zondo (elektrodo) kabelis
(orientacinis kiekis 
1 vnt.)
	1. Siūlomos priemonės turi būti techniškai suderinamos su ligoninėje naudojama gamintojo ,,Inomed Medizintechnik GmbH“ neurostimuliatoriaus – neuromonitoringo įranga C2Xplore, gamyklinis Nr. 24F0371;
2. Naudojamas su daugkartinio naudojimo stimuliacijos zondais;
3. Laido ilgis 4 ±0,05 m.
4. Keturių polių instrumento jungtis su 
1,5 mm saugos jungtimi, turinčia spalvinį identifikavimą;
5. Daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas;
(Firmos „Inomed Medizintechnik GmbH“ kataloginis kodas 520027 arba lygiavertis)

	

	    6. 
	Adatinis elektrodas
(orientacinis kiekis 
1 kompl.)
	1. Siūlomos priemonės turi būti techniškai suderinamos su ligoninėje naudojama gamintojo ,,Inomed Medizintechnik GmbH“ neurostimuliatoriaus – neuromonitoringo įranga C2Xplore, gamyklinis Nr. 24F0371;
2. Tipas: Adatinis elektrodas;
3. Adatos ilgis: 15 ±0,5 mm.
4. Adatos skersmuo: 0,45 ±0,02 mm.
5. Laido ilgis: 1000 ±30 mm.
6. Naudojimas: Vienkartinis, sterilus;
7. Komplekte ne mažiau 10 vnt.
(Firmos „Inomed Medizintechnik GmbH“ kataloginis kodas 533627 arba lygiavertis)
	

	7.
	Adatinis elektrodas
(orientacinis kiekis 
1 kompl.)
	1. Siūlomos priemonės turi būti techniškai suderinamos su ligoninėje naudojama gamintojo ,,Inomed Medizintechnik GmbH“ neurostimuliatoriaus – neuromonitoringo įranga C2Xplore, gamyklinis Nr. 24F0371;
2. Tipas: Adatinis elektrodas
3. Adatos ilgis: 20 ±0,5 mm
4. Adatos skersmuo: 0,45 ±0,02 mm.
5. Laidas: Ilgis 1500 ±30 mm
6. Naudojimas: Vienkartinis, sterilus;
7. Komplekte ne mažiau 10 vnt.
(Firmos „Inomed Medizintechnik GmbH“ kataloginis kodas 533651 arba lygiavertis)
	

	8.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	




Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
3.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.
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