1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įvairūs medicinos prietaisai ir produktai,

2 pirkimo dalys

| 1 pirkimo dalis. Lanksčių endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Rinkos dalyvių pastabos/pasiūlymai |
| 1 |  |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | Automatiškai plauti ir dezinfekuoti pilnai panardinamus lanksčius endoskopus; |  |
| 1.2 | Vienu metu plaunamų – dezinfekuojamų endoskopų skaičius | ≥ 2 vnt. |  |
| 1.3 | Konstrukcija | 1.3.1 Nerūdijančio plieno arba lygiavertis korpusas; 1.3.2 Endoskopų/priedų pakrovimas iš mašinos priekio; 1.3.3 „Išvažiuojantis“ krepšelis endoskopams talpinti; 1.3.4 Viršutinė ir apatinė purškimo petys; 1.3.5 Jutiklinis ekranas |  |
| 1.4 | Nuotėkio testeris | Būtinas automatinis lanksčių endoskopų hermetiškumo testas prieš pradedant dezinfekcijos procesą ir endoskopo hermetiškumo monitoravimas viso proceso metu. |  |
| 1.5 | Paduodamo vandens paruošimo sistema | 1.5.1 Kai siūlomos mašinos eksploatavimui, pagal jos gamintojo rekomendacijas, vandentiekio vandens (geriamo vandens) kokybė netinkama, į mašinos komplektaciją turi būti įtraukta papildoma, siūlomai mašinai reikalingų techninių parametrų bei pajėgumo, vandens gryninimo įranga. 1.5.2 Sterilus 0,2µm filtras. 1.5.3 Endotoksinų filtras. |  |
| 1.6 | Galimybė naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį | Būtina |  |
| 1.7 | Srauto kontrolės sistema | 1.7.1 apdorojimo ciklo metu matuoja srautą ir slėgį prijungto endoskopo kanaluose 1.7.2 automatiškai aptinka užblokuotus kanalus 1.7.3 tikrina ar adapterio ir endoskopo jungtys yra tinkamos |  |
| 1.8 | Plovimo – dezinfekavimo ciklas | Lanksčių endoskopų būtini ciklo etapai: 1.8.1 Protėkio testas; 1.8.2 Parengiamasis valymas; 1.8.3 Valymas; 1.8.4 Pirmas skalavimas; 1.8.5 Dezinfekavimas; 1.8.6 Galutinis skalavimas; 1.8.7 Džiovinimas |  |
| 1.9 | Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti ciklo metu | Būtinas |  |
| 1.10 | Dezinfekcinė medžiaga | 1.10.1 Peracto rūgštis arba lygiavertė 1.10.2 Ploviklis ir dezinfekantas ruošiamas kiekvienam ciklui iš naujo |  |
| 1.11 | Džiovintuvas | Oras turi būti filtruojamas per stambų filtrą Džiovinimo temperatūra 55- 60°C |  |
| 1.12 | Suspaustas oras | 2 klasė, slėgis 400 – 1000 kPa ribose |  |
| 1.13 | RFID skaitytuvas | Būtina |  |
| 1.14 | Elektros instaliacija | Trijų fazių, 400 ±10% V/ 50 Hz, ; ne daugiau 10 kW; |  |
| 1.15 | Matmenys plotis x gylis x aukštis | 1.16.1 Plotis: ≤ 900 mm; 1.16.2 Gylis: ≤ 800 mm; 1.16.3 Aukštis: ≤ 1600 mm. |  |
| 1.16 | Komplektacija | 1. Pajungimai endoskopų plovimui – dezinfekavimui (suderinami užsakymo metu ); 2. Kai siūlomos mašinos eksploatavimui, pagal jos gamintojo rekomendacijas, vandentiekio vandens (geriamo vandens) kokybė netinkama, į mašinos komplektaciją turi būti įtraukta papildoma, siūlomai mašinai reikalingų techninių parametrų bei pajėgumo, vandens gryninimo įranga. |  |
| 1.17 | Mašinos instaliavimas ir personalo apmokymas | Įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 1.18 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų galiojančių CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus (jei pateikiama deklaracija atitinkanti reglamentą 93/42/EEB, kartu privaloma pateikti rašytinį susitarimą tarp gamintojo ir notifikuojančios įstaigos), skaitmenines kopijas originalo ir anglų arba lietuvių kalba. Jeigu CE ženklinimas netaikomas, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. |  |
| 1.20 | Minimalus garantinio aptarnavimo laikotarpis | 2 metai |  |
| 2 pirkimo dalis. Lanksčių endoskopų džiovinimo sistema |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Rinkos dalyvių pastabos/pasiūlymai |
| 2 |  |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | Džiovinti ir laikyti lanksčius endoskopus |  |
| 1.2 | Vienu metu džiovinamų – laikomų endoskopų skaičius | 12 vnt. |  |
| 1.3 | Endoskopų kabinimas | Vertikaliai |  |
| 1.4 | Oro srauto ciklai | Du nepriklausomi oro srauto ciklai: endoskopo viduje ir išorėje |  |
| 1.5 | Vidinių kanalų džiovinamas | Suspaustu sausu oru |  |
| 1.6 | Oro filtravimas | Ne blogesnis kaip HEPA H13 filtras |  |
| 1.7 | Oro tiekimas | Suslėgtas medicininis arba suslėgtas sausas oras |  |
| 1.8 | Oro srauto stebėjimas | Oro srautas yra nuolat stebimas nepriklausomų jutiklių kiekvienam endoskopui |  |
| 1.9 | Oro sunaudojimas | ≤150 l/min |  |
| 1.10 | Ekranas | Spalvotas, jutiklinis (lietimui jautrus) |  |
| 1.11 | Ekrane pateikiama informacija apie kiekvieno endoskopo būklę | Galimos būsenos: - Džiovinama; - Išdžiovinta; Klaida; |  |
| 1.12 | Džiovinimo laikas | ≤ 120 min |  |
| 1.13 | Saugojimo laikas | ≥ 165 val. |  |
| 1.14 | Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis) | Ne daugiau kaip 240 x 50 x 225 cm |  |
| 1.15 | Tarpas tarp endoskopų laikiklių | ≥ 9 cm |  |
| 1.16 | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 1.17 | Reikalavimas durims | Durys privalo turėti užraktą |  |
| 1.18 | Įrenginio veikimas | Įrenginio viduje turi būti sukuriamas viršslėgis |  |
| 1.19 | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 1.20 | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 1.21 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |
| 1.22 | Minimalus garantinio aptarnavimo laikotarpis | 2 metai |  |