## Sheet1
Videobronchoskopas - 1 VNT.
Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė
| Vaizdo bronchoskopas | Modelis, Gamintojas
| Vaizdo procesorius | 1 vnt.
| Paskirtis | 1. Skirtas naudoti su lanksčiais vaizdo bronchoskopais 2. Nešiojamas, su rankena
| Valdymo panelės įstrižainė | ≥ 10 colių
| Ekranas | Lietimui jautrus
| Ekrano skiriamoji geba | Ne mažiau 1920x1080
| Signalų išvestys | 1. USB; 2. LAN
| Endoskopinio vaizdo paryškinimas | Būtinas, naudojant virtualią chromoendoskopiją
| Diafragmos režimai | 1. Automatinis šviesumo reguliavimas 2. Rankinis šviesumo reguliavimas
| Endoskopinių video vaizdų bei stop kadrų išsaugojimas | Būtinas
| Duomenų perdavimas | Į USB laikmeną
| Meniu lietuvių kalba | Būtina
| Vidinė atmintis | Ne mažiau 64 GB talpos
| Baterija | 1. Ličio jonų ar lygiavertė 2. Darbo laikas ne mažiau 3 val.
| Vaizdo bronchoskopas | 15 vnt.
| Apžiūros laukas | ≥ 120°
| Lauko gylis | Ne mažiau kaip nuo 5 iki 50 mm
| Lenkimo kampai: | Aukštyn / žemyn 210°/ 180°
| Įvedimo vamzdelio diametras | ≤ 5,3 mm
| Kanalo diametras | ≥ 3,0 mm
| Darbinis ilgis | ≤600 mm
| Vienkartinis sterilioje pakuotėje | Būtina
| Procesoriaus krovimo stotel | 1 vnt.
| Pastatoma ant stalo | Būtina
| Signalų išvestys | 1. USB; 2. LAN
| Garantinis aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn.
| Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija. | Būtina
| Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina