1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS – OFTALMOLOGINIS MIKROSKOPAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Paskirtis | Skirtas akių operacijoms |  |
|  | Reikalavimai stovui | - Mobilus, grindinis; - Su stabdžiais, fiksuojančiais mikroskopą darbinėje padėtyje. - Galimybė nesteriliam personalui, atpalaiduoti visus magnetinius stabdžius vienu metu ir patraukti mikroskopą iš chirurginio lauko. |  |
|  | Valdymo ir kontrolės sąsaja | Prisilietimu valdomas grafinis ekranas |  |
|  | Mikroskopo režimų išsaugojimas | Galimybė išsaugoti prietaiso atmintyje ne mažiau 20 chirurgų ar procedūrų nustatymų. |  |
|  | Valdymo perjungimas | Galimybė perjungti mikroskopą į rankinį (mechaninį) valdymą, funkcinių sutrikimų atveju |  |
|  | Valdymas | Mikroskopo funkcijos turi būti valdomos belaidžio kojinio jungiklio (su kartu komplektuojamu laidu gedimo atvejui) bei rankenų pagalba |  |
|  | Chirurginio mikroskopo nešančiosios alkūnės pakėlimo/nuleidimo eiga | Ne mažiau kaip 360 mm |  |
|  | Maksimalus pasiekiamas atstumas | Ne mažiau kaip 130 cm (nuo mikroskopo stovo centrinės ašies iki objektyvo centrinės ašies) |  |
|  | Pakabinimo alkūnės sukimosi kampas | Ne mažiau kaip 320 laipsnių |  |
|  | Nešančiosios alkūnės sukimosi kampas | Ne mažiau kaip 320 laipsnių |  |
|  | Mikroskopo sukimosi kampas apie vertikalią ašį | Ne mažiau kaip 270 laipsnių |  |
|  | Mikroskopo pakėlimo kampas | Į priekį ne mažiau nei +90 laipsnių; Atgal ne mažiau nei -20 laipsnių |  |
|  | Mikroskopas | Apochromatiškai koreguota optikos sistema |  |
|  | Motorizuota didinimo sistema su apochromatine optika | Didinimo sritis ne mažiau kaip 1:6 |  |
|  | Motorizuota fokusavimo sritis | Ne mažiau kaip 70 mm |  |
|  | Mikroskopo bendras didinimas | Keičiamas ne mažesniame intervale kaip nuo 3,5x iki 21 |  |
|  | Gilaus matymo funkcija | - Įjungiama arba išjungiama vieno mygtuko pagalba; - Įgalinanti dirbti maksimaliai gilaus vaizdo režime arba maksimaliai šviesiame režime |  |
|  | Keičiamo kampo, lankstomas aukštyn, žemyn, binokuliarinis vamzdis | Ne mažiau kaip intervale 0 ÷ 180° |  |
|  | Okuliarai chirurgui | - Okuliarai 10x ± 0,5x; - Su magnetiniu pritvirtinimu; - Galimybė pasirinkti 12,5x ± 0,5x okuliarus. |  |
|  | Objektyvo lęšis (f) | 200 ± 5mm |  |
|  | Asistento mikroskopas | - Pilnai integruotas; - Nesumažinantis šviesos pagrindiniame mikroskope; - Asistentas turi matyti tos pačios kokybės vaizdą kaip ir chirurgas; |  |
|  | Asistento mikroskopo reguliavimas | Galimybė persukti tiek į dešinę, tiek į kairę pusę pagrindinio mikroskopo atžvilgiu. |  |
|  | Asistento mikroskopo fokusavimo sistema | Asistento mikroskopas su atskira fokusavimo sistema ir su ne mažiau kaip 5 pakopų didinimo sistema, valdoma rankiniu keitikliu. |  |
|  | Asistento binokuliarinis vamzdis | Tiesus, palenktas arba keičiamo kampo |  |
|  | Asistento okuliarai | - Okuliaras 10x (±0,5x); - Su magnetiniu arba lygiaverčiu pritvirtinimu; - Galimybė pasirinkti okuliarus12,5x ± 0,5x |  |
|  | XY koordinačių valdymo blokas | Judėjimo ribos ne mažiau kaip 60 mm x 60 mm |  |
|  | „Anuliavimo“ mygtukas | X-Y ir fokuso automatiniam grąžinimui į pradinę padėtį |  |
|  | Akių dugno reflekso sustiprinimo sistema | Integruota stereo koaksialinė apšvietimo sistema |  |
|  | Reikalavimai šviesos šaltiniui | - Pritaikytas oftalmologinėms operacijoms; - Šviesos šaltinio technologija RGB LED arba lygiavertė; - Galimybė laisvai reguliuoti šviesos temperūrą ne mažiau nei nuo 3000 iki 6000 K |  |
|  | Filtrai | - Integruotas UV filtras; - Mėlynos spalvos barjerinis filtras, skirtas tinklainės apsaugai. |  |
|  | Tinklainės apsauga | Tinklainės apsaugos įrenginys, apsaugantis nuo šviesos patekimo į akies vyzdį |  |
|  | Apšvietimo intensyvumo reguliavimas | Kojiniu pedalu ir rankenose integruotų valdymo elementų pagalba |  |
|  | Video kamera | - Integruota; - Ne blogesnė nei HD skiriamosios gebos |  |
|  | Ekranas | - Veikiantis kaip centrinė mikroskopo valdymo sąsaja, bei skirtas stebėti operacinius vaizdus. - HD video įrašymas ir išsaugojimas integruotame kietame diske ir USB (arba lygiavertėje) laikmenoje vienu metu. |  |
|  | Ekrano montavimas | Ant reguliuojamos padėties alkūnės ant mikroskopo stovo |  |
|  | Vaizdo įvedimo į okuliarus sistema | Mikroskopo statuso informacija tiesiogiai matoma mikroskopo okuliaruose. |  |
|  | Kojinio valdymo įrenginys | Belaidis kojinio valdymo įrenginys komplekte su pajungimo laidu gedimo atvejui. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS - NEUROCHIRURGINIS MIKROSKOPAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Mikroskopinės sistemos konstrukcija | - Mikroskopo padėtis fiksuojama magnetinių stabdžių pagalba; - Robotizuotas judesys XYZ koordinačių ašių atžvilgiu preciziškai tiksliai valdomas reguliuojamo greičio motorų pagalba; - Robotizuotas mikroskopo judėjimo režimas išilgai optinės ašies, išlaikant stebimų anatominių struktūrų centrą ir dydį; - Mikroskopo padėties įsiminimo funkcija, leidžianti sugrąžinti mikroskopą į tą pačią vietą su tuo pačiu didinimu, darbiniu atstumu ir fokusu; - Taško užrakinimo funkcija, leidžianti apžiūrėti didesnę sritį skylės viduje, pasukant mikroskopą kitu matymo kampu; - Automatinė drapiravimo sistema, išsiurbianti orą iš sterilių mikroskopo apklotų. - Autobalansavimo sistema; - Inercijos sumažinimo funkcija, atsižvelgianti į prietaiso ir visų pritvirtintų instrumentų masę, užtikrinanti sklandesnį ir tikslesnį judėjimą procedūrų metu; - Ne mažiau nei 4 integruotos, keičiamos, skirtingo dydžio stebimo vaizdo gylio apertūros; - Duomenų įvedimo į mikroskopo okuliarus sistema. |  |
|  | Šviesos šaltinio modulis | 1. Pilnai integruotas į mikroskopo stovą, su dviem ≥ 300W galingumo ksenoninėmis lempomis (arba lygiavertėmis); 2. Automatinio veikimo lempų perjungimo mechanizmas; 3. Integruotas papildomas pašvietimas, sumažinantis šešėlius; 4. Automatiškai keičiamas apšvietimo lauko diametras, priklausomai nuo stebimo lauko diametro; 5. Apšvietimo intensyvumas automatiškai pareguliuojamas, priklausomai nuo darbinio atstumo ir didinimo. |  |
|  | Mikroskopo stovo važiuoklė | Mobili, su stabdžiu, skirtu sistemos fiksavimui darbo vietoje |  |
|  | Vaizdo monitorius | 1. Integruotas į mikroskopo stovą; 2. Skirtas įvairių mikroskopo funkcijų valdymui, svarbios informacijos iššaukimui operacijos metu, į mikroskopą integruotos videokameros pagalba gaunamo vaizdo demonstravimui; 3. Valdomas lietimu; 4. Ekrano įstrižainė ≥ 24“ 5. Tvirtinamas ant reguliuojamos padėties alkūnės. |  |
|  | Mikroskopo „galvos“ atstumas nuo vertikalios centrinės stovo ašies | 1. Reguliuojamas; 2. Atstumas, „galvai“ esant tolimiausioje padėtyje, ≥ 1600 mm. |  |
|  | Atstumas nuo mikroskopo „galvos“ (nuo chirurgo okuliarų) iki grindų | Reguliuojamas ne siauresnėse kaip 900 – 1900 mm ribose |  |
|  | Mikroskopo „galvos“ nukreipimo į priekį/atgal (objektyvą kreipiant nuo /link pagrindinio chirurgo) reguliavimo ribos, matuojant nuo pradinės padėties, kai objektyvas nukreiptas vertikaliai žemyn | Ne siauresnės kaip nuo +135° iki -25° |  |
|  | Mikroskopo „galvos“ šoninio pakreipimo kampas (vertikalios ašies atžvilgiu) | ≥ 45° |  |
|  | Mikroskopo „galvos“ sukimasis apie vertikalią ašį | ≥ 225° |  |
|  | Motorizuota vaizdo didinimo “Zoom” funkcija | Maksimalus didinimas ne mažiau kaip 6 kartai |  |
|  | Motorizuota fokusavimo sistema | - Darbinis atstumas reguliuojamas tolygiai, ne šiauresniame kaip 200-625 mm diapazone; - Nuo didinimo priklausantis fokusavimo greitis; - Lazerinis autofokusavimas; - Lazerinė fokusavimo pagalba. |  |
|  | Pagrindinio chirurgo binokuliarinis vamzdis su dviem ≥ 12,5x didinimo okuliarais | Lankstomas, ≥ 180° kampu. |  |
|  | Papildomas binokuliarinis vamzdis asistentui su dviem ≥ 12,5x didinimo okuliarais | - Lankstomas, ≥ 180° kampu; - Prie mikroskopo „galvos“ jungiamas per stereo vaizdo daliklį; - Skirtas darbui tiek 90° kampu (iš dešinės arba iš kairės), tiek ir 180° kampu pagrindinio mikroskopo atžvilgiu; - Lateraliniam pajungimui naudojamas mikroskopo komplekte pateikiamas papildomas optinis vamzdis su dviem lankstymo šarnyrais. |  |
|  | Mikroskopo valdymas | - Mikroskopo laikymo rankenose įmontuotų valdymo elementų pagalba; - Belaidžiu kojinio valdymo pedalu. |  |
|  | Mikroskopo laikymo rankenose įmontuoti valdymo elementai programuojami įvairioms funkcijoms atlikti | Būtina |  |
|  | Video sistema | - Į mikroskopo „galvą“ pilnai integruota vaizdo kamera: ne mažiau 3-lustų, 4K ar lygiavertės, ne mažiau kaip 2160 pikselių raiškos - Antras papildomas video monitorius, integruotas į mikroskopo stovą, - Į mikroskopo stovą integruota sustabdytų vaizdų ir video vaizdų įrašymo ir transliavimo kompiuteriniu tinklu sistema – LAN, WLAN, ir Hotspot ar lygiavertis; - Integruotas ≥ 2TB kietas diskas. |  |
|  | DICOM modulis | Duomenų perdavimui iš / į PACS. Pacientų valdymas pagal modalinį darbo tvarkos aprašą (Modality worklist funkcijos). |  |
|  | Belaidžio tinklo paketas | Įjungiantis belaidžio "WLAN" ir "WiFi Hot Spot"ar lygiavertis funkcijas. |  |
|  | Mikroskopo paviršiai turi būti pritaikyti valymui bei dezinfekcijai | Būtina |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 12 mėnesių |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.