2

KŪNO MASĖS ANALIZATORIAUS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tiekėjo pastabos / komentarai / klausimai / pasiūlymai techninės specifikacijos parametrams

	1.
	Modelis, paskirtis
	Stacionarus (su stovu / kolona) prietaisas: svarstyklės su segmentinės kūno sudėties analizės funkcija.
	

	2.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti.
	

	3.
	Matavimo metodas
	Bioelektrinio impedanso analizė (BIA) – matuojant kūno varžą 8 (aštuoniais) liečiamaisiais elektrodais (delnuose ir pėdose).
	

	4.
	Matavimo signalo dažniai
	Tyrimui naudojami ne mažiau kaip 3 (trys) skirtingi dažniai (5, 50, 250 kHz) arba lygiaverčiai.
	

	5.
	Monitorius
	Spalvoto vaizdo, grafinis, su skystųjų kristalų ekranu (LCD arba lygiavertis).
	

	6.
	Programinė įranga  
	Prietaisas turi būti suderintas / veikti su duomenų kaupimo ir analizavimo programine įranga kompiuteryje.
	

	7.
	Sujungimas / suderinamumas su išoriniu spausdintuvu
	Turi būti galimybė tyrimo ataskaitą atspausdinti A4 formatu išoriniu spausdintuvu.
	

	8.
	Sujungimas su kompiuteriu
	Būtina – ne mažiau kaip 1 (viena) USB standarto sąsaja arba lygiavertė.
	

	9.
	Analizei naudojami faktoriai
	Tyrimui turi būti naudojami faktoriai (ne mažiau) – amžius, lytis, ūgis, svoris.
	

	10.
	Varžos (impedanso) matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	100 – 1000 Ώ.
	

	11.
	Maksimali svėrimo riba
	Ne mažiau nei 250 kg.
	

	12.
	Maksimali ūgio riba
	Ne mažiau nei 220 cm.
	

	13.
	Maksimali amžiaus riba
	Ne mažiau nei 95 metai.
	

	14.
	Atliekamo tyrimo trukmė
	Ne ilgiau nei 30 sekundžių.
	

	15.
	Matavimo sritis (tyrimo apimtis) - atliekami kūno matavimai
	Turi būti atliekami viso kūno ir ne mažiau nei 5 segmentiniai matavimai (dešinė ranka, kairė ranka, dešinė koja, kairė koja, liemuo).
	

	16.
	Analizuojami parametrai (ataskaitose pateikiami tyrimo duomenys)
	Turi būti matuojama:

16.1. viso kūno bendra analizė:
· kūno svoris / masė;
· riebalai % ir kg;
· liesoji kūno masė;
· kūno raumenų masė;
· kaulų mineralinė masė;
· KMI.
16.2. Kūno segmentinė analizė – rankų / kojų (kairės / dešinės pusių) ir liemens – raumenų ir riebalų masė bei pasiskirstymas.
16.3. Mitybos įvertinimas (bazinė / pagrindinė medžiagų apykaita). 
16.4. Vidiniai / visceraliniai riebalai.
16.5. Organizmo visi skysčiai ir jų pasiskirstymas audiniuose (ląstelinis ir tarpląstelinis).
16.6. Biologinis / metabolinis amžius.
16.7. Kūno sandaros fizikinis tipas.
16.8. Kojų raumenyno būklės įvertinimas.
16.9. Matavimų istorija (anksčiau atliktų matavimų pagrindinių rodiklių – kūno svorio, raumenų masės, riebalų masės – reikšminis ir grafinis vaizdas).
	

	17.
	Rūbų svorio įvertinimo funkcija
	Būtina – prietaisas automatiškai atima nustatytą rūbų svorį iš bendro svorio.
	

	18.
	Rezultatų pateikimas
	Rezultatai turi būti atspausdinami ant A4 formato išoriniu spausdintuvu.
	

	19.
	Tyrimo rezultatų atsakymai
	Tyrimo rezultatų ataskaitose turi būti pateikta: 
19.1. Data; 
19.2. Tyrimo laikas;
19.3. Paciento identifikavimo numeris ir / arba vardas, pavardė;
19.4. Paciento ūgis, amžius, lytis; 
19.5. Tyrimo rezultatai;
19.6. Atskirų rodiklių normų ribos.
	

	20.
	Naudotojo instrukcija
	Turi būti pateikta naudotojo instrukcija lietuvių kalba. 
	

	21.
	Komplektacija
	21.1. Prietaisas / svarstyklės su kūno sudėties analizės funkcija.
21.2. Programinė įranga, skirta paciento duomenų kortelės sukūrimui, tyrimų duomenų kaupimui ir palyginimui, statistinei ir grafinei analizei, įdiegiama į kompiuterį (kompiuteris į perkamos įrangos komplektaciją neįtrauktas).
21.3. Ūgio matuoklė (surenkama, statoma šalia kūno sudėties analizatoriaus).
	

	22.
	CE sertifikatai ar atitikties deklaracijos
	Pateikti svarstyklių / analizatoriaus atitiktį:
22.1. Medicinos prietaisų direktyvos (MDD ar MDR)
ir 
22.2. Neautomatinių svarstyklių (NAWI) direktyvos reikalavimams bei žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų) kopijas.
	

	23.
	Prietaise integruotų svarstyklių tikslumas
	Ne mažesnė nei III tikslumo klasė.
	

	24.
	Prietaise integruotų svarstyklių metrologinė patikra
	Prietaisas pristatomas su jame integruotų svarstyklių metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 20 mėnesių nuo pristatymo dienos.
	

	25.
	Garantija
	Prietaisui garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
	

	26.
	Garantinis aptarnavimas
	Tiekėjas privalo patvirtinti, kad yra įgaliotas Gamintojo atstovas prietaiso garantiniam aptarnavimui ir pogarantiniam remontui.
	


_________________________
PAGE  

