TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTROCHIRURGINIO APARATO SU PRIEDAIS VETERINARIJAI KOMPLEKTAS

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

*  netaikoma garantijai ir techninės specifikacijos 4 p.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami prekių parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Elektrochirurginis generatoriaus, 2 vnt. | Skirtas chirurginėms atviroms ir laparoskopinėms operacijoms kraujagyslių sulydymui. |  |
| 1.1 | Bipolinė technologija su automatiškai pritaikoma energija pagal audinio tipą ir storį | Būtina |  |
| 1.2 | Turi būti galima prijungti bipolines žnyplės tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai | Būtina |  |
| 1.3 | Automatiškai valdomas energijos tiekimas pasirinkus darbo režimą. | Būtina |  |
| 1.4 | Automatiniai kalibravimo ir patikros testai kiekvieno įjungimo metu | Būtina |  |
| 1.5 | Nuolatiniai programinės įrangos atnaujinimai | Būtina |  |
| 1.6 | Automatinė instrumentų atpažinimo sistema | Būtina |  |
| 1.7 | Galingumas | Ne daugiau kaip 375 VA |  |
| 2. | Papildomi priedai: |  |  |
| 2.1 | Bipolinės žnyplės skirtos laparoskopinėms operacijoms Nr.1 48 vnt. | Bipolinės lenktos žnyplės, ilgis 370 mm±1 mm, sulydimo ilgis ne daugiau kaip 20,0 mm, pjovimo ilgis ne daugiau kaip 18,0 mm Darbinė dalis rotuojama ne daugiau kaip 3600. Aktyvacija turi būti rankiniu būdu. Vidutinis sulydymo laikas ne ilgiau 1.3 s. Turi būti suderinamas su 1 punkte siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Vienkartiniai. |  |
| 2.2 | Bipolinės žnyplės skirtos laparoskopinėms operacijoms Nr. 2 36 vnt. | Bipolinės lenktos žnyplės, ilgis 440 mm±1 mm, sulydimo ilgis ne daugiau kaip 20,0 mm, pjovimo ilgis ne daugiau kaip 18,0 mm Darbinė dalis rotuojama ne daugiau kaip 3600. Aktyvacija turi būti rankiniu būdu. Vidutinis sulydymo laikas ne ilgiau 1.3 s. Turi būti suderinamas su 1 punkte siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Vienkartiniai. |  |
| 2.3 | Bipolinės žnyplės skirtos atviroms operacijoms Nr. 1 48 vnt. | Bipolinės lenktos žnyplės, ilgis 200 mm±1 mm, sulydimo ilgis ne daugiau kaip 40,0 mm pjovimo ilgis ne daugiau kaip 38,0 mm. Darbinė dalis rotuojama ne daugiau kaip 1800. Aktyvacija turi būti rankiniu būdu. Vidutinis sulydymo laikas ne ilgiau 1.5 s. Turi būti suderinamas su 1 punkte siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Vienkartiniai. |  |
| 2.4 | Bipolinės žnyplės skirtos atviroms operacijoms Nr. 2 48 vnt. | Bipolinės lenktos žnyplės, ilgis 193 mm±1 mm, sulydimo ilgis ne daugiau 17,0 mm, pjovimo ilgis ne daugiau 15,0 mm. Aktyvacija turi būti rankiniu būdu. Vidutinis sulydymo laikas ne ilgiau 1.2 s. Turi būti suderinamas su 1 punkte siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Vienkartiniai. |  |
| 3. | Elektrochirurginiui generatoriui suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 4. | Personalo apmokymo | Tiekėjas pristatęs prekes įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 pirkėjo specialistus, ne trumpiau kaip 2 valandas |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Reikalavimą, kad elektrochirurginis generatorius turėtų automatiškai valdomą energijos tiekimą pasirinkus darbo režimą t. y. techninės specifikacijos  lentelės 1.3 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4.2 papunktyje nurodytą aplinkosauginį principą – kaip  sunaudoti mažiau elektros energijos.