KRAUJO SPAUDIMO APARATŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Įrenginys | Paskirtis | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| Automatinis kraujospūdžio matuoklis su EKG funkcija | Įrenginys, integruojantis tris funkcijas – kraujospūdžio matavimą, elektrokardiogramą (EKG) ir skaitmeninį stetoskopą, skirtas savarankiškam arterinio kraujospūdžio ir pulso matavimui, širdies ir kraujagyslių sveikatos stebėjimui ir matavimo duomenų perdavimui nuotoliniu būdu. | 95 vnt. |

| Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo pastabos / komentarai / klausimai / pasiūlymai techninės specifikacijos parametrams |
| --- | --- | --- |
| 1. Prietaiso tipas | 1.1. Automatinis, nešiojamas kraujospūdžio matuoklis su integruotu stetoskopu ir elektrokardiogramos (EKG) funkcija. |  |
| 2. Matavimo rodikliai ir jų diapazonai | 2.1. Kraujospūdis: 2.1.1. Sistolinis: 50 – 260 mmHg; 2.1.12. Diastolinis: 30 – 200 mmHg; 2.1.3. Matavimo tikslumas ± 3 mm Hg. 2.2. Širdies ritmas (pulsas): 2.2.1. 40 – 180 dūžių per minutę (bpm); 2.2.2. Matavimo tikslumas: ± 5 %. 2.3. Elektrokardiograma: 2.3.1. 1 (vieno) kanalo EKG, trukmė 30 sek. 2.3.2. Galimybė identifikuoti prieširdžių virpėjimą (AFib). 2.4. Stetoskopinė analizė: - Širdies vožtuvų triukšmų aptikimas. |  |
| 3. Kraujo spaudimo reikšmių atitikimo normoms atvaizdavimas | 3.1. LED šviesoforo spalvų kraujospūdžio indikatorius (atitikimas normoms pagal Europos hipertenzijos draugijos (ESH) klasifikaciją). |  |
| 4. Matavimo tikslumo techninis užtikrinimas | 4.1. Taisyklingos manžetės padėties indikatorius / aptikimo funkcija. 4.2. Manžetės dydis universalus – tinka žasto apimčiai nuo ~ 22 cm iki ~ 42 cm. |  |
| 5. Matavimų atmintis | 5.1. Atmintis – ne mažiau kaip 8 matavimai vidinėje atmintyje, automatinis sinchronizavimas per Wi-Fi arba Bluetooth; 5.2. Automatinis duomenų perdavimas po kiekvieno matavimo. |  |
| 6. Matavimo režimai | 6.1. Standartinis – vienu metu matuojamas kraujospūdis, EKG ir stetoskopinis signalas; 6.2. „x3“ – trys kraujospūdžio matavimai iš eilės; 6.3. „ECG“ – tik EKG ir stetoskopinis įrašas. |  |
| 7. Datos ir laiko funkcija | 7.1. Matavimo data ir laikas rodomi programėlėje; automatinis laiko sinchronizavimas per telefoną. |  |
| 8. Skirtingų asmeninių profilių režimas | 8.1. Ne mažiau kaip 8-ių vartotojų su savo asmeniniu profiliu režimas |  |
| 9. Maitinimo šaltinis | 9.1. Įkraunama ličio jonų baterija (naudojimo trukmė ne mažiau kaip 6 (šeši) mėnesiai po įkrovimo); 9.2. Išsikraunančios baterijos indikatorius; 9.3. Įkrovimas per micro-USB jungtį naudojant pridedamą įkrovimo kabelį. |  |
| 10. Kiti reikalavimai | 10.1. Valdymas vienu mygtuku, indikacija per LED / garsinius signalus. |  |
| 11. Sertifikavimas | 11.1. Medicinos prietaiso CE sertifikatas pagal MDR (ES reglamentas 2017/745); 11.2. Kraujospūdžio matavimas: atitiktis ISO 81060-2. 11.3. Atitiktis elektrosaugos standartams EN 1060-1, EN 1060-3 arba lygiaverčiai. |  |
| 12. Garantija | 12.1. Prietaisui garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |