Konkurso sąlygų

Priedas Nr. 1

MEDICININĖS ĮRANGOS III VETERINARIJAI (KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIŲ, KAPNOGRAFŲ, OPERUOJAMOS IR INTENSYVIOS TERAPIJOS PACIENTO ŠILDYMO SISTEMOS, DERMATOSKOPO, DEFIBRILIATORIAUS, INKUBATORIAUS, DEGUONIES KONCENTRATORIAUS, DOPLERIO, DANTŲ ĮRANKIŲ ARKLIAMS) PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

KRAUJOSPŪŽDIO MATUOKLIS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomi parametrai Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kraujospūdžio matuoklio paskirtis | Turi būti veterinarinis, portatyvinis, automatinis kraujospūdžio matuoklis. |  |
| 2 | Funkcijos | Turi būti Sistolinio ir diastolinio kraujospūdžio, vidutinio arterinio slėgio bei pulso matavimas. |  |
| 3 | Gyvūnų pasirinkimo modulis | Turi būti Mažų gyvūnų režimas - gyvūnams (<8 kg), katėms ir šunims, matuoti. Turi būti Didelių gyvūnų režimas dideliems gyvūnams (>8 kg), šunims matuoti. |  |
| 4 | Matavimo intervalas | Intervalo laiką galima nustatyti iš ne mažiau kaip 10 pasirinkimų. |  |
| 5 | Matavimo ribos | Kraujospūdžio diapazonas: ne platesnėse ribose nei nuo 0 mmHg iki 300 mmHg Pulso dažnio viršutinės ir apatinės ribos nustatymo diapazonas: ne platesnėse ribose nei nuo 0 iki 500 dūžių per minutę |  |
| 6 | Displėjus | Ne mažiau nei 4.3 colių jutiklinis ekranas |  |
| 7 | Duomenų saugojimas | Saugoma iki 1000 duomenų grupių. |  |
| 8 | Baterija | Ličio ar lygiavertė baterija ir kintamosios srovės adapteris. Ne mažiau 7.4 V, ne mažiau 2.6 Ah. |  |
| 9 | Aliarmo garso lygiai | Ne mažiau 4 |  |
| 10 | Papildomi priedai |  |  |
| 11 | Daugkartinių veterinarinių manžečių rinkinys | Ne mažiau kaip 5 dydžių manžetės: Nuo 3 iki 6 cm ±0.2 cm; Nuo 4 iki 8 cm ±0.2 cm; Nuo 6 iki 11 cm ±0.2 cm; Nuo 7 iki 13 cm ±0.2 cm; Nuo 8 iki 15 cm ±0.2 cm Turi būti suderinamos su siūlomu kraujospūdžio matuokliu |  |
| 12 | Įrangai suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Reikalavimą turėti bateriją t. y. techninės specifikacijos  lentelės 8 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4.2 papunktyje nurodytą aplinkosauginį principą – kaip  sunaudoti mažiau elektros energijos.