Konkurso sąlygų

Priedas Nr. 1

MEDICININĖS ĮRANGOS III VETERINARIJAI (KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIŲ, KAPNOGRAFŲ, OPERUOJAMOS IR INTENSYVIOS TERAPIJOS PACIENTO ŠILDYMO SISTEMOS, DERMATOSKOPO, DEFIBRILIATORIAUS, INKUBATORIAUS, DEGUONIES KONCENTRATORIAUS, DOPLERIO, DANTŲ ĮRANKIŲ ARKLIAMS) PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

5 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

DEFIBRILIATORIUS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomi parametrai Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Svoris | Ne daugiau nei 7 kg kartu su daugkartinėmis mentelėmis |  |
| 2. | Apsauga nuo vandens bei kietųjų dalelių | Ne mažesnė nei IP 33 |  |
| 3. | Galimybė dirbti tiek nuo elektros tinklo, tiek nuo įmontuotos baterijos | Būtina |  |
| 4. | Baterijos tipas | Ličio jonų arba lygiavertė |  |
| 5. | Baterijos įtampa | Ne daugiau nei 11 V |  |
| 6. | Baterijos talpa | Ne mažiau nei 6 Ah |  |
| 7. | Veikimo trukmė nuo vidinės baterijos | Ne mažiau 200 smūgių maksimalia energija arba ne mažiau nei 8 valandų monitoravimo |  |
| 8. | Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | - 100 % įkraunama ne ilgiau nei per 3 valandas, po pilno iškrovimo, kai prietaisas kraunamas išjungtas |  |
| 9. | Defibriliatoriaus ekrano tipas | LCD ar lygiavertis |  |
| 10. | Ekranas apsaugotas grūdintu stiklu | Būtina |  |
| 11. | Prietaisas turi integruotą terminį spausdintuvą | Būtina |  |
| 12. | Prietaise naudojama defibrilaicijos bangos forma | - Bifazinis defibriliacijos impulsas su fiksuota optimalia fiziologine fazių trukme - Išlaiko pacientui tiekiamą energiją maždaug pastoviu lygiu atsižvelgiant į paciento atsparumą (varžą) |  |
| 13. | Įkrovimo laikas šokui | Laikas reikalingas saugojimo kondensatoriui įkrauti iki maksimalios 200 J energijos, esant rankiniam rėžimui - Su visiškai įkrauta baterija – ne ilgiau nei 8 sekundės -Dirbant nuo elektros tinklo – ne ilgiau nei 6 sekundės |  |
| 14. | Ciklo laiko ritmo analizė – automatiniame rėžime | - Su pilnai įkrauta baterija - 1 šokas ne vėliau nei 11 sekundžių |  |
| 15. | Ciklo laikas tarp šokų (shock-shock) | Ne daugiau nei 15 sekundžių |  |
| 16. | Darbo rėžimai, ne mažiau nei išvardinta | - Sinchronizuotas su širdies veikla - Nesinchronizuotas - Automatinis |  |
| 17. | Šoko perdavimas, ne mažiau nei išvardinta | - Naudojant vienkartinius, lipnius defibriliacijos elektrodus - Naudojant defibriliacijos menteles |  |
| 18. | Defibriliacijos elektrodai | Elektrodų kabelis ne trumpesnis nei 2 metrai |  |
| 19. | Elektrodo dydis | ne mažiau kaip 40 cm2 aktyvaus paviršiaus |  |
| 20. | Defibriliacijos mentelių dydis | ne mažiau kaip 15 cm2 aktyvaus paviršiaus |  |
| 21. | Prietaisas turi išorinės kardiostimuliacijos funkciją | Būtina |  |
| 22. | Kardiostimuliatoriaus darbo rėžmai, ne mažiau nei išvardinta | - Pareikalavimo - Fiksuoto dažnio |  |
| 23. | Stimuliuojančio impulso forma | Stačiakampė vienfazė su nuolatiniu srovės šaltiniu arba lygiavertė |  |
| 24. | Kardiostimuliacijai naudami tie patys elektrodai, kaip ir automatiniai defibriliacijai | Būtina |  |
| 25. | Defibriliatoriaus/monitoriaus registruojamos derivacijos | Sinchroniškai įrašoma ne mažiau nei 6 derivacijos |  |
| 26. | EKG paciento kabelis | - Ne mažiau nei 4 laidų |  |
| 27. | Širdies susitraukimų dažnis | - Diapazonas ne siauriau nei nuo 15 iki 350 dūžių/min |  |
| 28. | Blokada, kuria sukelia defibriliacijos šokas | Ne daugiau nei 5 sekundės |  |
| 29. | Prietaisas turi turėti galimybę perduodi duomenis, ne mažiau nei išvardinta | - Duomenų perdavimas wifi ryšiu; - Duomenų perkėlimas į USB atmintinę |  |
| 30. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |
| 31. | Prietaisui suteikiama garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Reikalavimą turėti įkraunamą bateriją t. y. techninės specifikacijos  lentelės 4-8 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4.2 papunktyje nurodytą aplinkosauginį principą – kaip  sunaudoti mažiau elektros energijos.