Konkurso sąlygų

Priedas Nr. 1

MEDICININĖS ĮRANGOS III VETERINARIJAI (KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIŲ, KAPNOGRAFŲ, OPERUOJAMOS IR INTENSYVIOS TERAPIJOS PACIENTO ŠILDYMO SISTEMOS, DERMATOSKOPO, DEFIBRILIATORIAUS, INKUBATORIAUS, DEGUONIES KONCENTRATORIAUS, DOPLERIO, DANTŲ ĮRANKIŲ ARKLIAMS) PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

9 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

ARKLIŲ DANTŲ ĮRANKIAI

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomi parametrai Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Replės dantų fragmentams šalinti |  |  |
| 1.1. | Keičiamos galvutės | Ne mažiau kaip 3 vnt |  |
| 1.1.1. | Galvutė Nr. 1 | 20 mm±1 mm ilgio |  |
| 1.1.2. | Galvutė Nr. 2 | 40 mm±1 mm ilgio |  |
| 1.1.3. | Galvutė Nr. 3 | 60 mm±1 mm ilgio |  |
| 1.2. | Medžiaga | Termiškai apdorotas chirurginis nerūdijantis plienas arba analogiška |  |
| 1.3. | Išardomas replių korpusas | Būtina |  |
| 1.4. | Autoklavuojama | Būtina |  |
| 2. | Tarpdančių plėtimo replės 2 dydžio |  |  |
| 2.1. | Viršutinio žandikaulio krūminiams dantims | Replių krašto storis 5 mm±0,5 mm |  |
| 2.2. | Medžiaga | Termiškai apdorotas chirurginis nerūdijantis plienas arba analogiška |  |
| 2.3. | Replių konstrukcijos saugos koeficientas esant 80 kg rankenos slėgiui | Ne daugiau kaip 3 |  |
| 2.4. | Išardomas replių korpusas | Būtina |  |
| 2.5. | Autoklavuojama | Būtina |  |
| 3. | Tarpdančių plėtimo replės 3 dydžio |  |  |
| 3.1. | Viršutinio žandikaulio krūminiams dantims | Replių krašto storis 6 mm±0,5 mm |  |
| 3.2. | Medžiaga | Termiškai apdorotas chirurginis nerūdijantis plienas arba analogiška |  |
| 3.3 | Replių konstrukcijos saugos koeficientas esant 80 kg rankenos slėgiui | Ne daugiau kaip 3 |  |
| 3.4. | Išardomas replių korpusas | Būtina |  |
| 3.5. | Autoklavuojama | Būtina |  |
| 4. | Dantų rovimo replės viršutinio žandikaulio dantims |  |  |
| 4.1. | Karbuotos su atvirkštiniu atramos prailginimas | Būtina |  |
| 4.2. | Medžiaga | Termiškai apdorotas chirurginis nerūdijantis plienas arba analogiška |  |
| 4.3. | Replių konstrukcijos saugos koeficientas esant 80 kg rankenos slėgiui | Ne daugiau kaip 3 |  |
| 4.4. | Išardomas replių korpusas | Būtina |  |
| 4.5. | Autoklavuojama | Būtina |  |
| 5. | Tarpdančių praplėtėjas su vandens aušinimo sistema |  |  |
| 5.1. | Kampinis antgalis | 90°, ne daugiau kaip 3,2 mm skersmens |  |
| 5.2. | Aušinimas | Išorinio vandens tiekimo sistema |  |
| 5.3. | Suderinamumas | Su perkančiosios organizacijos turima HDE SET 3 - Watercooling sistema |  |
| 5.4. | Diastemos apdorojimo grąžtas | Ne mažiau kaip 2 vnt |  |
| 5.5. | Tepalo tūbelė su pistoletu | Ne mažiau kaip 1 vnt |  |
| 5.6. | Vandens spaustukas diastemos gražtui | Ne mažiau kaip 1 vnt |  |
| 6. | Dantų rovimo rinkinys |  |  |
| 6.1. | 1 Komplektas: |  |  |
| 6.1.1. | Ilgas aštrus troakaras | Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.2. | Ilgas bukas troakaras | Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.3. | Ilga troakaro rankovė | Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.4. | Trumpas aštrus troakaras | Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.5. | Trumpas bukas troakaras | Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.6. | Trumpa troakaro rankovė | Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.7. | Dantų kaltas ofsetinis su rankena | Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.8. | Dantų kaltas paprastas su rankena | Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.9. | Trumpa rankena | Autoklavuojama. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.10. | Elevatorius | Tinkantis su 6.1.9. pozicija. Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.11. | Kilpa | Tinkanti su 6.1.9. pozicija. Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.12. | Aštrus šaukštelis | Tinkantis su 6.1.9. pozicija. Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.13. | Gręžimo įvorė | Tinkanti 6.1.14. pozicijai. Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.14. | Gręžtuvas | Tinkantis 6.1.13. pozicijai. Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.15. | Sriegimo įrankis su T formos rankenėle | Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.16. | Dantų ištraukimo varžtas | Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.17. | Plaktukas | Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.18. | Šaknų fragmentų žnyplės | Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška, autoklavuojamas. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.1.19. | Autoklavuojamas konteineris įrankių laikymui | Pagaminta iš termiškai apdoroto chirurginio nerūdijančio plieno arba analogiška. Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 7. | Dantenų atkėlimo įrankis |  |  |
| 7.1. | Rankena | T formos, 0°, skirta apatiniam žandikauliui. |  |
| 7.2. | Medžiaga | Termiškai apdorotas chirurginis nerūdijantis plienas arba analogiška |  |
| 7.3. | Replių konstrukcijos saugos koeficientas esant 80 kg rankenos slėgiui | Ne daugiau kaip 3 |  |
| 7.4. | Išardomas replių korpusas | Būtina |  |
| 7.5. | Autoklavuojama | Būtina |  |
| 8. | Grąžtų laikymo blokas |  |  |
| 8.1.. | Medžiaga | Autoklavuojamas metalas. |  |
| 8.2. | Grąžtų laikymo kiekis | Ne mažiau kaip 10 skylių, 3,17 mm ±0,1 mm skersmens |  |
| 9. | Dantų įrankių laikymo ir saugaus transportavimo dėžė |  |  |
| 9.1. | Dangtis | Atidaromas, su užspaudėjais |  |
| 9.2. | Rankenos | Po vieną abie juose dėžės šonuose. |  |
| 9.3. | Medžiaga | Plastikas arba lygiavertis |  |
| 9.4. | Vidiniai matmenys | Ilgis 55 cm ±0,5 cm Plotis 32 cm ±0,5 cm Aukštis 34 cm ±0,5 cm |  |
| 10. | Garantinis laikotarpis 1-9 punkte nurodytoms prekėms | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Perkamos įrangos ilgaamžiškumą t. y. reikalavimas, kad įrankiai būtų iš nerūdijančio plieno, metalo, nurodyti techninės specifikacijos 1-8 punktuose  t. y. tvari medžiaga, tinkama naudoti daug kartų, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu  principu.