Priedas Nr. 1
KARDIOSTIMULIATORIAUS
 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS



	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametro reikšmė
(rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)
(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Išorinis vienkamerinis kardiostimuliatorius
	
	

	1.1.
	Stimuliacijos režimai: AAI, AOO, VVI, VOO
	Būtina
	

	1.2.
	Bazinis stimuliacijos dažnis ne mažesnėse ribose kaip:
	30-200 ppm
	

	1.3.
	Greitas prieširdžių stimuliavimo dažnis ne mažesnėse ribose kaip:

	80-800 ppm
	

	1.4.
	Išvesties amplitudė ne mažesnėse ribose kaip:

	0,1- 25mA
	

	1.5.
	Impulso trukmė 

	1,5ms
	

	1.6.
	Jautrumas ne mažesnėse ribose kaip:

	0,4-20mV
	

	1.7.
	Nereagavimas po stimuliavimo

	200ms+5/30ms

	

	1.8.
	Nereagavimas po registravimo

	120ms+2/30ms

	

	1.9.
	Apsauga nuo išorinės defibriliacijos iškrovos iki: 

	360 J
	

	1.10.
	Veikimas be baterijų ne mažiau kaip: 

	25 s
	

	1.11.
	Svoris, ne daugiau kaip  
	550 g
	

	2. 
	Intrakardinis elektrodas su introdiuseriu
	Būtina
	






