Priedas Nr. 1

KARDIOSTIMULIATORIAUS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Išorinis vienkamerinis kardiostimuliatorius |  |  |
| 1.1. | Stimuliacijos režimai: AAI, AOO, VVI, VOO | Būtina |  |
| 1.2. | Bazinis stimuliacijos dažnis ne mažesnėse ribose kaip: | 30-200 ppm |  |
| 1.3. | Greitas prieširdžių stimuliavimo dažnis ne mažesnėse ribose kaip: | 80-800 ppm |  |
| 1.4. | Išvesties amplitudė ne mažesnėse ribose kaip: | 0,1- 25mA |  |
| 1.5. | Impulso trukmė | 1,5ms |  |
| 1.6. | Jautrumas ne mažesnėse ribose kaip: | 0,4-20mV |  |
| 1.7. | Nereagavimas po stimuliavimo | 200ms+5/30ms |  |
| 1.8. | Nereagavimas po registravimo | 120ms+2/30ms |  |
| 1.9. | Apsauga nuo išorinės defibriliacijos iškrovos iki: | 360 J |  |
| 1.10. | Veikimas be baterijų ne mažiau kaip: | 25 s |  |
| 1.11. | Svoris, ne daugiau kaip | 550 g |  |
| 2. | Intrakardinis elektrodas su introdiuseriu | Būtina |  |