1 PRIEDAS

TRANSKRANIJINIO DOPLERIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transkranijinis dopleris su sektoriniu davikliu ir programine įranga, 1 vnt. |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 2. | Reikalavimai sektoriniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 1 iki 5 MHz, 2. Elementų skaičius ≥ 80, 3. Apžvalgos laukas ≥ 90° 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija | Reikalavimai sektoriniam davikliui: 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo [nurodyti konkrečiai] iki [nurodyti konkrečiai] MHz; 2. Elementų skaičius: [nurodyti konkrečiai]; 3. Apžvalgos laukas: [nurodyti konkrečiai]; 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija: [nurodyti konkrečiai]. |
| 3. | Daviklio paskirtis | 1. Kraujagyslių tyrimai; 2. Transkranijiniai tyrimai; | Daviklio paskirtis: 1. Kraujagyslių tyrimai [nurodyti taip/ne]; 2. Transkranijiniai tyrimai [nurodyti taip/ne]. |
| 4. | Daviklio palaikomi skenavimo režimai | 1. 2D; 2. CW; 3. Reguliuojamo kampo pulsinės bangos dopleris; 4. Didelio pulsų dažnio pasikartojimo režimas; 5. Spalvinis dopleris; 6. Audinių dopleris; | Daviklio palaikomi skenavimo režimai: 1. 2D [nurodyti taip/ne]; 2. CW [nurodyti taip/ne]; 3. Reguliuojamo kampo pulsinės bangos dopleris [nurodyti taip/ne]; 4. Didelio pulsų dažnio pasikartojimo režimas [nurodyti taip/ne]; 5. Spalvinis dopleris [nurodyti taip/ne]; 6. Audinių dopleris [nurodyti taip/ne]. |
| 5. | Programinė įranga | 1. Papildomai kartu su standartinėmis (Autoscan, Adaptive contrast enhancement, Automatic tissue optimization, Auto TEQ) vaizdo apdorojimo programomis veikianti, kardiologiniams TTE ir TEE tyrimams specializuota signalo duomenų apdorojimo funkcija, kuri slopina trikdžių signalus ir sustiprina pageidaujamus miokardo ir kardiologinių struktūrų signalus. 2. Programinė įranga transkranijinio doplerio tyrimams atlikti 3. Programinė įranga kontrastiniams tyrimams atlikti 4. Siūlomas daviklis turi būti suderinamas su vaizdo optimizavimo funkcija vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, 5. Siūlomas daviklis turi būti suderinamas su nuolatinio pilkosios skalės parametrų nustatymo realiu laiku, dinaminio stiprinimo kompensavimo kiekvienai skenavimo linijai 2D ir 3D režimuose funkcija | Programinė įranga: 1. Papildomai kartu su standartinėmis (Autoscan, Adaptive contrast enhancement, Automatic tissue optimization, Auto TEQ) vaizdo apdorojimo programomis veikianti, kardiologiniams TTE ir TEE tyrimams specializuota signalo duomenų apdorojimo funkcija, kuri slopina trikdžių signalus ir sustiprina pageidaujamus miokardo ir kardiologinių struktūrų signalus [nurodyti taip/ne]; 2. Programinė įranga transkranijinio doplerio tyrimams atlikti: [nurodyti taip/ne]; 3. Programinė įranga kontrastiniams tyrimams atlikti: [nurodyti taip/ne]; 4. Siūlomas daviklis turi būti suderinamas su vaizdo optimizavimo funkcija vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose: [nurodyti taip/ne]; 5. Siūlomas daviklis turi būti suderinamas su nuolatinio pilkosios skalės parametrų nustatymo realiu laiku, dinaminio stiprinimo kompensavimo kiekvienai skenavimo linijai 2D ir 3D režimuose funkcija: [nurodyti taip/ne]. |
| 6. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. |

_______________________________