Dujų analizatoriai

DUJŲ ANALIZATORIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Ketinama įsigyti 11 (vienuolika) vnt. nešiojamus multifunkcinus dujų analizatorius, kurie turi atitikti:

1.1. 10 (dešimt) vnt. - analizatorius turi matuoti deguonies, vandenilio sulfido, anglies monoksido koncentraciją ir sprogių dujų iki sprogiminę koncentraciją lauke (aplinkos ore).

Reikalaujami sensorių matavimo diapazonai:

- LEL (Methane) ne siauresniame diapazone kaip 0÷100 %;

- O2 ne siauresniame diapazone kaip  0÷30 %;

- H2S ne siauresniame diapazone kaip 0÷500 ppm;

- CO ne siauresniame diapazone kaip  0÷1000 ppm.

1.2. 1 (vienas) vnt. - analizatorius turi matuoti vandenilio koncentraciją lauke (aplinkos ore).

Reikalaujami sensorių matavimo diapazonai:

- Vandenilio dujų matavimo diapazonas ne siauresniame diapazone kaip 0÷2000 ppm;

2. Kalibruojami metano - oro mišiniu.

3. Dujų analizatoriai turi turėti įmontuotą siurbliuką priverstiniam ėminio paėmimui. Siurbliukas turi būti įmontuotas prietaise ir neskirtas nuiminėti/uždėti kaskart prieš atliekant matavimus.

4. Dujų analizatoriais kontroliuojamos aplinkos temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo –20 ÷ +50OC, santykinė drėgmė ne mažiau kaip iki 95 %.

5. Dujų analizatoriai turi turėti vietinės indikacijos displėjų, šviesinę, garsinę bei vibracinę signalizaciją.

6. Dujų analizatorių absoliutinė paklaida ne didesnė kaip -/+ 6% nuo matuojamos reikšmės.

7. Dujų analizatorių suveikimo laikas ne didesnis 15s.

8. Duju analizatoriaus metmenys ne didesni nei 200 mm x 80 mm x 60 mm.

9. Dujų analizatoriaus su įmontuotų mėginių paėmimo siurbliu masė ne didesnė nei – 550 g.

10. Pristatymo metu, dujų analizatoriai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. Turi būti pateikta  su kiekvienu komplektu lietuvių kalba parengtas prietaiso aprašymas, techninės charakteristikas, vartotojams skirtas naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų pateikta informacija, reikalinga, kad prietaisas teiktų tikslius matavimo rezultatus, būtų tinkamai ir saugiai naudojamas ir prižiūrimas.

11. Dujų analizatoriai turi būti tinkami naudoti sprogiose aplinkose (1 zona IIC T4).

12. Dujų analizatoriai turi būti komplektuojami su šia papildoma įranga:

- Akumuliatorinis maitinimas, kuris užtikrintų ne trumpesnį kaip 20 val. nepertraukiamą prietaiso darbą;

- akumuliatorių įkroviklis (nuo 220 V, 50Hz tinklo);

- prietaiso korpusas turi būti gumuotas arba silikoninis, arba lygiavertės medžiagos, apsaugantis signalizatorių nuo smūgių ir drėgmės;

-    mėginių paėmimo žarnelė ne trumpesnė nei 2,0 m su apsauginių filtrų komplektu, apsaugoti siurblį nuo dulkių bei vandens patiekimo į siurblį.

13. Dujų analizatoriai turi būti komplektuojami su kalibracine stotele, duomenų iš dujų analizatoriaus nuskaitymui, bei periodiniam kalibravimui atlikti.

14. Dujų analizatoriai turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2025 m.

15. Tiekėjas, per ne vėliau kaip 10 darbo dienų po dujų analizatorių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, turės organizuoti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaigos, kurioje bus eksploatuojami dujų analizatoriai, adresu: Mažeikių objektinė priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Mažeikių g. 75, Juodeikių k. LT-89543 Mažeikių r., darbuotojų mokymą dirbti su dujų analizatoriais. Tikslus mokymų laikas bus aptartas dujų analizatorių perdavimo–priėmimo metu.

16. Dujų analizatoriams garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt  keturi) mėnesiai.

17. Akumuliatoriams, įkrovikliams ir kalibracinei stotelei garantinis terminas ne trumpesnis 12 (dvylika) mėnesių.

18. Dujų analizatoriams nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 (Nauja redakcija nuo 2024-02-01) 4.4.4.4 p. - prekė turi būti tvirta, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys turi tikti naudoti daug kartų ir (ar) būti lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

___________________________________

DUJŲ ANALIZATORIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Perimetro apsaugai)

1.  Ketinama įsigyti 2 (du) vnt. - dujų analizatorius perimetro apsaugai, kurie turi atitikti: analizatorius turi matuoti sieros dioksido, deguonies, vandenilio sulfido, anglies monoksido koncentraciją ir sprogių dujų iki sprogiminę koncentraciją lauke (aplinkos ore).

Reikalaujami sensorių matavimo diapazonai:

- LEL (Methane) ne siauresniame diapazone kaip 0÷100 %;

- O2 ne siauresniame diapazone kaip 0÷30 %;

- H2S ne siauresniame diapazone kaip 0÷500 ppm;

- SO2 ne siauresniame diapazone kaip 0÷150 ppm;

- CO ne siauresniame diapazone kaip 0÷1500 ppm.

2. Kalibruojami metano – oro mišiniu.

3. Dujų analizatoriais kontroliuojamos aplinkos temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo –20 ÷ +50C, santykinė drėgmė ne mažiau kaip iki 95 %.

4. Dujų analizatoriai turi turėti vietinės indikacijos displėjų (ne mažiau kaip 11 cm istrižainės), šviesinę ir garsinę (ne mažiau kaip 105 dB) aliarmo signalizaciją.

5. Dujų analizatoriai turi turėti galimybę kaupti duomenis:

- duomenys fiksuojami ne rečiau kaip kas 10 s,

- atmintyje išlieka ne mažiau kaip 50 alermo įvykių.

6. Dujų analizatorių absoliutinė paklaida ne didesnė kaip -/+ 6% nuo matuojamos reikšmės.

7. Dujų analizatorių suveikimo laikas ne didesnis kaip 15s.

8. Duju analizatoriaus metmenys su įmontuotų mėginių paėmimo siurbliu ne didesni nei 30 cm x 30 cm x 60 cm.

9. Dujų analizatoriaus masė ne didesnė kaip – 8 kg.

10. Pristatymo metu, dujų analizatoriai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. Turi būti pateikta  su kiekvienu komplektu lietuvių kalba parengtas prietaiso aprašymas, techninės charakteristikas, vartotojams skirtas naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų pateikta informacija, reikalinga, kad prietaisas teiktų tikslius matavimo rezultatus, būtų tinkamai ir saugiai naudojamas ir prižiūrimas.

11. Dujų analizatoriai turi būti tinkami naudoti sprogiose aplinkose (1 zona IIC T4).

12. Dujų analizatoriai turi būti komplektuojami su šia papildoma įranga:

- Akumuliatorinis maitinimas, kuris užtikrintų ne trumpesnį  kaip 84 val. nepertraukiamą prietaiso darbą su siurbliu;

- baterijų įkroviklis (nuo 220 V, 50Hz tinklo);

- prietaiso korpusas turi būti smūgiams atsparus.

13. Belaidis ryšys tarp dujų analizatorių ne mažiau kaip iki 300 metrų, bevielis ryšio tinklas, dažnis be licencijos: ISM (2,405 - 2,480 GHz).

14. Programuojami aliarmo pranešimai.

15. Dujų analizatoriai turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2025 m.

16. Tiekėjas, per ne vėliau kaip 10 darbo dienų po dujų analizatorių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, turės organizuoti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaigos, kurioje bus eksploatuojami dujų analizatoriai, adresu: Mažeikių objektinė priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Mažeikių g. 75, Juodeikių k. LT-89543 Mažeikių r., darbuotojų mokymą dirbti su dujų analizatoriais. Tikslus mokymų laikas bus aptartas dujų analizatorių perdavimo–priėmimo metu.

17. Dujų analizatoriams garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt  keturi) mėnesiai.

18.  Akumuliatoriams ir įkrovikliams garantinis terminas ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių.

19. Dujų analizatoriams nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 (Nauja redakcija nuo 2024-02-01) 4.4.4.4 p. - prekė turi būti tvirta, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys turi tikti naudoti daug kartų ir (ar) būti lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

_______________________________