RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

| Pirkimo objekto pavadinimas |  | „C-LANKO SISTEMA“ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RDK paskelbimo data ir numeris |  | 2024-08-29, Nr. 736376 |  |
| RDK vykdymo laikotarpis |  | nuo 2024-08-29 iki 2024-09-16 |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu |  | CVP IS |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 4 |  |
| TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ |  |  |  |
| Tiekėjo siūlomi pakeitimai |  | Perkančiosios organizacijos sprendimas |  |
| Į klausimą „Ar tikslinga pirkimo objektą skaidyti į atskiras pirkimo objekto dalis?“, dalyviai atsakė: „ne“, „Neturėtų. C-lanko rentgeno aparatas yra nedaloma dalis, o specifikacijoje nematyti priedų, kurie galėtų būti įsigyjami atskirai“. |  | Perkančioji organizacija pirkimo objekto neskaidys, nes pirkimo objektas yra bendras, nedalus. |  |
| Į klausimą „Tiekėjas Prekes įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ar toks terminas pakankamas (per ilgas, per trumpas) prekių pristatymui?“, dalyviai atsakė „pakankamas“, „Terminas yra priimtinas“. |  | Perkančioji organizacija nurodyto prekių pristatymo termino nekeis. |  |
| Į klausimą „Jeigu Jūsų siūlomos prekės apima daugiau funkcijų ar turi kitų privalumų, prašome nurodyti kokių“, dalyvis atsakė „Ir Didesnė generatoriaus galia – 5 kW, didesnė srovė rentgenoskopijos ir skaitmeninės radiografijos režimais 940 mA ir 100ma atitinkamai), 2 židinių rentgeno vamzdis; didesnė rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa (314 kHU), didesnėę monobloko šiluminė talpa ir geresnis anodo aušinimas; didesnio maksimalaus skaisčio ir kontrasto monitoriai (1000 cd/m ir 5000:1 atitinkamai); geresnis detektoriaus DQE ir skiriamoji geba (77% ir 3,2 lp/mm atitinkamai). Rainelės tipo kolimavimas stačiakampės formos, geriau pritaiko tinkamą anatominės struktūros matymo lauką nei apvalios formos rainelės tipo kolimavimas. Vaizdo padidinimas, paryškinimas nebūtinai tik kelių lygių, galimas tolygus „zoom“ tipo didinimas.“. |  | Perkančioji organizacija žemiau pateikė sprendimus dėl perkamos įrangos techninės specifikacijos koregavimo. |  |
| Į klausimą „Ar, Jūsų nuomone, pirkimo procedūroje ketinančioms dalyvauti tiekėjų įmonėms turėtų būti keliami kvalifikaciniai reikalavimai? Jei taip, prašome pateikti argumentuotus siūlymus nurodant, kokie kvalifikaciniai reikalavimai turėtų būti keliami tiekėjams, norintiems dalyvauti šiame pirkime.“, dalyviai atsakė „Licencijos veiklai su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais turėjimas“, „Galbūt patirtis teikiant radiologinės įrangos priežiūros paslaugas“. |  | Perkančioji organizacija nustatys reikalavimą tiekėjams turėti licenciją veiklai su jonizuojančiais spinduliuotės šaltiniais. |  |
| Į klausimą „Jei perkančioji organizacija planuojamam pirkimui taikytų aplinkos apsaugos kriterijus (žaliųjų pirkimų reikalavimus) nustatytus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4 papunktį: Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Ar toks nustatytas kriterijus būtų tinkamas?“, dalyvis atsakė „Tinkamas“. |  | Perkančioji organizacija taikys šį aplinkosauginį kriterijų. |  |
| Į klausimą „Jei perkančioji organizacija rinktųsi ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kokie, Jūsų nuomone, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime“, dalyviai atsakė „Generatoriaus galia, aktyvaus aušinimo sistema. Dviejų židinių rentgeno vamzdis, anodo šiluminė talpa“, „Kadangi diagnozės kokybe tiesiogiai priklauso nuo radiologinio ištyrimo kokybės, siūlytume akcentuoti būtent parametrus, nuo kurių tiesiogiai priklauso gaunamo radiologinio vaizdo kokybė“. |  | Perkančioji organizacija taikys ekonominio naudingumo kriterijus. |  |
| Į klausimą „Prašome nurodyti, ar paskelbta techninė specifikacija neriboja galimybės siūlyti Jūsų įmonės tiekiamos įrangos viešajame pirkime, jeigu riboja, prašome nurodyti kokius punktus ir kaip reikia keisti, kad galėtumėte dalyvauti pirkime“, dalyvis atsakė „Riboja. Pasaulyje naudojami kelių dydžių detektoriai, o perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje aprašo galimybę siūlyti tik didžiausio dydžio detektorių t.y. 30x30 cm. Tokio dydžio detektoriaus plotas gana retai yra pilnai išnaudojamas, o sistema dėl savo didesnių gabaritų tampa mažiau universali ir patogi naudoti. Jeigu perkančioji organizacija pakeistų reikalavimą į ≥ 26 cm, galėtumėme siūlyti sistemą, kurios funkcionalumas dėl 4 cm dydžio skirtumo praktiškai nebūtų pastebimas, tačiau įstaiga su (si)darytų galimybę įsigyti esminiais parametrais kur kas pranašesnę sistemą“. |  | Perkančioji organizacija nekeis reikalavimo detektoriaus dydžiui. Tokio dydžio detektorių gali pasiūlyti ne vienas gamintojas. |  |
| Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninių specifikacijų projektui |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamas parametras | Tiekėjo siūlomas pakeitimas | Perkančiosios organizacijos sprendimas |
| 1. Veikimo režimai |  |  |  |
| 1.1. | Nuolatinė rentgenoskopija Būtina | Šis reikalavimas bus naikinamas |  |
| 2. Reikalavimai C lanko mechaninėms charakteristikoms |  |  |  |
| 2.4. | C lanko orbitalinė rotacija ≥ 160° | Parametras riboja konkurenciją tiekėjo atžvilgiu, todėl prašome keisti į ≥ 140° | Reikalavimas keičiamas į „≥ 140°“ |
| 2.6. | Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus ≥ 1000 mm | Parametras riboja konkurenciją tiekėjo atžvilgiu ir nesuteikia klinikinio pranašumo, todėl prašome keisti sekančiai ≥ 990 mm | Reikalavimas keičiamas į „≥ 990 mm “ |
| 2.8. | Laisva C lanko erdvė (angl. free space) ≥ 850 mm | Prašytume sumažinti iki 810 mm. ************** Parametras riboja konkurenciją daugumo tiekėjų atžvilgiu, taip pat daug svarbesnis parametras yra c-lanko gylis, todėl prašome jį keisti sekančiai ≥ 770 mm | Reikalavimas keičiamas į „≥ 780 mm“ |
| 3. Reikalavimai rentgeno sistemai |  |  |  |
| 3.4. | Maksimalus monitoriaus(-ių) skaistis ≥ 650 cd/m² |  | Reikalavimas keičiamas į „≥ 600 cd/m²“ |
| 3.6. | Vertikalus ir horizontalus apžvalgos kampas ≥ 178°/178° | Šis reikalavimas bus naikinamas |  |
| 4. Reikalavimai rentgeno sistemai |  |  |  |
| 4.2. | Generatoriaus galia 2.0-2.5 kW | Neleidžiama siūlyti 5 kW generatoriaus, nors didesnis galios diapazonas yra privalumas ************** Kai kalbame apie mobiliąsias angiografines sistemas, generatoriaus galia yra esminis veiksnys, kuris tiesiogiai veikia sistemos našumą, vaizdo kokybę ir darbo patikimumą. Generatorius, kurio galia yra 15 kW, turi reikšmingų pranašumų, palyginti su 2,5 kW galingumu, ypač atliekant sudėtingas medicinines procedūras. Todėl, siūlome perkančiajai organizacijai pakelti parametrą iki ≥ 15 kW | Reikalavimas keičiamas į „≥2.0 kW“ |
| 4.7. | Minimalus galimas pulso plotis pulsinės rentgenoskopijos režime ≤ 10 ms | Šis reikalavimas bus naikinamas |  |
| 4.9. | Maksimali anodo šiluminė talpa ≥ 85 kHU | Maksimali anodo šiluminė talpa leidžia rentgeno vamzdžiui sugerti ir išlaikyti daugiau šilumos, neperkaistant per ilgalaikes arba intensyvias procedūras, tokias kaip angiografija. Tai ypač svarbu siekiant užtikrinti stabilų veikimą be procedūrų pertrūkių dėl anodo perkaitimo, taip padidinant sistemos patikimumą. Todėl, prašome perkančiosios organizacijos keisti parametrą sekančiai: ≥ 300 kHU | Reikalavimas keičiamas į “ ≥ 75 kHU“ |
| 4.10. | Rentgeno vamzdžio šiluminė talpa ≥ 1000 kHU | Didelė rentgeno vamzdžio šiluminė talpa padidina visos sistemos atsparumą ilgesnėms ir galingesnėms procedūroms, leidžiant sistemai atlaikyti intensyvią apkrovą ir sumažinant perkaitimo riziką. Tai svarbu nuolatinei veiklai ir greitesniam paciento aptarnavimui, be poreikio laukti, kol sistema atvės. Todėl, prašome perkančiosios organizacijos keisti parametrą sekančiai: ≥ 1890 kHU | Reikalavimas keičiamas į „≥ 900 kHU“ |
| 4.11. | Maksimalus anodo aušinimas ≥ 600 W | Efektyvus ir greitas anodo aušinimas leidžia sistemai atkurti darbo pajėgumus greičiau po intensyvių ekspozicijų, užtikrinant trumpesnį prastovos laiką tarp procedūrų. Tai ypač aktualu mobilioms angiografinėms sistemoms, kurios turi būti operatyvios ir pasirengusios greitai vykdyti sekantį tyrimą ar intervenciją be ilgo aušinimo periodo. Todėl, prašome perkančiosios organizacijos keisti parametrą sekančiai: ≥ 900 W | Reikalavimas keičiamas į „≥ 35 kHU/min“ |
| 4.13. | Automatinis rentgeno parametrų parinkimas pagal pasirinktą anatominę sritį Būtina | Šis reikalavimas bus naikinamas |  |
| 5. Kolimavimo sistema |  |  |  |
| 5.4. | Kolimatoriaus pasukimas ≥ ±90º | Kolimatoriaus pasukimas 360 laipsnių kampu suteikia maksimalų lankstumą rentgeno spindulių pluošto formavimui ir krypties reguliavimui įvairiais kampais. Tai leidžia tiksliau nukreipti rentgeno spindulius į specifinę sritį, sumažinant nereikalingą radiacijos poveikį aplinkiniams audiniams ir gerinant vaizdo kokybę. Šis pasukimas yra ypač naudingas atliekant sudėtingas procedūras, kai būtina keisti spinduliavimo kampą neprarandant vaizdų aiškumo ir preciziškumo. Todėl, prašome perkančiosios organizacijos keisti parametrą sekančiai: ≥ 360º | Reikalavimas keičiamas į „Kolimatoriaus pasukimas Būtina“ |
| 6. Reikalavimai skaitmeniniam rentgeno spindulių detektoriui |  |  |  |
| 6.3. | Pikselio dydis ≤ 160 µm | Siūlytume 100 µm (~ 50% geriau t.y. matomos kur kas smulkesnės struktūros, vaizdas daug detalesnis ir informatyvesnis). | Reikalavimas keičiamas į „≤ 200 µm“ |
| 6.4. | Detektoriaus matrica ≥ (2000 x 2000) taškų | Prašytume koreguoti taip: Detektoriaus matrica ≥ (1950 x 1950). ********** Detektoriaus matrica – siūlytume 2600x2600 pikselių, kas yra 30% daugiau, ypač atsižvelgiant į tai, kad siūlytume 4 cm mažesnį detektorių. Matricos raiška yra vienas iš esminių parametrų nusakančių gaunamo vaizdo kokybę | Reikalavimas keičiamas į „≥ (1500 x 1500) taškų“ |
| 6.4. | Detektoriaus matrica ≥ (2000 x 2000) taškų | Siūlytume 2600x2600 pikselių, kas yra 30% daugiau, ypač atsižvelgiant į tai, kad siūlytume 4 cm mažesnį detektorių. Matricos raiška yra vienas iš esminių parametrų nusakančių gaunamo vaizdo kokybę. *************** Parametras riboja konkurenciją tiekėjų atžvilgiu. Gamintojo Philips siūloma C-lanko sistema turi 1956 x 1956 tšk., tačiau dauguma rinkos dalyvių turi nuo 1500 x 1500 iki 1956 x 1956 tšk., todėl rekomenduojame parametrą keisti sekančiai ≥ (1500 x 1500) taškų | Reikalavimas keičiamas į „≥ (1500 x 1500) taškų“ |
| 6.5. | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) prie 0-0.05 linijų/mm (pagal IEC-62220 standartą) ≥ 75% |  | Reikalavimas keičiamas į „≥ 72%“ |
| 8. Reikalavimai skaitmeninei vaizdų apdorojimo sistemai |  |  |  |
| 8.1. | Vaizdo padidinimas Būtina, ≥ 3 lygių | 8.1 ir 8.2 reikalavimus prašytume koreguoti, nenurodant lygių skaičiaus, nes reikalavimas nekorektiškas tuo atveju, jei yra tolygus didinimas ir ryškinimas. ************** 8.1. Parametras riboja konkurenciją tiekėjo atžvilgiu, todėl prašome keisti sekančiai Būtina, ≥ 2 lygių 8.2. Parametras yra nespecifikuojamas, todėl prašome keisti sekančiai Kraštų paryškinimas Būtina | Reikalavimai keičiami į „8.1 Vaizdo padidinimas Būtina 8.2 Kraštų paryškinimas Būtina“ |
| 8.2. | Kraštų paryškinimas Būtina, ≥ 5 lygių |  |  |
| APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI |  |  |  |
| Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 4 dalyviai, kurie turėjo pastabų ir siūlymų techninių specifikacijų projektui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija atsižvelgs į kai kuriuos gautus siūlymus ir rekomendacijas. |  |  |  |