1 PRIEDAS

ECHOSKOPAS ULTRAGARSINIAMS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. Serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba) pagal pateiktus reikalavimus

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

4. Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Echoskopas ultragarsiniams, 1 vnt. |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 2. | Paskirtis (taikymo sritys) | Echoskopas ultragarsiniams, skirtas abdominaliniams, smulkių dalių, kraujagyslių, MSK tyrimams | Echoskopas ultragarsiniams, skirtas abdominaliniams, smulkių dalių, kraujagyslių, MSK tyrimams: [nurodyti taip/ne] |
| 3. | Vaizdo monitorius | - LED, HDU (arba lygiavertės technologijos) - Ekrano įstrižainė ≥ 60 cm - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų - Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu | Vaizdo monitorius: - LED, HDU (arba lygiavertės technologijos) [nurodyti konkrečiai]; - Ekrano įstrižainė: [nurodyti konkrečiai cm]; - Skiriamoji geba [nurodyti konkrečiai] vaizdo elementų ; - Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu [nurodyti taip/ne] |
| 4. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | - > 30 cm ekrano įstrižainės - TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane - Skaitmeninė klaviatūra | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius: - [nurodyti konkrečiai cm] ekrano įstrižainės; - TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane [nurodyti konkrečiai]; - Skaitmeninė klaviatūra [nurodyti taip/ne] |
| 5. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ±45°; 2. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas > 15 cm | Sistemos valdymo pultas: - Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas [nurodyti konkrečiai ° ]; - Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas: [nurodyti konkrečiai cm] |
| 6. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 | Aktyvių jungčių davikliams skaičius [nurodyti konkrečiai] |
| 7. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | Būtina. DisplayPort arba HDMI | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui: DisplayPort arba HDMI: [nurodyti konkrečiai] |
| 8. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm | Maksimalus vaizduojamas gylis: [nurodyti konkrečiai cm]; |
| 9. | Maksimali kadrų juostos atmintis | > 2 000 kadrų arba > 1 GB arba > 300 s. | Maksimali kadrų juostos atmintis: [nurodyti konkrečiai] kadrų arba [nurodyti konkrečiai] GB arba [nurodyti konkrečiai] s |
| 10. | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): [nurodyti konkrečiai MHz] |
| 11. | Skenavimo režimai | - 2D, M - Trapecinis vaizdavimas - Spalvinis dopleris - Galios dopleris - Audinių dopleris - Pulsinės bangos dopleris - HPRF pulsinės bangos dopleris - Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija - Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai; - Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais | Skenavimo režimai: - 2D, M [nurodyti taip/ne]; - Trapecinis vaizdavimas [nurodyti taip/ne]; - Spalvinis dopleris [nurodyti taip/ne]; - Galios dopleris [nurodyti taip/ne]; - Audinių dopleris [nurodyti taip/ne]; - Pulsinės bangos dopleris [nurodyti taip/ne]; - HPRF pulsinės bangos dopleris [nurodyti taip/ne]; - Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija [nurodyti taip/ne]; - Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai [nurodyti taip/ne]; - Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais [nurodyti konkrečiai]. |
| 12.1. | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių; 2. ≥ 380 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M; 4. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas. 5. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. | 2D režimas: - [nurodyti konkrečiai] skalės lygius; - [nurodyti konkrečiai] dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); - Skaitmeninių kanalų skaičius [nurodyti konkrečiai] M: - Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas [nurodyti taip/ne]; - Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde [nurodyti taip/ne]. |
| 12.2. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime; | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose: - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose [nurodyti taip/ne]; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike [nurodyti taip/ne]; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime [nurodyti taip/ne]; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime [nurodyti taip/ne]. |
| 13. | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; | Specialūs skenavimo režimai: - "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities [nurodyti taip/ne]; - Tripleksinis režimas [nurodyti taip/ne]; - Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas [nurodyti taip/ne]; - Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais [nurodyti taip/ne]; - Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti [nurodyti taip/ne]. |
| 14. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas [nurodyti taip/ne]; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas [nurodyti taip/ne]; - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus [nurodyti taip/ne]. |
| 15. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Storage Commitment, - Worklist. - Query/Retrieve 4. Duomenų perdavimas per belaidį tinklą | Paciento duomenų archyvavimo galimybės: 1. [nurodyti konkrečiai] TB talpos vidinis kietasis diskas; 2. USB jungtys duomenų perdavimui: [nurodyti konkrečiai]; 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): a. Storage [nurodyti konkrečiai]; b. Print [nurodyti konkrečiai]; c. Storage Commitment [nurodyti konkrečiai]; d. Worklist [nurodyti konkrečiai]; e. Query/Retrieve [nurodyti konkrečiai]. 4. Duomenų perdavimas per belaidį tinklą [nurodyti taip/ne]. |
| 16. | Komplektuojami ultragarso davikliai |  |  |
| 16.1. | Konveksinis daviklis | - Monokristalo arba lygiavertė technologija; - Apžvalgos laukas > 70°; - Elementų skaičius ≥ 160; - Dažnio diapazonas nuo ≤ 1 iki ≥ 5 MHz. | Konveksinis daviklis: 1. Monokristalo arba lygiavertė technologija [nurodyti konkrečiai]; 2. Apžvalgos laukas: [nurodyti konkrečiai]; 3. Elementų skaičius: [nurodyti konkrečiai]; 4. Dažnio diapazonas nuo [nurodyti konkrečiai] iki [nurodyti konkrečiai] MHz. |
| 16.2. | Linijinis daviklis | - Monokristalo arba matricinė, arba lygiavertė technologija; - Akustinio lango ilgis > 50 mm; - Elementų skaičius ≥ 960; - Dažnio diapazonas nuo ≤ 3.5 iki ≥ 15 MHz. | Linijinis daviklis: 1. Monokristalo arba matricinė, arba lygiavertė technologija [nurodyti konkrečiai]; 2. Akustinio lango ilgis: [nurodyti konkrečiai] mm; 3. Elementų skaičius: [nurodyti konkrečiai]; 4. Dažnio diapazonas nuo [nurodyti konkrečiai] iki [nurodyti konkrečiai] MHz. |
| 17. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu stabdžiu 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija: 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu stabdžiu [nurodyti taip/ne]; 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) [nurodyti konkrečiai]. |
| 18. | Specializuota programinė įranga vaizdų analizei echoskope | Kepenų riebalingumo įvertinimas matuojant ultragarso slopinimą audiniuose realiu laiku su pasirenkamais signalo kokybės žemėlapiais tiriamai sričiai | Specializuota programinė įranga vaizdų analizei echoskope: Kepenų riebalingumo įvertinimas matuojant ultragarso slopinimą audiniuose realiu laiku su pasirenkamais signalo kokybės žemėlapiais tiriamai sričiai [nurodyti taip/ne]. |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal pateiktus reikalavimus | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba [nurodyti taip/ne]; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal pateiktus reikalavimus [nurodyti konkrečiai] |
| 20. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. |

_________________________________