# GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

# DEFIBRILIATORIŲ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Konkurso dalyviams 					2025-06-13

DĖL PRETENZIJOS

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioj organizacija) 2025 m. gegužės 30 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS, https://viesiejipirkimai.lt) paskelbė Defibriliatorių atvirą konkursą (pirkimo numeris 2913482).

Defibriliatorių viešojo pirkimo komisija (toliau – Viešojo pirkimo komisija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 103 str. 1 d., 103 str. 3 d. ir konkurso sąlygų 16.5 p. įtvirtintomis nuostatomis, išnagrinėjo CVP IS priemonėmis 2025 m. birželio 8 d. gautą Tiekėjo pretenziją (toliau – Pretenzija) ir priėmė sprendimą pretenziją atmesti kaip nepagrįstą.

- Tiekėjų Pretenzijose pateikti prašymai ir nurodyti argumentai:

1. Iš pareikštos Pretenzijos matyti, kad Tiekėjas ginčija pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) 1.22.7 p. „Defibriliatoriaus komplektacija: 7. EtCO2 matavimo linija su jungtimis į modulį - ne mažiau kaip 1 vnt., jei linija vienkartinė- ne mažiau kaip 10 vnt.“ nustatytą techninį reikalavimą.

2. Tiekėjas Pretenzijoje prašo patikslinti Techninės specifikacijos reikalavimą ir jį pakeisti į: „CO2 matavimo technologijos vienkartiniai priedai - 10 vnt.“, nenurodant konkrečiai matavimo technologijai skirtų priemonių.

3. Dėl 2 punkte nurodyto prašymo Tiekėjas teigia, kad „EtCO2 matavimo technologijos gali būti dviejų tipų: Siidestream (kai per minėta žarnelę mėginys įsiurbiamas į aparatą ir vyksta CO2 analizė aparate) Tai užtrunka, ilgesnis matavimo laikas.

Kita technologija laikoma pranašesne, nes nereikalauja mėginio įsiurbimo į aparatą, o analizė vyksta daviklyje, kuris yra tiesiai prie ligonio iškvepiamo oro (intubaciniame vamzdelyje intubuotam pacientui arba burnoje/nosyje spontaniškai kvėpuojančiam pacientui). Ši matavimo technologija tikslesnė, atsakas greitesnis. Mainstream CO2 matavimo technologijos vienkartinė priemonė yra vienkartiniai adapteriai davikliui, o nevienkartinės linijos kaip prašoma.<...>“.

II. Viešųjų pirkimų komisijos vertinimas

4. Viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi Tiekėjo pateiktą pretenziją, konstatuoja:

4.1. Dėl Tiekėjo 2 punkte nurodyto prašymo ir jį pagrindžiančių argumentų:

Nors Pretenzijoje tiekėjas aiškina skirtingas EtCO2 matavimo technologijas: Siidestream ir Mainstream, kuriose matavimo detektorius yra skirtingose vietose (žr. 1 pav.), tačiau abiem atvejais matuojamas EtCO2, o Perkančioji Pirkimo sąlygose nereikalauja nei vienos konkrečios technologijos.

1 pav. EtCO2 matavimo technologijos Mainstream ir Siidestream.

Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu tiekėjai gali siūlyti defibriliatorius su ne vienkartine EtCO2 matavimo linija su jungtimis į modulį, tokiu atveju turi būti pasiūlyta ne mažiau kaip viena tokia linija, o jei siūlomo defibriliatoriaus komplektacijoje esanti linija vienkartinė- tokiu atveju linijų su jungtimis turi būti ne mažiau kaip 10 vnt. Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nekonkretizavo CO2 matavimo technologijos, bei kokios matavimo linijos turi būti (su davikliais, adapteriais, jutikliais ir pan.). Perkančiajai organizacijai yra aktualu, kad būtų užtikrintas EtCO2 matavimas ir rodymas defibriliatoriaus ekrane, kaip numato Techninės specifikacijos 1.12 punktas „Gyvybinių parametrų monitoravimas ekrane“ bei komplektacijoje pateiktos EtCO2 matavimo linijų atitinkamas kiekis, priklausomai nuo to ar linijos vienkartinės ar ne..

Atsižvelgiant į išdėstyta, darytina išvada, kad Tiekėjo pateiktas prašymas patikslinti Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus defibriliatoriaus komplektacijai yra netikslingas, todėl vertinamas kaip nepagrįstas ir atmestinas.

III. Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas

Perkančioji organizacija, atstovaujama viešojo pirkimo komisijos, atsižvelgdama į nurodytus argumentus ir vadovaudamasi VPĮ 103 str. 3 d., priėmė sprendimą:

1. Atmesti pretenziją techninėje specifikacijoje nustatytų techninių reikalavimų kaip nepagristą.

2. Apie priimtą sprendimą CVP IS priemonėmis pranešti Pretenziją pateikusiam Tiekėjui ir informuoti suinteresuotus dalyvius.

Viešojo pirkimo komisija