## Specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
Tarptautinis atviras konkursas "Reagentai ir papildomos priemonės alergenams specifinių IgE, IgG ir kalprotektino tyrimams su prietaisu suteikiamu panaudos būdu (11028)"
Bendrieji reikalavimai
1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti (pateikti reikalingą reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti). Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui panaudai siūlomais prietaisais (pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą).
2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus anglų kalba, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: priemonių gamintojo parengtas priemonių naudojimo instrukcijas ir/ar priemonių gamintojo parengtas priemonių technines specifikacijas, įrangos gamintojo parengtą įrangos naudojimo instrukciją ir/ar įrangos gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją ir kitus oficialius gamintojų parengtus dokumentus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
3. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
6. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
7. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusias Prekes (reagentus). Pardavėjas užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
8. Reagentai turi būti ženklinti CE pagal 2017/746 reglamentą. Sutarties vykdymo metu tiekėjas kartu su reagentais turi pateikti CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.
9. Reagentų galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) mėnesiai; Pagalbinių priemonių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 75 % nuo prekės galiojimo termino.
1. | REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS SPECIFINIŲ ALERGENAMS IGE, IGG IR KALPROTEKTINO TYRIMAMS SU PRIETAISU SUTEIKIAMU PANAUDOS BŪDU. Tyrimams atlikti pateikiami reikalingų reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekiai turi būti apskaičiuoti 60-čiai mėnesių remiantis žemiau nurodytu išvardintų tyrimų skaičiumi (įskaičiuoti kontroliniai ir kalibravimo tyrimai), siūlomų reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų stabilumo terminais ir kokybės kontrolės atlikimo dažniu (tyrimų dažnis nurodytas prie tyrimų; alergenų mišiniai, alergenų ekstraktai ir alergenų komponentai yra tiriami tą pačią savaitės dieną) bei tyrimo verifikavimui reikalingų reagentų. Tiekėjas turi pateikti tokius reagentų kiekius, kad jų pakaktų atlikti nurodytą tyrimų skaičių atitinkamu dažniu kartu su kontroliniais tyrimais. Tyrimams atlikti turi būti pateikiamas panaudai automatinis tyrimų analizatorius (1 vnt.). Analizatorius instaliuojamas veiklos adresu: Santariškių g. 7, 08406 Vilnius.
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai
| Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai, metodas | Mato vienetas | Tyrimų skaičius per 60 mėnesių | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams
| IgE klasės antikūnai alergenų mišiniui | Fluorofermentinis imunoanalizės metodas. Turi būti maisto: pieno, kiaušinio baltymų; vėžiagyvių, riešutų; medžių; žolių; gyvūnų; erkučių; pelėsinių grybelių mišiniai. Kiekybinio alergenui specifinio IgE nustatymo riba-0,1 kU/l . Reagentų kasetės turi būti su brūkšniniu kodu, kuriame koduojama informacija apie reagentą (tūris, partijos numeris, stabilumas, galiojimo laikas, kalibravimo duomenys). Turi būti pateiktas standartas/kalibracinė (-ės) medžiaga (-os) ir ne mažiau kaip 2 skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. Tyrimo atlikimo dažnis yra 1 kartas per savaitę. Tyrimų atlikimo dieną tiriamos dviejų skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. | tyrimas | 630 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
| IgE klasės antikūnai alergeno ekstraktui | Fluorofermentinis imunoanalizės metodas. Ne mažiau 150 skirtingų specifikų pavienių alergenų ekstraktų. Turi įeiti medžių ir krūmų alergenai; piktžolių ir gėlių alergenai; žolių alergenai; pelėsinių grybelių ir mielių alergenai; namų dulkių erkių; gyvūnų alergenai; vabzdžių alergenai; maisto alergenai; darbo aplinkos alergenai; vaistų ir kiti alergenai. Pakuotėje ne daugiau 16 testų. Kiekybinio alergenui specifinio IgE nustatymo riba - 0,1 kU/l. Turi būti nurodomas specifinio IgE kiekis ir jautrumo klasė. Reagentų kasetės turi būti su brūkšniniu kodu, kuriame koduojama informacija apie reagentą (tūris, partijos numeris, stabilumas, galiojimo laikas, kalibravimo duomenys). Turi būti pateiktas standartas/kalibracinė (-ės) medžiaga (-os) ir ne mažiau kaip 2 skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. Tyrimo atlikimo dažnis yra 1 kartas per savaitę. Tyrimų atlikimo dieną tiriamos dviejų skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. | tyrimas | 3510 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
| IgE klasės antikūnai alergeno komponentui | Fluorofermentinis imunoanalizės metodas. Ne mažiau 50 skirtingų specifikų pavienių alergenų komponentų. Pakuotėje ne daugiau 10 testų. Kiekybinio alergenui specifinio IgE nustatymo riba-0,1 kU/l . Turi būti nurodomas specifinio IgE kiekis ir jautrumo klasė. Reagentų kasetės turi būti su brūkšniniu kodu, kuriame koduojama informacija apie reagentą (tūris, partijos numeris, stabilumas, galiojimo laikas, kalibravimo duomenys). Turi būti pateiktas standartas/kalibracinė (-ės) medžiaga (-os) ir ne mažiau kaip 2 skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. Tyrimo atlikimo dažnis yra 1 kartas per savaitę. Tyrimų atlikimo dieną tiriamos dviejų skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. | tyrimas | 5580 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
| Kalprotektino koncentracija | Fluorofermentinis imunoanalizės metodas. Rezultatai pateikiami mg/kg; matavimo ribos: ne mažiau, nei iki 6000 mg/kg. Reagentų rinkiniai kalprotektino koncentracijos išmatose nustatymui, su priemonėmis ėminiui dozuoti paruošiant mėginį, mėginiui homogenizuoti ir paruošti bei tyrimui atlikti. Reagentų kasetės turi būti su brūkšniniu kodu, kuriame koduojama informacija apie reagentą (tūris, partijos numeris, stabilumas, galiojimo laikas, kalibravimo duomenys).Turi būti pateiktas standartas/kalibracinė (-ės) medžiaga (-os) ir ne mažiau kaip 2 skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. Tyrimo atlikimo dažnis yra 1 kartas per savaitę. Tyrimų atlikimo dieną tiriamos dviejų skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. | tyrimas | 1750 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų poreikio apimtis nurodyta aukščiau tyrimų skaičiumi. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1.1. - 1.1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1.1. - 1.1.n. punktuose, kur nurodyta "Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių/prekių rūšių skaičių. Reagentai bei papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su siūlomais analizatoriais. Jeigu siūlomi kiti, ne analizatorių gamintojo reagentai, būtina pateikti gamintojo adaptacijos ir validavimo protokolus konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinančius patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiais analizatoriais, rezultatus.
1.1 | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1.1.1 | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.1.n | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Viso 1 pirkimo dalies suma Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
Viso 1 pirkimo dalies suma Eur su PVM:
TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI
Automatinio prietaiso panaudai techninė specifikacija – 1 vnt. Pristatoma į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas (Santariškių g. 7, 08406 Vilnius).
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
1.2 | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1.2.1 | Automatinis prietaisas kiekybiniam alergenams specifinių IgE ir IgG bei kalprotektino nustatymui. Analizatorius turi būti komplektuojamas ir diegiamas kartu su programine įranga. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.2 | Tyrimai turi būti atliekami kraujo serume; išmatose. Turi būti galimybė tirti mėginius įvairaus aukščio vakuuminiuose mėgintuvėliuose. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.3 | Sistema turi būti visiškai automatizuota: mėginių identifikavimas, pilstymas, skiedimas, inkubacijos ir plovimo etapai, rezultatų vizualizacija ir apskaičiavimas. Analizatoriuje turi būti integruotas brūkšninio kodo skaitytuvas (-ai) mėginiams bei reagentams, reikiamos purtyklės, reikiamos temperatūros inkubatorius (-riai) bei vieta kambario temperatūros inkubacijai (jeigu reikalinga). Turi būti garsinė ir vaizdinė aliarmo sistema įvykus klaidai (pasibaigus reagentui, aptikus reagentą su pasibaigusiu galiojimo laiku, nenuskaitant mėginio ar reagento brūkšninio kodo ir pan.). Analizatorius turi leisti ištaisyti klaidą ir tęsti darbą toliau. Analizatorius adata turi būti su skysčio lygio aptikimo funkcija. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.4 | Analizatoriaus atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, paciento informacija. Panaudos davėjas savo lėšomis turi pasirūpinti reikiamo pajėgumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, į kurį turi įjungti panaudai siūlomą prietaisą, brūkšninių kodų skaitytuvu (jei jis integruotas į prietaisą, tuomet atskiro siūlyti nereikia). Taip pat panaudos davėjas turi savo lėšomis Perkančiąjai organizacijai suteikti spausdintuvą (jei prietaise nėra integruoto spausdintuvo, skirto atliktų tyrimų protokolams spausdinti) reikalingą spausdinti duomenis iš panaudai pateikto prietaiso. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.5 | Panaudai suteikiamas prietaisas (jo programinė įranga) prietaiso diegimo metu privalo būti sujungtas su tarpine programa "INSTRUMENT MANAGER", kuri prietaisą sujungia su esama laboratorijos informacine sistema (Panaudos gavėjas turi licenciją naudotis tarpine programa "INSTRUMENT MANAGER" Data Innovations). Jei reikia, Panaudos davėjas turi įsigyti licencijos plėtinį prietaiso (programinės įrangos) jungčiai sukurti, taip pat Panaudos davėjas savo lėšomis turi pasirūpinti visa reikiama įranga prietaiso prijungimui į Panaudos gavėjo vietinį kompiuterinį tinklą. |  |  | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tiekėjo patvirtinamąjį raštą, kad nupirks programos "INSTRUMENT MANAGER" (Data Innovations) licencijos plėtinį.