VPP-1745, TSD-591
Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų ir anestezijos aparatų techninė specifikacija

Pirma pirkimo dalis. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas – 12 vnt. 
	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1.
	Aparato paskirtis
	Suaugusiųjų dirbtinei plaučių ventiliacijai

	2.
	Dujų tiekimas į aparatą
	Oro ir deguonies (jei siūlomas aparatas turi vidinę turbiną – tik deguonies) tiekimas centralizuotas – iš ligoninėje esančios centralizuoto dujų tiekimo sistemos

	3.
	Elektros maitinimas
	1. 230V, 50Hz elektros tinklas;

2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ≥ 30 min. trukmės aparato darbą be išorinio maitinimo.

	4.
	Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai:
	1. Intubacinė ventiliacija;

2. Neinvazinė ventiliacija.

	5.
	Ventiliacijos darbo režimai:
	1. Tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija;

2. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija;

3. Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija;

4. Slėgiu kontroliuojama dviejų slėgio lygių ventiliacija;

5. Slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija;

6. Slėgiu kontroliuojama priverstinė ventiliacija su trumpais slėgio sumažėjimais (APRV);

7. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija su pagalbiniu slėgiu;

8. Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu slėgiu;

9. Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu ir pagalbiniu slėgiais.

	5.1.
	Uždaros kilpos principu veikiantis ventiliacijos režimas
	Automatiškai reguliuoja tam tikrus ventiliatoriaus nustatymus, atsižvelgiant į paciento fiziologijos rodmenis (pavyzdžiui, hemoglobino įsotinimą deguonimi, etCO2, kvėpavimo dažnį,  kvėpuojamąjį tūrį, įkvėpimo pastangą, kvėpavimo mechaniką ar kt.) siekiant palaikyti fiziologinius rodiklius naudotojo nustatytuose tikslinėse ribose arba naudojantis aparate įdiegtais žiniomis pagrįstais ventiliacijos protokolais.

	5.2.
	Plaučių atvėrimo funkcija
	Automatiniu arba pusiau automatiniu būdu atlieka plaučių atvėrimą

	5.3.
	Tūriu kontroliuojama, privalomą minutinį tūrį užtikrinanti ventiliacija arba adaptyvi palaikančioji ventiliacija
	Privalomas minutinis tūris parenkamas vartotojo. Automatinis persijungimas tarp priverstinio ir spontaninio kvėpavimo su pagalbiniu slėgiu arba tarp kontroliuojamos ir pagalbinės ventiliacijos, priklausomai nuo paciento poreikių.

	6.
	Neinvazinė ventiliacija: 
	

	6.1.
	Dujų nuotėkio kompensavimas neinvazinės ventiliacijos metu  
	Automatinis

	7.
	Režimai / funkcijos:
	

	7.1.
	CO2 koncentracijos matavimo technologija 
	Pagrindinio srauto metodu

	7.2.
	Realaus laiko plaučių funkcijos vizualizacija
	Plaučių dinaminis grafinis vaizdas realiame laike, leidžiantis įvertinti plaučių tamprumą (angl. compliance) ir pasipriešinimą (angl. resistance) bei paciento aktyvumą (priverstinių ir spontaninių įkvėpimų proporciją).

	8.
	Pirminiai ventiliavimo parametrų nustatymai
	Pradinių ventiliavimo parametrų parinkimas ir išsaugojimas pagal amžiaus grupę arba ūgį, pagal kurį apskaičiuojamas idealus paciento kūno svoris

	9.
	Pagrindiniai nustatymai:
	

	9.1.
	Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	4 – 80 k/min

	9.2.
	Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	100 – 2000 ml

	9.3.
	Maksimalus srautas įkvėpime
	Ne mažiau 180 l/min

	9.4.
	Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	0,2 – 5 s

	9.5.
	Įkvėpimo slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 
	5 – 95 cm H2O

	9.6.
	Srauto trigerio jautrumo nustatymo ribos (įkvėpimo fazės pradinis taškas) (ne siauresnės už nurodytas)
	0,5 – 10 l/min

	9.7.
	Deguonies koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	21 – 100 %

	10.
	Rankiniu būdu valdomos aparato funkcijos:
	1. Iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymas;

2. Integruotas vaistų purkštuvas – “nebulaizeris”.

	11.
	Didelio srauto deguonies terapijos funkcija
	Aparatas turi didelio srauto deguonies terapijos funkciją. Pacientui tiekiamo deguonies srautas ir koncentracija nustatomi DPV aparate, aparato sukuriamas deguonies srautas reguliuojamas ne siauresniame kaip 15-80 l/min diapazone.

	12.
	Atodūsio funkcija 
	Aparatas turi atodūsio funkciją

	13.
	Apnėjos ventiliacija 
	Aparatas turi Apnėjos ventiliacijos funkciją (sustojus paciento kvėpavimui, automatiškai perjungiama į priverstinę ventiliaciją)

	14.
	Intubacinio arba endotrachėjinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacija
	Automatinė intubacinio arba endotrachėjinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacija su įvedamu vamzdelio diametru ir kompensavimo lygio nustatymu

	15.
	P/V kilpa
	Ventiliatorius turi galimybę įvertinti plaučių mechaniką (viršutinę ir apatinę) esant pastoviam srauto manevrui, kad būtų galima identifikuoti tinkamus Pinsp ir PEEP parametrus. 

	16.
	Reikalavimai monitoriui:
	

	16.1.
	Ekrano parametrai
	1. Spalvotas, sensorinio valdymo; 

2. Įstrižainė ne mažiau 17 colių;

3. Nakties/dienos ekrano apšvietimo režimai arba automatinis šviesumo reguliavimas.

	16.2.
	Monitorius
	1. Galimybė vienu metu monitoriuje stebėti ne mažiau kaip 3 pasirenkamų parametrų kreives;

2. Galimi atvaizdavimo tipai: kreivės, trendai, kilpinės kreivės, įspėjimų (aliarmų) ir nustatymų pakeitimų istorija.

	17.
	Matuojami parametrai:
	1. Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP);

2. Plato slėgis (Pplat);

3. Pikinis įkvėpimo slėgis (PIP);

4. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean);

5. Minutinis tūris iškvėpime: bendras ir spontaninis;

6. Dujų nuotėkis;

7. Kvėpavimo dažnis: priverstinis ir spontaninis;

8. Įkvėpiamo deguonies koncentracija;

9. Kvėpavimo tūris (VT);

10. Anatominio apykaitoje nedalyvaujančio oro ir iškvėpavimo tūrio santykis (VDS/VTe) arba lygiavertis parametras;

11. Per minutę iškvėpto CO2 kiekis (V‘CO2);

12. Vieno įkvėpimo metu iškvėpto CO2 tūris (VTCO2); 

13. Okliuzijos slėgis (P0.1).

	18.
	Apskaičiuojami parametrai:
	1. Tamprumas (angl. compliance);

2. Pasipriešinimas (angl., resistance);

3. Greitas paviršinis kvėpavimas (RSB).

	19.
	Prietaiso ekrane atvaizduojamos kreivės
	Slėgio, srauto, tūrio, CO2  ir slėgio trachėjoje (vietoje slėgio trachėjoje kreivę atvaizduojančio aparato, gali būti siūlomas slėgio trachėjoje-srauto arba slėgio trachėjoje-tūrio kilpinę kreivę atvaizduojantis aparatas)

	20.
	Prietaiso ekrane atvaizduojamos kilpinės kreivės
	Slėgio-tūrio, tūrio-srauto, srauto-slėgio, tūrio-CO2 koncentracijos

	21.
	Išmatuotų parametrų reikšmių ir grafinių „trendų“ išsaugojimas 
	Aparato atmintyje išsaugomi ≥ 72 val. trukmės monitoravimo duomenys – išmatuotų parametrų reikšmės ir grafiniai „trendai“ 

	22.
	Apsaugos (aliarmo) sistema
	Garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema

	23.
	 Daviklių kalibracija
	Slėgio ir/arba O2 daviklių kalibracija, nenutraukiant paciento ventiliacijos proceso

	24.
	Aparato jungtys, skirtos duomenų perdavimui:
	1. RS232 (arba lygiavertė) jungtis – ≥ 1 vnt.

2. USB jungtis - ≥ 1 vnt.

	25.
	Komplektacija:
	1. Vežimėlis – 1 vnt.;

2. Medikamentų purkštukas – 1 vnt.;

3. Daugkartinio naudojimo iškvėpimo vožtuvas – 2 vnt. (pateikti nebūtina, jei iškvėpimo vožtuvai yra integruoti į kvėpavimo sistemą);

4. Paciento kontūro laikiklių sistema – 1 vnt.;

5. CO2 matavimo jutiklis – 1 vnt.

6. Daugkartinio naudojimo CO2 matavimo kiuvetės skirtos suaugusių kontūrams – 2 vnt.

	26.
	Papildomi reikalavimai:
	Aparatas privalo būti pilnai sukomplektuotas, (komplektacijoje privalo būti įtraukti visi kabeliai, davikliai, filtrai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės), kad galėtų atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje išvardintas gamyklos numatytas funkcijas.

	27.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	28.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	29.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą 

įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	30.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:
a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;
b) instaliavimo instrukcijos;
c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;
d) aptarnavimo instrukcijos;
e) gedimų nustatymo instrukcijos;
f) išardymo-surinkimo instrukcijos;
g) atsarginių dalių katalogas;
h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;
i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);\
j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).

	31.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 36 mėn. 

	32.
	Garantijos sąlygos
	Į garantiją įskaičiuotas  nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

	33.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.


Antra pirkimo dalis. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (Skubios pagalbos skyriui) – 3 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1.
	Bendrieji reikalavimai:
	

	1.1.
	Paskirtis
	Aparatas pritaikytas vaikų ir suaugusiųjų dirbtinei plaučių ventiliacijai

	1.2.
	Oro tiekimas
	Centralizuotas - iš ligoninėje esančios centralizuoto dujų tiekimo sistemos

	1.3.
	Deguonies tiekimas
	1. Centralizuotas - iš ligoninėje esančios centralizuoto dujų tiekimo sistemos;

2. Aparato darbui tinkamo O2 dujų slėgio diapazonas ne  siauresnis kaip 2,7 - 6 bar 

	1.4.
	Elektros maitinimas
	1. 230V, 50 Hz elektros tinklas; 

2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ≥30 min. trukmės aparato darbą be išorinio maitinimo; 

	1.5.
	Aparato bendras svoris (nevertinant vežimėlio svorio)
	≤ 25 kg 

	1.6.
	Srauto matavimai
	Skysčiams ir paciento sekrecijai atspari technologija 

	1.7.
	Vaistų purkštuvas
	Integruotas aparate

	2.
	Reikalavimai displėjui:
	

	2.1.
	Ekrano parametrai
	1. Spalvotas, sensorinio valdymo;

2. Įstrižainė ne mažiau 12 colių;

3. Raiška ne mažiau kaip 1024x768 taškų.

	2.2.
	Displėjaus padėties reguliavimas
	Displėjus reguliuojamos padėties – pagal poreikį palenkiamas aukštyn/žemyn

	2.3.
	Atvaizduojamos informacijos  išdėstymo ekrane keitimas
	Esant poreikiui, vartotojas gali keisti ekrano komponentų (jame atvaizduojamos informacijos) išdėstymą

	3.
	Dirbtinės plaučių ventiliacijos darbo režimai:
	1. Slėgį kontroliuojanti ventiliacija (PC);

2. Tūrį kontroliuojanti ventiliacija (VC);

3. Tūrį kontroliuojanti, slėgiu reguliuojama ventiliacija (PRVC arba lygiavertė);

4. Slėgį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija;

5. Slėgio palaikomoji (PS) ir CPAP ventiliacija;

6. Tūrio palaikomoji ventiliacija (VS);

7. Tūrį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija su slėgio palaikymu (SIMV (VC) + PS);

8. Slėgį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija su slėgio palaikymu (SIMV (PC) + PS);

9. Tūrį kontroliuojanti, slėgiu reguliuojama sinchronizuota ventiliacija su slėgio palaikymu (SIMV (PRVC) + PS arba lygiavertė).

	3.1.
	Galimybė taikyti neinvazinę ventiliaciją
	Aparatas pritaikytas neinvazinei ventiliacijai

	4.
	Reikalavimai ventiliacijos parametrams:
	

	4.1.
	Vienkartinis kvėpuojamasis tūris (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	2 - 2000 ml

	4.2.
	PEEP (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	1 - 50 cmH2O

	4.3.
	Kvėpavimo dažnis (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	4 - 150 k/min

	4.4.
	Maksimalus srautas
	Ne mažiau 180 l/min

	4.5.
	Slėgio arba tėkmės trigeris (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) 
	Nuo -1 iki -20 cmH2O, jei siūlomas slėgio trigeris, 

nuo 0,2 iki 2 l/min, jei siūlomas tėkmės trigeris

	4.6.
	Maksimalus įkvėpimo slėgis (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	2 - 80 cm H2O

	4.7.
	Deguonies koncentracija (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	21 - 100 %

	4.8.
	Įkvėpimo laikas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	0,1 - 5 s

	4.9.
	Kvėpavimo užbaigimas pagal srautą (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	1 - 70%

	4.10.
	Apnėjos trukmė (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	5 - 10 s 

	5.
	Matuojami (arba išvestiniai, apskaičiuojami) parametrai:
	1. Pikinis slėgis;

2. Plato slėgis;

3. Vidutinis slėgis;

4. Spontaninis ir priverstinis kvėpavimo dažnis;

5. Vienkartinis kvėpuojamasis tūris įkvėpime;

6. Vienkartinis kvėpuojamasis tūris iškvėpime;

7. Iškvėptas minutinis tūris;

8. Įkvėptas minutinis tūris arba spontaninis minutinis tūris;

9. Dujų nuotėkis;

10. Deguonies koncentracija;

11. Dinaminis tamprumas (angl. dynamic compliance);

12. Elastingumas (angl. elastance) arba pasipriešinimas (angl. resistance);

13. Paviršutinio kvėpavimo indeksas.

	6.
	Grafinis ventiliacijos proceso atvaizdavimas ir duomenų išsaugojimas bei perdavimas:
	

	6.1.
	Parametrų kreivės ekrane 
	Grafinis slėgio, srauto ir tūrio kreivių monitoravimas

	6.2.
	Parametrų kilpinės kreivės ekrane
	Tūris-slėgis; tūris-srautas; slėgis-srautas

	6.3.
	Parametrų tendencijų (angl. trends) išsaugojimas
	Ne mažiau 72 valandos

	7.
	Garsinė ir vaizdinė apsaugos sistema:
	

	7.1.
	Rankiniai aliarmų nustatymai (kontroliuojami parametrai)
	1. Kvėpavimo takų slėgis

2. Iškvėptas minutinis tūris arba iškvėptas vienkartinis tūris

3. Deguonies koncentracija

4. Apnėja

	8.
	Komplektacija:
	

	8.1.
	Filtrų komplektas
	1 kompl.

	8.2.
	Paciento kontūras
	1 kompl.

	8.3.
	Paciento kontūro laikiklis
	1 vnt.

	8.4.
	Integruotas kapnografijos modulis, sukomplektuotas su daugkartinio naudojimo CO2 matavimo davikliu
	1 kompl.

	8.5.
	Y-tipo srauto matavimo modulis (arba kitas komponentas, naudojamas srauto matavimams atlikti)
	1 vnt.; kartu su moduliu pateikiama 10 kompl. jungiamųjų žarnelių su matavimo adapteriais (jeigu jos reikalingos srauto matavimo funkcijai užtikrinti)

	8.6
	Vaistų purkštuvas
	5 vnt.

	9.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	10.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	11.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	12.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:
a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;

b) Instaliavimo instrukcijos;

c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;

d) Aptarnavimo instrukcijos;

e) Gedimų nustatymo instrukcijos;

f) Išardymo-surinkimo instrukcijos;

g) Atsarginių dalių katalogas;

h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;

i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);

j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).

	13.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Įrangos, įskaitant integruotą kapnografijos modulį ir paciento kontūro laikiklį, garantinio aptarnavimo laikotarpis - ≥ 36 mėnesiai, daugkartiniam naudojimui skirtų įrangos priedų  garantinio aptarnavimo laikotarpis - ≥ 12 mėnesių. 

	14.
	Garantijos sąlygos
	Į garantiją įskaičiuotas  nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

	15.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.


Trečia pirkimo dalis. Anestezijos aparatas – 2 vnt.

	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis
	Anestezijos aparatas pritaikomas visų amžiaus grupių pacientams

	2.
	Bendrieji reikalavimai anestezijos aparatui
	1. Anestezijos aparatas su integruotu paciento gyvybinių funkcijų monitoriumi, be garintuvo;

2. Mobili įrenginio platforma su centrine stabdžių sistema, prie centrinės vakuumo tiekimo sistemos jungiama siurbimo sistema, pasukamu sistemos ekranu ir bėgeliais priedų tvirtinimui;

3. Anestezijos aparatas pritaikytas tvirtinti (pakabinti) prie lubinės konsolės,    sukomplektuotas su specialiu prie konsolės tvirtinamu aparato laikikliu.

	3.
	Aparato maitinimo šaltiniai
	1. 230V, 50 Hz elektros tinklas;

2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), nutrūkus elektros energijos tiekimui iš el. tinklo užtikrinantis aparato veikimą ≥ 90 min.

	4.
	Darbinis tiekiamų dujų slėgio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	Nuo 280 iki 600 kPa

	5.
	Anestezijos aparato naudojamos dujos
	O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno arba prie aparato prijungtų balionų

	6.
	Dujų maišymo sistema
	Elektroniniu būdu valdoma

	7.
	Anestetinių dujų tiekimo moduliai
	Elektroniniu būdu valdomi, inžektoriniai dujų tiekimo moduliai, skirti elektroninei anestetinių dujų tiekimo kontrolei tikslinės anestezijos metu

	8.
	Vienu metu prie aparato prijungiami anestetinių dujų tiekimo moduliai
	≥ 2 vnt.

	9.
	Reikalavimai dujų moduliams ir jų pagalba realizuojamos funkcijos
	1. Įspėjamasis pranešimas, jeigu likutinis medžiagos kiekis pasiekia minimalų, gamintojo nustatytą, lygį;

2. Vizualinė analoginė skalė ir skaitmeninis (narkozės aparato ekrane) modulio užpildymo lygio rodymas.

	10.
	Automatinė dujų kontrolė
	Automatinis deguonies, oro ir garinio anestetiko tiekimas priklausomai nuo vartotojo nustatytos O2 koncentracijos įkvepiamose dujose ir pasirinktos garinio anestetiko koncentracijos iškvepiamose dujose

	11.
	Aparato tiekiamų dujų matavimas (dujų srauto matuokliai)
	Elektroniniai dujų kiekio matuokliai visoms (O2 ir oras) į aparatą tiekiamoms dujoms

	12.
	Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės dujų tiekimo kontrolės režime (ne siauresnis už nurodytą)
	0,2 – 15 l/min

	13.
	Paduodamų dujų srauto diapazonas rankinės šviežių dujų tiekimo kontrolės režime (ne siauresnis už nurodytą)
	0,3 – 15 l/min

	14.
	Nustatomos tikslinės koncentracijos 

(automatinio valdymo anestezijos režime)
	1. Izoflurano iškvėpime EtISO;

2. Sevoflurano iškvėpime EtSEV;

3. Desflurano iškvėpime EtDES;

4. Deguonies įkvėpime FiO2;

5. Bendros arba minimalios šviežių dujų tėkmės srautas  ≤ 0,3 l/min - ≥ 2 l/min.

	15.
	Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas
	Ne mažiau 25 l/min

	16.
	Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas 
	Pageidautinas

	17.
	Slėgio ribojimo vožtuvas (APL) 
	APL vožtuvas turi ekstrinę slėgio sumažinimo galimybę nekeičiant nustatyto slėgio reikšmės

	18.
	Sekreto siurbimo sistema jungiama prie centrinės vakuumo tiekimo sistemos
	Būtina. Komplektuojama su daugkartinio naudojimo sekreto surinkimo indais 

	19.
	Ventiliavimo režimai:
	1. Tūriu kontroliuojama ventiliacija;

2. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija;

3. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama tūriu arba minimaliu slėgiu tūrį užtikrinanti ventiliacija; 

4. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama slėgiu;

5. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija užtikrinanti tūrį arba slėgiu kontroliuojama ventiliacija užtikrinanti tūrį;

6. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija-paremianti slėgiu;

7. Slėgiu paremta ventiliacija su Apnea aptikimu.

	20.
	Bendras kvėpavimo sistemos tūris įskaitant CO2 absorberio talpos tūrį
	≤ 3,5 l

	21.
	Plaučių atstatymo protokolai (angl. Lung reqruitment maneuvers)
	1.Vieno etapo manevras, vartotojo nustatyto slėgio taikymas nustatytą laiko intervalą;

2. Kelių žingsnių manevras: daugiapakopis slėgio didinimas ir mažinimas pagal vartotojo parenkamus parametrus;

3. Priminimo funkcija periodiniam protokolo atlikimui vieno etapo manevro taikymo režime.

	22.
	Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus:
	 

	22.1.
	Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	20 - 1500 ml

	22.2.
	Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	5 - 80 k/min.

	22.3.
	Įkvėpimo-iškvėpimo (I:E) santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	4:1 – 1:4

	22.4.
	Įkvėpimo laiko reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	0,2 - 10 s

	22.5.
	Įpūtimo srautas
	≥ 180 l/min 

	22.6.
	Įkvėpimo slėgio ribų diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 
	10 - 70 cmH2O 

	22.7.
	Tėkmės trigerio jautrumo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	0,3 - 15 l/min arba nuo 10 iki 100% srauto per PEEP vožtuvą

	23.
	Ventiliatoriaus valdymo ekranas 
	1. Spalvotas;

2. ≥ 39 cm įstrižainės;

3. Su rotaciniu parametrų nustatymų ratuku; 

4. Tvirtinamas prie anestezijos aparato su pasukimo vertikalioje ašyje galimybe.

	24.
	Grafininis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane
	≥ 5 kreivių ekrane vienu metu

	25.
	Suvartoto anestetiko apskaičiavimas vienos procedūros metu 
	Būtinas suvartoto anestetiko apskaičiavimas vienos procedūros metu

	26.
	Automatinės iš anksto nustatytų ventiliacijos parametrų ir aliarmų ribų parinktys 
	Būtinos. Pagal įvestus paciento duomenis (ūgis, svoris, amžius) ir/arba pasirinktą paciento kategoriją (vaikas, suaugęs)

	27.
	Automatinis savikontrolės testas narkozės aparato sistemų patikrai 
	Būtinas automatinis savikontrolės testas narkozės aparato sistemų patikrai

	28.
	Kilpinės kreivės
	Slėgio-srauto arba slėgio-tūrio ir tūrio-srauto kilpinės kreivės

	29.
	Skaitinės ir grafinės tendencijos 
	Būtinos skaitinės ir grafinės tendencijos

	30.
	Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai:
	1. Minutinis tūris;

2. Kvėpavimo tūris;

3. Kvėpavimo dažnis;

4. Maksimalus slėgis įkvėpime;

5. Plato slėgis;

6. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis;

7. PEEP;

8. Pasipriešinimas;

9. Tamprumas;

10. Anestetinių dujų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu;

11. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės;

12. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime;

13. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus (xMAC);

14. CO2 ir tamprumo tendencijos.

	31.
	Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys
	Būtinas atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys

	32.
	Pauzės režimas
	Ventiliacijos laikinas sustabdymas išlaikant ventiliacijos režimo parametrų nustatymus, sustabdant šviežių dujų mišinio ir anestetiko tėkmę.

	33.
	Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi
	Būtina 3 vnt., ≥ 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema

	34.
	Atidirbusių anestetinių dujų išmetimo žarna
	Būtina tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema

	35.
	Papildomas deguonies išvadas
	Anestezijos aparate integruotas papildomas deguonies išvadas

	36.
	Paciento gyvybinių funkcijų monitorius
	

	36.1.
	Paciento gyvybinių funkcijų monitorinė sistema 
	Paciento gyvybinių funkcijų monitorinė sistema tvirtinama prie anestezijos aparato dedikuota alkūne su pasukimo vertikalioje ašyje galimybe

	36.2.
	Monitoriaus maitinimo šaltiniai
	1. 230V, 50 Hz elektros tinklas; 

2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); 

3. Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 60 min.

	36.3.
	Reikalavimai monitoriaus ekranui:
	1. Spalvotas, TFT (arba lygiavertis);

2.  ≥ 39 cm įstrižainės;

3. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (angl. TouchScreen);

4. Ekrano rezoliucija: ≥ (1920 x 1080) taškų.

	36.4.
	Monitoriaus valdymas
	1. Lietimui jautriu monitoriaus ekranu (angl. TouchScreen);

2. Parametrų valdymo ratuku ir/arba interaktyviomis piktogramomis lietimui jautraus ekrano apačioje.

	36.5.
	Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius
	Ne mažiau kaip 10

	36.6.
	Reikalavimas aušinimui
	Pasyvus (be aušinimo ventiliatorių)

	36.7.
	Sąsajos
	1. Ne mažiau kaip 2 USB jungtys;

2. Ne mažiau kaip 1 tinklo sąsaja;

3. Ne mažiau kaip 1 jungtis papildomo ekrano pajungimui.

	36.8.
	Matuojamų parametrų atmintis
	1. Atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės informacijos;

2. ≥ 100 įvykių išsaugojimas atmintyje su ≥ 15 sek. trukmės kreivių vaizdu;

3. Automatinis įvykio fiksavimas ir išsaugojimas prietaiso atmintyje. 

	36.9.
	Monitoruojami parametrai:


	1. EKG multiderivacinis kanalas;

2. Kvėpavimas;

3. ST segmento analizė;

4. Neinvazinis kraujospūdis;
5. Temperatūra - ≥ 2 kanalai;
6. SpO2 – 1 kanalas;

7. Tiesioginis kraujo spaudimo matavimas - ≥ 2 kanalai.

	36.10.
	Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui:
	1. EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL,aVF, V;

2. ŠSD matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 20 – 350 k/min; 

3. Matavimo paklaida ≤ ± 3 %. 

	36.11.
	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui:
	1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)  10 – 240 mmHg; 

2. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai:

2.1. Automatinis;

2.2. Rankinis;

2.3. Besitęsiantis; 

3. Matavimo paklaida ≤ ± 5 mmHg.

	36.12.
	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:
	1. Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 25 – 45(C; 

2. Kanalo matavimo paklaida 25 – 45(C diapazone ≤ ( 0,2(C.

	36.13.
	Reikalavimai SpO2 kanalui:
	1. SpO2 matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)  40 -100 (;

2. Matavimo paklaida matuojant suaugusiems ir vaikams ≤ ( 3,0 ( (diapazone 70-100().

	36.14.
	Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:
	1. Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 0 – 300 mmHg;

2. Matavimo paklaida be jutiklio ≤ ±1,5 mmHg arba ≤ ± 3 %.

	37.
	Transportinis gyvybinių funkcijų matavimo modulis su integruotu ekranu, vizualinė ir garsinių aliarmų signalų indikacija
	Prijungiamas arba įstatomas į paciento gyvybinių funkcijų monitorių

	37.1.
	Modulio ekranas ir jo savybės
	1. Spalvotas, TFT (arba lygiavertis);

2.  ≥ 12 cm įstrižainės;

3. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (angl. TouchScreen);

4. Ekrano rezoliucija ne mažesnė už 640x240 taškų.

	37.2.
	Modulio maitinimo šaltiniai
	1. 230V, 50Hz  elektros tinklas;

2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); 2.1. Modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 180 min.

	37.3.
	Modulio matuojamų parametrų atmintis 
	1. Atminties trukmė ≥ 48 val. skaitmeninės informacijos

2. Įvykių išsaugojimas atmintyje;

3. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu vėlesnei jų peržiūrai;

	37.4.
	Monitoruojami parametrai:


	1. EKG (multiderivacinis kanalas);

2. EKG/kvėpavimas;

3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 

4. Temperatūra ;

5. Neinvazinis kraujospūdis (1 kanalas);

6. SpO2;

7. Invazinis kraujospūdis (≥ 1 kanalas)

	38.
	Su monitoriumi komplektuojami priedai:
	

	38.1.
	EKG elektrodų prijungimo kabelis
	1 vnt., 3-ių elektrodų (daugkartinio naudojimo)

	38.2.
	SpO2 matavimo daviklis
	1 vnt., (daugkartinio naudojimo, guminis, dedamas ant piršto, skirtas suaugusiems) 

	38.3.
	Manžetė  neinvazinio kraujospūdžio matavimui
	3 vnt., (daugkartinio naudojimo, 3 skirtingų dydžių po 1 vnt.)

	38.4.
	Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus 
	1 vnt., (daugkartinio naudojimo, viena žarnelė tinkama visų siūlomų manžečių prijungimui)

	38.5.
	Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis
	1vnt., (daugkartinio naudojimo)

	38.6.
	Invazinio kraujospūdžio matavimo linijų prijungimo kabelis
	1 vnt., (daugkartinio naudojimo) 

	39.
	Garantinis terminas
	1. ≥ 36 mėnesiai anestezijos aparatui ir paciento monitoriui; 

1.1. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas;

2. ≥ 12 mėnesių priedams. 

	40.
	Įrangos pristatymas ir  instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą, pajungimą bei testavimą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	41.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	42.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	43.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija


	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija);

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: 

a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;

b) instaliavimo instrukcijos;

c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;

d) aptarnavimo instrukcijos;

e) gedimų nustatymo instrukcijos;

f) išardymo-surinkimo instrukcijos;

g) atsarginių dalių katalogas;

h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;

i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);

j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).

	44.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.


Ketvirta pirkimo dalis. Portatyvinis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas – 7 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis (taikymas)
	Portatyvus dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatas, skirtas paciento transportavimui ligoninės viduje ir tarp ligoninių

	2.
	Pagrindiniai techniniai parametrai:
	

	2.1.
	Aparato su baterija svoris (be deguonies baliono, aparato bei baliono tvirtinimo konstrukcijos)
	≤  7 kg

	2.2.
	Darbinis į aparatą tiekiamų dujų diapazonas 
	Ne siauresnis kaip nuo 2,8 iki 6,0 bar

	2.3.
	Maitinimo šaltiniai: 


	1. 230 V, 50 Hz  elektros tinklas;

2. Integruota vidinė baterija, kuri viena arba kartu su komplekte pateikiama papildoma baterija užtikrina ≥ 8 val. trukmės aparato elektros maitinimą.

	2.4.
	Aparato valdymo elementai
	Aparato korpuse integruotas spalvotas aparato valdymo ekranas ir rotacinė parametrų parinkimo bei nustatymo rankenėlė

	2.5.
	Darbo principas 
	Integruota vidinė turbina arba pneumatinis, Venturi principu veikiantis ventiliatorius

	3.
	Į aparatą tiekiamos dujos
	Deguonis iš ligoninės centrinės medicininių dujų tiekimo sistemos arba iš deguonies baliono (būtinos abi galimybės). 

	4.
	Ventiliacijos režimai:
	1. Tūriu kontroliuojama ventiliacija;

2. Tūriu kontroliuojama asistuojanti  ventiliacija;

3. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija;

4. Pastovaus teigiamo slėgio palaikomoji spontaninė ventiliacija;

5. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija;

6. Neinvazinė ventiliacija.

	5.
	CO2 monitoringo funkcija
	CO2 monitoringo funkcija, veikianti tiesioginio srauto (angl. „mainstream“) CO2 matavimo principu (arba lygiaverčiu), užtikrinančiu matavimų atlikimą nenaudojant vienkartinių matavimo linijų

	6.
	Pagrindiniai ventiliatoriaus darbo parametrai:
	

	6.1.
	Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 2  iki 50 k/min.

	6.2.
	Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 
	Nuo 100 iki 2000 ml

	6.3.
	Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0,3 iki 10 s 

	6.4.
	PEEP nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0 iki 20 cmH2O 

	6.5.
	I:E santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 1:4 iki 4:1

	6.6.
	Maksimalaus ventiliacijos slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 
	Nuo 20 iki 55 cmH2O

	6.7.
	Slėgiu palaikomos ventiliacijos slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 3 iki 35 cmH2O

	6.8.
	Srauto trigerio jautrumo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 3 iki 15 l/min.

	7.
	Aparato ekrane pateikiamos išmatuotos (arba apskaičiuotos) parametrų reikšmės:
	1. Minutinis tūris iškvėpime (MVe);

2. Vienkartinis iškvepiamas tūris (VTe);

3. Slėgis kvėpavimo takuose (Paw) (grafinis atvaizdavimas ir skaitinė reikšmė);

4. Kvėpavimo dažnis (RR);

5. Baterijos įkrovos likutis (grafinis įkrovos lygio atvaizdavimas arba skaitinė vertė procentais).

	8.
	Garsiniai aliarmai
	1. Minutinis tūris per aukštas; 

2. Minutinis tūris per žemas;

3. Apnoe;

4. Aptiktas atsijungimas nuo kvėpavimo vamzdelio.

	9.
	Komplektacija:
	1. Konstrukciniai elementai DPV aparato tvirtinimui prie paciento lovos ir reanimobilyje, 

2. Tvirtinimo įtaisas DPV aparatui ir deguonies balionui, turintis nešimo rankeną.

3. Sieninė lentynėlė DPV aparatui arba sieninis DPV aparato laikiklis.

4. Deguonies tiekimo į DPV aparatą žarnelė su jungtimi, skirta prijungimui prie nešiojamo deguonies baliono (žarnelės  jungties tipas suderinamas  užsakant įrangą – jungtis turi būti suderinta su LSMU ligoninėje Kauno klinikose  naudojamų deguonies balionų su integruotais slėgio reduktoriais jungtimis); 

5. Deguonies tiekimo į DPV aparatą žarnelė su jungtimi, skirta deguonies tiekimui iš centrinės medicininių dujų tiekimo sistemos (žarnelės  jungties tipas suderinamas  užsakant įrangą – jungtis turi būti suderinta su LSMU ligoninėje Kauno klinikose  naudojamais deguonies tiekimo sistemos sieniniais lizdais);

6. CO2 matavimo jutiklis – 1 vnt.

7. Daugkartinio naudojimo CO2 matavimo kiuvetės, skirtos suaugusiųjų kontūrams – 2 vnt.

	10.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	11.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	12.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	13.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:
a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;

b) instaliavimo instrukcijos;

c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;

d) aptarnavimo instrukcijos;

e) gedimų nustatymo instrukcijos;

f) išardymo-surinkimo instrukcijos;

g) atsarginių dalių katalogas;

h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;

i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);

j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).

	14.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 36 mėn. 



	15.
	Garantijos sąlygos
	Į garantiją įskaičiuotas  nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

	16.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.


PAGE  
13

