Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS

KLIMATINĖ KAMERA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Pirkimo objektas – Klimatinė kamera (toliau - prekė). Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38970000-5, Tyrimų, bandymų ir moksliniai techniniai imituokliai. Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

- Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

- Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Perkančiosios organizacijos patalpose, Tvirtovės al.35, Kaunas.

- Tiekėjas turi atlikti bent 3 (trims) pirkėjo atstovams ne trumpesnius kaip 5 valandų mokymus, kaip preke naudotis. Mokymai atliekami lietuvių kalba.

- Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir/ar eksploatavimo ir/ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

- Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

- Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir/ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

- Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

- Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

- Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

- Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

  - Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

  - Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo dokumentus (katalogus arba brošiūras, ar gamintojo internetinės svetainės ekrano nuotraukas) (toliau – gamintojo dokumentas), patvirtinančias siūlomų prekių parametrų atitikimą specialiųjų techninių specifikacijų reikalavimams. Techninėje specifikacijoje privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Techninės specifikacijos 4 stulpelyje privaloma nurodyti konkretų gamintojo dokumentą, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė ir  gamintojo dokumento puslapio, kuriame nurodytas atitikimas reikalavimui, numerį (jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nenurodoma, tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę.

- Prekė turi būti pažymėta CE ženklu, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo parengtas dokumentas „EU Declaration of conformity“  arba kitas lygiavertis gamintojo dokumentas) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

- Įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB (nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą), tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo arba tiekėjo atitikties deklaraciją arba lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2009/125/EB EB (nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

- Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo ar tiekėjo  atitikties deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

II. Specialieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes, nepalikdamas žodžių ne mažiau, ne daugiau, nepalikdamas paklaidų, nepalikdamas žodžių arba lygiavertis ir pan. | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento (katalogo arba brošiūros, ar gamintojo internetinės svetainės ekrano nuotraukos) (toliau – gamintojo dokumentas), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatinė kamera |  | (nurodomas siūlomos prekės gamintojas, modelis) |  |
| 1.1 | Paskirtis | Klimatinė kamera su temperatūros ir drėgnumo parametrų valdymu. |  |  |
| 1.2 | Kameros darbinė talpa | 200 ± 20 litrų |  |  |
| 1.3 | Kameros vidinio korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas. |  |  |
| 1.4 | Kameros vidiniai matmenys | Ne mažiau kaip: (PxAxG): 600x600x500 mm. |  |  |
| 1.5 | Išoriniai matmenys | Aukštis: ne didesnis kaip 1700 mm; Plotis/ ilgis: Vienas iš matmenų ne didesnis kaip 1000 mm; |  |  |
| 1.6 | Temperatūros diapazonas | Ne siauresnis, kaip: nuo -40 °C iki +180 °C |  |  |
| 1.7 | Temperatūros nustatymo tikslumas | Ne didesnė kaip 0,1 °C |  |  |
| 1.8 | Šilimo greitis | Ne blogiau kaip 2,0 °C/min |  |  |
| 1.9 | Vėsimo greitis | Ne daugiau kaip 2,5 °C/min |  |  |
| 1.10 | Drėgmės diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 10 iki 98 % |  |  |
| 1.11 | Drėgmės nustatymo tikslumas | Ne daugiau kaip 1 % |  |  |
| 1.12 | Drėgmės išplėtimo modulis (ang. Dry air purge for extended range) | Būtinas |  |  |
| 1.13 | Reguliuojamo greičio ventiliatorius | Būtinas |  |  |
| 1.14 | Durys | - Su langu stebėjimui; - Su užraktu; - Su dviguba minkšta silikonine tarpine; |  |  |
| 1.15 | Vandens talpa | 20 litrų ± 1 litras |  |  |
| 1.16 | PID (angl. -Proportional–integral–derivative) valdiklis su liečiamu ekranu | - Ekrano dydis ne mažesnis nei 7” - Nemokama programinė įranga kompiuteriui |  |  |
| 1.17 | Sąsajos | USB ir Ethernet |  |  |
| 1.18 | Apsauga nuo perkaitimo | Būtina |  |  |
| 1.19 | Komplektacija | - Ne mažiau kaip dvi reguluojamo aukščio lentynos - Lentynos apkrova ne mažiau kaip 35 kg. - Su ratukais (ne mažiau kaip du su stabdžiais) - LED apšvietimas |  |  |
| 1.20 | Maitinimas | 230 V ±10 proc.; 50/60 Hz |  |  |

Pastaba:

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma lygiaverčiu dokumentu, jei techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.

Reikalavimas dėl gamintojo dokumentų ar gamintojų patvirtinimų pateikimo netaikomas, jei specialiuosiuose reikalavimuose yra nurodyta, kad gamintojų dokumentų pateikti nereikalaujama arba jei tam tikros reikšmės nėra garantuojamos gamintojo (pvz. šią informaciją gali pasitikrinti pati perkančioji organizacija iš viešai publikuojamų rezultatų ar pan.).

Jei šiame stulpelyje tiekėjas paliks žodžius „ne mažiau“, „ne daugiau“, nenurodys konkrečių dydžių ,paliks žodžius „arba lygiavertis“, tačiau kartu su pasiūlymu pridėtuose siūlomos prekės gamintojo dokumentuose bus nurodyta konkreti parametro reikšmė, perkančioji organizacija kreipsis į tiekėją, kad jis paaiškintų ar konkreti parametro reikšmė yra tokia, kokia yra nurodyta gamintojo dokumentuose, pateiktuose kartu su pasiūlymu.)

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma lygiaverčiu dokumentu, jei techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.

Reikalavimas dėl gamintojo dokumentų ar gamintojų patvirtinimų pateikimo netaikomas, jei reikalavimuose yra nurodyta, kad gamintojų dokumentų pateikti nereikalaujama arba jei tam tikros reikšmės nėra garantuojamos gamintojo (pvz. šią informaciją gali pasitikrinti pati perkančioji organizacija iš viešai publikuojamų rezultatų ar pan.).