AUTOMATINIO KRŪTINĖS LĄSTOS PASPAUDIMŲ ĮRENGINIO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai | Siūloma parametro reikšmė (reikalavimų atitikimas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekės pavadinimas, tipas/modelis ir gamintojas |  |  |  |
|  | Portatyvus ir mobilus | Svoris su akumuliatoriumi, ≤ 7,7 kg |  |
|  | Apsaugos klasė, ne prasčiau nei | IP55 |  |
|  | Veikimo galimybės | Veikimas nuo baterijos ir nuo išorinio energijos šaltinio |  |
|  | Kompresijų dažnis | 100 - 110 kompresijų per minutę |  |
|  | Pritaikymas defibriliacijos metu | Tinkamas naudoti atliekant defibriliaciją |  |
|  | Pritaikymas rentgeno kabinetams | Prietaisas komplektuojamas su rentgeno spinduliams pralaidžia lenta. |  |
|  | Pagrindiniai parametrai | Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai) ir pastovios kompresijos režimai |  |
|  |  | Pauzės režimas |  |
|  |  | Kompresijų gylis 50 ± 10 mm |  |
|  | Akumuliatorių savybės | Pakraunamas Ličio jonų polimerų arba analogiškas akumuliatorius. |  |
|  | Akumuliatoriaus lygio indikatorius | Paspaudus mygtuką turi parodyti akumuliatoriaus įkrovos lygį: *įdėjus akumuliatorių į gaivinimo sistemą; * išėmus akumuliatorių iš gaivinimo sistemos |  |
| 12. | CE sertifikatas | Būtinas (kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją) |  |
| 13. | Komplektacija | Specialus, pritaikytas, greitai užsidarantis krepšys; Kroviklis turintis galimybę vienu metu krauti 2 akumuliatorius, arba akumuliatoriai kraunami pačiame prietaise Maitinimo įrenginys aparato veikimui be akumuliatorių nuo 220V įtampos; 2 akumuliatoriai; |  |
| 14. | Garantinis laikotarpis sistemai | Ne mažiau 24 mėnesių |  |