KLAUSIMYNAS NR. 1

ULTRAGARSO APARATAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

ULTRAGARSO APARATAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta abdominaliniams, smulkių dalių, kraujagyslių tyrimams |  |
| 2. | Vaizdo monitorius | - LED arba LCD (arba lygiavertės technologijos) - Ekrano įstrižainė ≥ 54.6 cm - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų - Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu |  |
| 3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | - > 30 cm ekrano įstrižainės - TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane - Skaitmeninė klaviatūra |  |
| 4. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ ±45°; 2. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas > 15 cm 3. Panelės pozicijos fiksavimo mechanizmas |  |
| 5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 6. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | Būtina. DisplayPort arba HDMI |  |
| 7. | Sistemos architektūra | Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį per visą ilgį |  |
| 8. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm |  |
| 9. | Maksimali kadrų juostos atmintis | > 2 000 kadrų arba > 1 GB arba ≥ 10 min. |  |
| 10. | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1000 kadrų/s |  |
| 11. | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | ≥ 30 kHz |  |
| 12. | Kadrų dažnis doplerio režime | ≥ 200 kadrų/sek. |  |
| 13. | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz |  |
| 14. | Skenavimo režimai | - 2D, M - Spalvinis dopleris - Galios dopleris - Audinių dopleris - Pulsinės bangos dopleris - HPRF pulsinės bangos dopleris - Audinių harmoninis vaizdavimas - Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai - Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) |  |
| 15. | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių; 2. ≥ 355 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); 3. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas. 4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. |  |
| 16. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose; - Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; - Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; - Automatinis mėginio pozicijos ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime; |  |
| 17. | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; |  |
| 18. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus |  |
| 19. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Storage Commitment, - Worklist. - Query/Retrieve - DICOM pirminiai duomenys (angl. „RAW“ arba „Native Data“) |  |
| 20. | Komplektuojami ultragarso davikliai | - Linijinis daviklis nr 1. - Kompaktinis linijinis daviklis nr 2. – Hockey stick tipo - Konveksinis daviklis |  |
| 20.1. | Linijinis daviklis nr. 1 | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 3.5 iki ≥ 15 MHz. - Akustinio lango ilgis ≥ 50 mm; - Elementų skaičius ≥ 960; - Vientiso kristalo (monokristalo) arba Multi-D, arba matricinė technologija; |  |
| 20.2. | Kompaktinis linijinis (Hockey stick) daviklis nr. 2 | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 9 iki ≥ 21 MHz - Akustinio lango ilgis ≤ 27 mm; - Elementų skaičius ≥ 160; |  |
| 20.3. | Konveksinis (abdominalinis) daviklis | - Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1 iki 5 MHz, - Elementų skaičius ≥ 160, - Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° - Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija |  |
| 21 | Programinė įranga | Programinė įranga kepenų riebalingumo kiekybiniam įvertinimui su spalviniais signalo kokybės žemėlapiais |  |
| 22. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais stabdžiu 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) |  |
| 23. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal pateiktus reikalavimus |  |
| 25. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai, į garantiją įskaičiuota metinė techninė priežiūra, jai reikiamų dalių, sunaudotų medžiagų kaštai. |  |