KLAUSIMYNAS NR. 2

ULTRAGARSO APARATAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

ULTRAGARSO APARATAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūlomo parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 2. | Reikalavimai echoskopui su daviklių komplektu |  |  |
| 2.1 | Sistemą sudaro | 1. Echoskopas, |  |
|  |  | 2. Tūrinis sektorinis daviklis |  |
|  |  | 3. Tūrinis transezofaginis daviklis |  |
|  |  | 4. Linijinis daviklis |  |
| 3. | Reikalavimai echoskopui |  |  |
| 3.1 | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 1. Skubiai diagnostikai, |  |
|  |  | 2. Transezofaginiams tyrimams |  |
|  |  | 3. Kraujagyslių tyrimams atlikti. |  |
|  |  | 4. Suaugusiųjų kardiologiniams tyrimams atlikti, |  |
|  |  | 5. Vaikų kardiologiniams tyrimams atlikti, |  |
| 3.2 | Vaizdo monitorius | 1. LED arba OLED arba lygiavertės technologijos, |  |
|  |  | 2. Ekrano įstrižainė ≥ 60 cm, |  |
|  |  | 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų, |  |
|  |  | 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. |  |
| 3.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu, |  |
|  |  | 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane. |  |
|  |  | 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. |  |
| 3.4 | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm |  |
|  |  | 2. Valdymo pulto pasukimas į šonus ± 45° |  |
| 3.5 | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 3.6 | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės |  |
| 3.7 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm |  |
| 3.8 | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. |  |
| 3.10 | Kadrų dažnis doplerio režime | ≥ 200 kadrų/sek. |  |
| 3.11 | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | ≥ 30 kHz |  |
| 3.12 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 20 MHz |  |
| 3.13 | Spindulių formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį visame gylyje | Būtina |  |
| 3.13 | Skenavimo režimai | 1. 2D, |  |
|  |  | 2. Trapecinis vaizdavimas, |  |
|  |  | 3. Spalvinis dopleris, |  |
|  |  | 4. Galios dopleris, |  |
|  |  | 5. Audinių dopleris, |  |
|  |  | 6. Pulsinės bangos dopleris, |  |
|  |  | 7. HPRF pulsinės bangos dopleris, |  |
|  |  | 8. Nuolatinės bangos dopleris, |  |
|  |  | 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija, |  |
|  |  | 10. Specializuota programa, skirta itin mažo srauto kraujotakai mikro kraujagyslėse vizualizuoti |  |
|  |  | 11. 3D/4D vaizdavimas kardiologiniams tyrimams |  |
|  |  | 12. Dviejų statmenų plokštumų vaizdavimas realiu laiku spalvininio doplerio ir pilkos skalės režimuose, su elektroniniu lateralinio, rotacinio ir vertikalaus kampo keitimu |  |
| 3.14 | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių, |  |
|  |  | 2. ≥ 380 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), |  |
|  |  | 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M, |  |
|  |  | 4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. |  |
| 3.15 | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, |  |
|  |  | 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai 2D ir 3D režimuose; |  |
|  |  | 3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu; |  |
|  |  | 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu; |  |
| 3.16 | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko lyginamas su sustabdytu vaizdu iš tos pačios studijos (tiekėjas gali psiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2), |  |
|  |  | 2. Tripleksinis režimas, |  |
|  |  | 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas, |  |
|  |  | 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, |  |
|  |  | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |
| 3.17 | Matavimai | 1. Morfometrinių ir hemodinaminių kardiologinių matavimų paketas (Cardiac measurements) |  |
|  |  | 2. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike; |  |
|  |  | 3. Dirbtiniu intelektu paremti automatiniai atstumo matavimai Doplerio ir 2D režimuose |  |
|  |  | 4. Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai atliekami vieno mygtuko paspaudimu su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu; |  |
|  |  | 5. Automatiniai, vieno mygtuko paspaudimu, dešiniojo skilvelio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija; |  |
|  |  | 6. Automatiniai, vieno mygtuko paspaudimu kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija; |  |
|  |  | 7. Automatinė kairiojo skilvelio išmetimo frakcijos funckija |  |
|  |  | 8. Pilnai automatinė kairiojo skilvelio ir kairiojo prieširdžio 3D analizė, KS masės, indekso, LA tūrio ir indekso matavimai |  |
|  |  | 9. Mitralinio vožtuvo modeliavimas trimačiuose transtorakaliniuose arba transezofaginiuose vaizduose bei kiekybinė modelio analizė |  |
| 3.18 | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas, |  |
|  |  | 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas, |  |
|  |  | 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. |  |
| 3.19 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 1 TB talpos vidinis diskas, |  |
|  |  | 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais, |  |
|  |  | 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): |  |
|  |  | 3.1 Send (arba Store), |  |
|  |  | 3.2 Print, |  |
|  |  | 3.3 Worklist. |  |
| 3.20 | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu stabdžiu |  |
| 4. | Reikalavimai tūriniam sektoriniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1.4 iki 3.8 MHz, |  |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 2300, |  |
|  |  | 3. Apžiūros kampas 2D režime (angliškai: Field of view) ≥ 90° |  |
|  |  | 4. Apžiūros kampas tūriniam režime (angliškai: Field of view) ≥ 90°x90° |  |
| 5. | Reikalavimai tūriniam transezofaginiam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3 iki 6.8 MHz, |  |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 2300, |  |
|  |  | 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 90° ; |  |
|  |  | 4. Palaiko 3D/4D skenavimo režimą |  |
|  |  | 5. Matricinė technologija |  |
| 6. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3 iki 9.9 MHz, |  |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 160 |  |
|  |  | 3. Apžvalgos laukas ≤ 44 mm |  |
| 7. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal pateiktus reikalavimus |  |
| 9. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai, į garantiją įskaičiuota metinė techninė priežiūra, jai reikiamų dalių, sunaudotų medžiagų kaštai. |  |