## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privaloma pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
2. | Tiekėjas įsipareigoja, kad įrangą instaliuos ir atliks serviso/aptarnavimo darbus, įrangos gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.
3. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga. (Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas).
4. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 10 specialistų (mokymų trukmė: ne mažiau 2 akademinės valandos).

## 1 PD_techninė specifikacija
1 pirkimo objekto dalis. Lubinė konsolė chirurgui
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Bendrieji reikalavimai konsolės sistemai
1.1 | Konsolių tvirtinimas ir konstrukcijos tipas | Prie lubų montuojamos dviejų alkūnių vertikali konsolė (su montavimu prie perdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį)
1.2 | Vertikali kolona su ne mažiau kaip keturiais paneliais su juose išdėstytomis prasilenkiančiomis jungtimis (tinkamam deguonies srauto matuoklio ir atsiurbėjo pozicionavimui) | Dujų išvadus galima montuoti ≥ 4 panelių
1.3 | Konsolės galinėje pusėje galima montuoti lentyną arba kitą įrangą | Būtina
1.4 | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | 1. Jungtys yra išdėstomos vertikaliose konsolių kolonose,
2. Konkrečios jungties vieta turi būti laisvai pasirenkama (suderinama su vartotoju prekių užsakymo metu).
1.5 | Vienos konsolės “rankos” sukimosi ašių skaičius | ≥ 3
1.6 | Alkūnių judesio eiga aplink kiekvieną vertikalią ašį | ≥ 330°
1.7 | Konsolių kolonų viduje turi būti atskiri kanalai | 1. Elektros įvadams,
2. Dujų įvadams.
1.8 | Konsolių kolonų konstrukcijose esantys išoriniai varžtai uždengti | Būtina
1.9 | Konsolių paviršiai padengti antimikrobine danga | Būtina
1.10 | Įrengti judesio eigos ribotuvai | Būtina
1.11 | Konsolių judesių blokavimas | Elektromagnetiniai arba pneumatiniai stabdžiai abiejų konsolių ≥ 2 ašims
1.12 | Stabdžių valdymo rankenos | Montuojamos ant konsolių vertikalių kolonų
1.13 | Atskiras mygtukas valdantis visus vienos konsolės alkūnių stabdžius vienu metu | Būtina
1.14 | Maksimalus leistinas konsolės kolonos apkrovimas | Ne mažiau kaip 120 kg
2 | Reikalavimai konsolės matmenims ir komplektacijai
2.1 | Pirmos alkūnės ilgis | ≥ 750 mm
2.2 | Antros alkūnės ilgis | ≥ 750 mm
2.3 | Konsolės vertikalios kolonos ilgis | ≥ 1000 mm
2.4 | Reikalavimai konsolės komplektacijai | 1. Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu (220 V ± 10%, 50 Hz, ≥ 16 A) ir įtampos indikatoriumi, bei dangteliais – 10 vnt. su spalviniu rozečių kodavimu. Įrengiamos dviejų tipų rozetės: maitinamos iš įvado ir maitinamos iš įvado ir rezervinio maitinimo šaltinio,
2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – 6 vnt,
3. Vakuumo tiekimo jungtis – 2 vnt,
4. Medicininio suspausto oro ≥ 5 bar jungtis – 1 vnt,
5. Medicininio suspausto oro ≥ 8 bar jungtis – 1 vnt,
6. CO2 jungtis – 1 vnt,
7. Deguonies jungtis – 2 vnt,
8. Anestezinių dujų šalinimo jungtis (AGSS) – 1 vnt,
9. Tinklo jungtys (RJ45 arba lygiavertės) – 4 vnt,
10. Lentynos matmenys 530 mm (± 20 mm) x 480 mm (± 20 mm) – 2 vnt,
11. Lentynos su stalčiumi matmenys 530 mm (± 20 mm) x 480 mm (± 20 mm) – 1 vnt.
2.5 | Pneumatinės jungtys | Turi užtikrinti greitą prisijungimą ir atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN arba lygiaverčius
3 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas siūlomos lubinės konsolių sistemos brėžinys (iš šono, iš viršaus) su kuriuose būtų atvaizduojami visi pagrindiniai konsolės išmatavimais (*.doc, *docx, *.pdf, *.jpeg arba lygiaverčiais formatais) | Būtina
4 | Atitikimas standartams (arba lygiaverčiams) | 1. Pagal reglamentą EU 2017/745 siūlomos konsolės yra II klasės prietaisams,
2. DIN EN 60601-1 ir DIN EN 60601-1-2,
3. DIN EN ISO 11197 arba LST EN ISO 11197.

## 2 PD_techninė specifikacija
2 pirkimo objekto dalis. Lubinė konsolė anesteziologui
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Bendrieji reikalavimai konsolės sistemai
1.1 | Konsolių tvirtinimas ir konstrukcijos tipas | Prie lubų montuojamos dviejų alkūnių horizontalios konsolės (su montavimu prie perdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį)
1.2 | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | 1. Jungtys yra išdėstomos horizontaliose konsolių kolonose,
2. Konkrečios jungties vieta turi būti laisvai pasirenkama (suderinama su vartotoju prekių užsakymo metu).
1.3 | Konsolių „rankos“ sukimosi ašių skaičius | ≥ 3
1.4 | Alkūnių judesio eiga aplink kiekvieną vertikalią ašį | ≥ 330°
1.5 | Konsolių kolonų viduje turi būti atskiri kanalai | 1. Elektros įvadams,
2. Dujų įvadams.
1.6 | Konsolių kolonų konstrukcijose esantys išoriniai varžtai uždengti | Būtina
1.7 | Konsolių paviršiai padengti antimikrobine danga | Būtina
1.8 | Įrengti judesio eigos ribotuvai | Būtina
1.9 | Konsolių judesių blokavimas | Elektromagnetiniai arba pneumatiniai stabdžiai abiejų konsolių ≥ 2 ašims
1.10 | Stabdžių valdymo rankenos | Montuojamos ant konsolių horizontalių kolonų
1.11 | Atskiras mygtukas valdantis visus vienos konsolės alkūnių stabdžius vienu metu | Būtina
1.12 | Maksimalus leistinas konsolės kolonos apkrovimas | Ne mažiau kaip 200 kg
2 | Reikalavimai konsolės matmenims ir komplektacijai
2.1 | Pirmos alkūnės ilgis | ≥ 750 mm
2.2 | Antros alkūnės ilgis | ≥ 750 mm
2.3 | Horizontalios konsolės ilgis | ≥ 780 mm
2.4 | Reikalavimai konsolės komplektacijai | 1. Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu (220 V ± 10%, 50 Hz, ≥ 16 A) ir įtampos indikatoriumi, bei dangteliais – 12 vnt. su spalviniu rozečių kodavimu. Įrengiamos dviejų tipų rozetės: maitinamos iš įvado ir maitinamos iš įvado ir rezervinio maitinimo šaltinio,
2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – 6 vnt,
3. Medicininio suspausto oro ≥ 5 bar jungtis – 2 vnt,
4. Deguonies jungtis – 2 vnt,
5. Anestezinių dujų šalinimo jungtis (AGSS) – 1 vnt,
6. Tinklo jungtys (RJ45 arba lygiavertės) – 2 vnt.
2.5 | Pneumatinės jungtys | Turi užtikrinti greitą prisijungimą ir atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN arba lygiaverčius
3 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas siūlomos lubinės konsolių sistemos brėžinys (iš šono, iš viršaus) su kuriuose būtų atvaizduojami visi pagrindiniai konsolės išmatavimais (*.doc, *docx, *.pdf, *.jpeg arba lygiaverčiais formatais) | Būtina
4 | Atitikimas standartams (arba lygiaverčiams) | 1. Pagal reglamentą EU 2017/745 siūlomos konsolės yra II klasės prietaisams,
2. DIN EN 60601-1 ir DIN EN 60601-1-2,
3. DIN EN ISO 11197 arba LST EN ISO 11197.

## 3 PD_techninė specifikacija
3 pirkimo objekto dalis. Sieninė konsolė priešoperacinėje
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Konsolės matmenys | 170 cm ≤ x ≤ 180 cm ilgio konsolė. Konkretūs matmenys su tiekėju bus suderinami užsakymo pateikimo metu.
2 | Konsolės konstrukcijos tipas - horizontali konstrukcija, kurioje sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, elektros, apšvietimo įrengimai | Būtina
3 | Konsolėje sumontuota | 1. Palatos apšvietimo LED arba lygiaverčio tipo šviestuvas jungiamas iš konsolėje esamo jungiklio - 1 vnt,
2. Naktinio apšvietimo LED arba lygiaverčio tipo lempa, įjungimas konsolėje - 1 vnt,
3. Apšvietimas paciento apžiūrai ir skaitymui, įjungimas konsolėje - 1 vnt,
4. Kompiuterinio tinklo jungti telefonui - 1 vnt,
5. Kompiuterinio tinklo RJ45 arba lygiavečio tipo jungtis - 1 vnt.
4 | Deguonies tiekimo jungtis | 2 vnt. Jungtis atitinkanti DIN-CE arba lygiavertį standartą
5 | Suspausto oro tiekimo jungtis 5 bar | 2 vnt. Jungtis atitinkanti DIN-CE arba lygiavertį standartą
6 | Vakuumo tiekimo jungtis | 1 vnt. Jungtis atitinkanti DIN-CE arba lygiavertį standartą
7 | Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu | Po 3 vnt., dviejų skirtingų spalvų su dangteliais (220 V ± 10%, 50 Hz, ≥ 16 A kiekviena) / konsolėje. Viso 6 vnt.
8 | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai | 3 vnt.
9 | Konsolės apatiniame krašte sumontuotas bėgelis, skirtas medicinos įrangos, lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui - per visą konsolės ilgį | Būtina
10 | Konsolė komplektuojama su | 1. Deguonies drėkintuvu (reguliatoriumi ir sterilizuojamu, plastikiniu 225 ml ± 25 ml talpos indu) - 1 vnt,
2. Vakuumo reguliatoriumi ir sterilizuojamu atsiurbimo indu - 1 vnt,
3. Lašelinės stovu, kurio ilgis ≥ 1000 mm - 1 vnt,
4. Med. įrangos laikikliu - 1 vnt.

## 4 PD_techninė specifikacija
4 pirkimo objekto dalis. Lubinė konsolė (vienvietė) reanimacijai
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Bendri reikalavimai lubinei konsolei
1.1 | Konsolės tvirtinimas | 1. Tvirtinama prie lubų (konsolės išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį užsakymo metu),
2. Atstumas tarp balkio apatinio krašto ir grindų 200 ± 10 cm,
3. Konsolė tiekiama su jos tvirtinimui prie lubų reikalingais elementais.
1.2 | Konsolės konstrukcijos tipas | 1. Dvejuose taškuose, kolonų pagalba, prie lubų tvirtinamas horizontalus balkis, kurio apatinėje dalyje sumontuoti du įrangos vežimėliai su kolonomis, kuriose įrengti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo išėjimai,
2. Horizontaliame balkyje sumontuotas apšvietimas.
1.3 | Horizontalaus balkio matmenys | 1. Pritaikomas pagal patalpos plotį, bet ne trumpesnis kaip 3100 m vienai lovai ir ne ilgesnė kaip 3500 mm,
2. Gylis ≤ 60 cm,
3. Aukštis ≤ 22 cm,
4. Galimybė konsoles montuoti vieną šalia kitos arba sujungti tarpusavyje.
1.4 | Įrangos vežimėliai | 1. Du atskiri įrangos vežimėliai, vienai paciento lovai iš abiejų lovos pusių, sumontuoti po balkiu:
1.1 Įrangos vežimėlis su vertikalia įrangos montavimo kolona – „šlapioji/kairioji pusė“,
1.2 Įrangos vežimėlis su vertikalia arba horizontalia kolona – „sausoji/dešinė pusė“.
1.5 | Reikalavimai konsolės apšvietimui | 1. Konsolės horizontalaus balkio priekinėje dalyje integruota apšvietimo sistema,
2. Šviesos šaltinis - LED arba lygiavertės lemputės,
3. Lempučių tarnavimo laikas ≥ 20000 val,
4. Apšvietimas valdomas vežimėlio vertikalioje konsolės kolonoje integruotu apšvietimo valdymo pultu,
5. Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas.
1.6 | Konsolės paviršius | Konsolės horizontalus balkis ir kolonos dažytos milteliniu būdu arba dengtos anoduotu aliuminiu (arba lygiavertėmis medžiagomis)
2 | Reikalavimai „Šlapioji/kairioji pusė“ (žiūrint iš priekio) vežimėliui su vertikalia kolona
2.1 | Vežimėlio judesių ribotuvas | 1. Judesio eigos ribotuvai (stabdžiai) vežimėlio su kolona linijinių judesių horizontalaus balkio atžvilgiu ribojimui,
2. Pneumatiniai arba elektromagnetiniai,
3. Stabdžiai valdomi kolonoje integruotos rankenos pagalba.
2.2 | Vertikali įrangos montavimo kolona | 1. ≥ 1000 mm ilgio,
2. Kolonos keturiuose kampuose, per visą jos ilgį arba ne mažiau kaip trijuose konsolės kolonos paviršiuose, įrengti laikikliai lentynų ir kitų konsolės priedų tvirtinimui,
3. Kolonos apsisukimo aplink savo ašį spindulys ≥ 330°,
4. Kolonoje sumontuoti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo įvadai ir apšvietimo įjungimo bei stabdžių valdymo įrengimai.
2.3 | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus (arba lygiaverčius).
2.4 | Deguonies tiekimas (DIN arba lygiaverčio standarto) | ≥ 3 jungtys
2.5 | Medicininio suspausto oro tiekimas ≥ 5 bar (DIN arba lygiaverčio standarto) | ≥ 1 jungtis
2.6 | Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu (220 V ± 10%, 50 Hz, ≥ 16 A) ir įtampos indikatoriumi, bei dangteliais, su spalviniu rozečių kodavimu. Įrengiamos dviejų tipų rozetės: maitinamos iš įvado ir maitinamos iš įvado ir rezervinio maitinimo šaltinio. | ≥ 12 vnt.
2.7 | Elektrinių potencialų išlyginimo jungtys | ≥ 6 vnt.
2.8 | Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 arba lygiaverčiam (tinklo jungties kategorija ≥ CAT6) | ≥ 4 vnt.
2.9 | Prie konsolės kolonos tvirtinamas horizontalus medicininės įrangos tvirtinimo bėgelis | Universalus medicininės įrangos tvirtinimo bėgelis tvirtinamas vertikalios kolonos apačioje.
2.10 | Jungiklis konsolės kolonos apšvietimui | Sensorinis arba membraninis jungiklis konsolės kolonoje įrengtam apšvietimui įjungti.
2.11 | Infuzinis stovas ir pompų tvirtinimo stovas (kiekis 1 vnt.) | 1. Prie konsolės kolonos vertikalaus bėgelio tvirtinamas infuzinis stovas ir infuzinių bei švirkštinių pompų tvirtinimo stovas,
2. Galima apkrova ne mažiau kaip 30 kg,
3. Ant infuzinių bei švirkštinių pompų tvirtinimo stovo integruotas apsauginis žiedas arba pateikiamas konstrukcinis elementas, neleidžiantis nuslysti pakabintoms pompoms.
2.12 | Medicininės įrangos laidų valdymo priemonės | Tvirtinama prie medicininio bėgelio ant lentynos šono, prie vertikalaus bėgelio ant kolonos arba prie infuzinių ir švirkštinių pompų stovo
2.13 | Vežimėlio maksimali leistina apkrova | Ne mažiau kaip 120 kg
3 | Reikalavimai „Sausoji/dešinė pusė“ (žiūrint iš priekio) vežimėliui su vertikalia kolona
3.1 | Vežimėlio judesių ribotuvas | 1. Judesio eigos ribotuvai (stabdžiai) vežimėlio su kolona linijinių judesių horizontalaus balkio atžvilgiu ribojimui,
2. Pneumatiniai arba elektromagnetiniai,
3. Stabdžiai valdomi kolonoje integruotos rankenos pagalba.
3.2 | Vertikali įrangos montavimo kolona | 1. ≥ 1000 mm ilgio,
2. Kolonos keturiuose kampuose, per visą jos ilgį arba ne mažiau kaip trijuose konsolės kolonos paviršiuose, įrengti laikikliai lentynų ir kitų konsolės priedų tvirtinimui,
3. Kolonos apsisukimo aplink savo ašį spindulys ≥ 330°,
4. Kolonoje sumontuoti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo įvadai bei stabdžių valdymo įrengimai.
3.3 | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus (arba lygiaverčius).
3.4 | Deguonies tiekimas | ≥ 3 jungtys
3.5 | Medicininio suspausto oro tiekimas (≥ 5 bar) | ≥ 1 jungtis
3.6 | Vakuumo tiekimo jungtis | ≥ 1 jungtis
3.7 | Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu ( 220 V ± 10%, 50 Hz, ≥ 16 A ) ir įtampos indikatoriumi, bei dangteliais, su spalviniu rozečių kodavimu. Įrengiamos dviejų tipų rozetės: maitinamos iš įvado ir maitinamos iš įvado ir rezervinio maitinimo šaltinio. | ≥ 12 vnt.
3.8 | Elektrinių potencialų išlyginimo jungtys | ≥ 6 vnt.
3.9 | Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 arba lygiaverčiam (tinklo jungties kategorija ≥ CAT6) | ≥ 4 vnt.
3.10 | Lentyna su stalčiumi (kiekis 1 vnt.) | 1. Lentyna su stalčiumi ir šoniniais bėgeliais medicininės įrangos fiksavimui,
2. Lentyna tvirtinama prie konsolės kolonos vertikalių bėgelių priekinėje dalyje arba tarp vertikalių horizontalios kolonos stovų,
3. Lentynos išmatavimai: plotis 430 - 530 mm, gylis 450 – 480 mm,
4. Lentyna pagaminta iš aliuminio lydinio (arba lygiavertės medžiagos),
5. Lentyna be išoriškai matomų varžtų,
6. Maksimali leistina apkrova ne mažiau kaip 40 kg,
7. Šoninių bėgelių išlaikomas svoris ne mažiau kaip 10 kg. Kiekvienas.
3.11 | Lentyna su bėgeliais (kiekis 1 vnt.) | 1. Lentyna su šoniniais bėgeliais medicininės įrangos fiksavimui,
2. Lentyna tvirtinama prie konsolės kolonos vertikalių bėgelių priekinėje dalyje arba tarp vertikalių horizontalios kolonos stovų,
3. Lentynos išmatavimai: plotis 430 – 530 mm, gylis 450 – 480 mm,
4. Lentyna pagaminta iš aliuminio lydinio (arba lygiavertės medžiagos),
5. Lentyna be išoriškai matomų varžtų,
6. Maksimali leistina apkrova ne mažiau kaip 40 kg,
7. Šoninių bėgelių išlaikomas svoris ne mažiau kaip 10 kg.
3.12 | Vežimėlio maksimali leistina apkrova | Ne mažiau kaip 120 kg
4 | Elektros maitinimo šakos | Konsolė turi dvi elektros maitinimo šakas, kiekvienos šakos elektros rozečių lizdų spalvos skirtingos (spalva parenkama priklausomai nuo maitinimo šaltinio)
5 | Atitikimas standartams (arba lygiaverčiams) | 1. Pagal reglamentą EU 2017/745 siūlomos konsolės yra II klasės prietaisams,
2. DIN EN 60601-1 ir DIN EN 60601-1-2.
6 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas siūlomos lubinės konsolių sistemos brėžinys (iš šono, iš viršaus) su kuriuose būtų atvaizduojami visi pagrindiniai konsolės išmatavimais (*.doc, *docx, *.pdf, *.jpeg arba lygiaverčiais formatais) | Būtina
7 | Konsolė komplektuojama su | 1. Deguonies drėkintuvu (reguliatoriumi ir sterilizuojamu, plastikiniu 225 ml ± 25 ml talpos indu) - 1 vnt,
2. Vakuumo reguliatoriumi ir sterilizuojamu atsiurbimo indu - 1 vnt,
3. Lašelinės stovu, kurio ilgis ≥ 500 mm - 1 vnt.

## 5 PD_techninė specifikacija
5 pirkimo objekto dalis. Sieninė konsolė pooperacinėje
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Konsolės matmenys | 150 cm ≤ x ≤ 170 cm ilgio konsolė. Konkretūs matmenys su tiekėju bus suderinami užsakymo pateikimo metu.
2 | Konsolės konstrukcijos tipas - horizontali konstrukcija, kurioje sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, elektros, apšvietimo įrengimai | Būtina
3 | Konsolėje sumontuota | 1. Palatos apšvietimo LED arba lygiaverčio tipo šviestuvas jungiamas iš konsolėje esamo jungiklio - 1 vnt,
2. Naktinio apšvietimo LED arba lygiaverčio tipo lempa, įjungimas konsolėje - 1 vnt,
3. Apšvietimas paciento apžiūrai ir skaitymui, įjungimas konsolėje - 1 vnt,
4. Kompiuterinio tinklo jungtis telefonui - 1 vnt,
5. Kompiuterinio tinklo RJ45 arba lygiavečio tipo jungtis - 1 vnt.
4 | Deguonies tiekimo jungtis | 2 vnt. Jungtis atitinkanti DIN-CE arba lygiavertį standartą
5 | Suspausto oro tiekimo jungtis 5 bar | 2 vnt. Jungtis atitinkanti DIN-CE arba lygiavertį standartą
6 | Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu | Po 3 vnt., dviejų skirtingų spalvų su dangteliais (220 V ± 10%, 50 Hz, ≥ 16 A kiekviena) / konsolėje. Viso 24 vnt.
7 | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai | 3 vnt.
8 | Konsolės apatiniame krašte sumontuotas bėgelis, skirtas medicinos įrangos, lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui - per visą konsolės ilgį | Būtina
9 | Konsolė komplektuojama su | 1. Deguonies drėkintuvu (reguliatoriumi ir sterilizuojamu, plastikiniu 225 ml ± 25 ml talpos indu) - 1 vnt,
2. Lašelinės stovu, kurio ilgis ≥ 1000 mm - 1 vnt,
3. Med. įrangos laikikliu - 1 vnt.

## 6 PD_techninė specifikacija
6 pirkimo objekto dalis. Angiografo sieninė konsolė priešoperacinėje
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Konsolės matmenys | 150 cm ≤ x ≤ 170 cm ilgio konsolė. Konkretūs matmenys su tiekėju bus suderinami užsakymo pateikimo metu.
2 | Konsolės konstrukcijos tipas - horizontali konstrukcija, kurioje sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, elektros, apšvietimo įrengimai
3 | Konsolėje sumontuota | 1. Palatos apšvietimo LED arba lygiaverčio tipo šviestuvas jungiamas iš konsolėje esamo jungiklio - 1 vnt,
2. Naktinio apšvietimo LED arba lygiaverčio tipo lempa, įjungimas konsolėje - 1 vnt,
3. Apšvietimas paciento apžiūrai ir skaitymui, įjungimas konsolėje - 1 vnt,
4. Kompiuterinio tinklo jungtis telefonui - 1 vnt,
5. Kompiuterinio tinklo RJ45 arba lygiavečio tipo jungtis - 1 vnt.
4 | Deguonies tiekimo jungtis | 2 vnt. Jungtis atitinkanti DIN-CE arba lygiavertį standartą
5 | Suspausto oro tiekimo jungtis 5 bar | 2 vnt. Jungtis atitinkanti DIN-CE arba lygiavertį standartą
6 | Vakuumo tiekimo jungtis | 1 vnt. Jungtis atitinkanti DIN-CE arba lygiavertį standartą
7 | Atidirbusių dujų šalinimo jungtis (aktyvi) | 1 vnt. Jungtis atitinkanti DIN-CE arba lygiavertį standartą
8 | Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu | Po 3 vnt., dviejų skirtingų spalvų su dangteliais (220 V ± 10%, 50 Hz, ≥ 16 A kiekviena) / konsolėje. Viso 6 vnt.
9 | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai | 3 vnt.
10 | Konsolės apatiniame krašte sumontuotas bėgelis, skirtas medicinos įrangos, lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui - per visą konsolės ilgį | Būtina
11 | Konsolė komplektuojama su | 1. Deguonies drėkintuvu (reguliatoriumi ir sterilizuojamu, plastikiniu 225 ml ± 25 ml talpos indu) - 1 vnt,
2. Vakuumo reguliatoriumi ir sterilizuojamu atsiurbimo indu - 1 vnt,
3. Lašelinės stovu, kurio ilgis ≥ 1000 mm - 1 vnt,
4. Med. įrangos laikikliu - 1 vnt.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne