TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Video sistema su priedais cistoskopijai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas: fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Pirkimu perkama pilna darbui reikalinga komplektacija, tarpusavyje suderintos priemonės.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Video sistema su priedais cistoskopijai | Komplektas | 1 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Perkant Įrangą užpildomas Priedas Nr. 1

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes / Priemonė perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes/Priemonę pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

  - Pristatymo adresas (-ai): Baltų pr. 7, Kaunas.

  - Prekės / Priemonė turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

  - Su pristatomomis Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo–priėmimo aktas, kuriame detalizuotos Prekės.

- PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Techniniai parametrai

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

2.3. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Pirkimo dalies prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių / Įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Endoskopinė vaizdo sistema: | 1.1 Funkcionalumas: 1.1.1 Monitorius, vaizdų formavimo modulis, archyvavimo sistema ir šviesos šaltinis integruoti viename korpuse arba atskiri, tarpusavyje derantys, įrenginiai; 1.1.2 Su VESA 100 tipo ar lygiaverte jungtimi vaizdo sistemai tvirtinti prie mobilaus stovo; 1.1.3 DVI-D arba lygiavertė jungtis išorinio monitoriaus prijungimui; 1.1.4 ≥ 2 jungtys kamerų galvutėms ar lankstiems video endoskopams prijungti. 1.2 Monitorius: 1.2.1 LED tipo arba lygiavertis; 1.2.2 Įstrižainė ≥ 18"; 1.2.3 Raiška ≥ 1920x1080 vaizo elementų; 1.2.4 Šviesumas ≥ 500 cd/m2. 1.3 Šviesos šaltinis: 1.3.1 LED tipo arba lygiavertis; 1.3.2 Lempos tarnavimo laikas ≥ 30000 valandų; 1.4 Vaizdų išsaugojimo modulis: 1.4.1 Galimybė išsaugoti video vaizdus bei nuotraukas į vidinį kaupiklį ir išorines laikmenas; 1.4.2 Vidinio kaupiklio talpa ≥ 40 GB; 1.4.3 Nuotraukų formatas JPG arba lygiavertis; 1.4.4 Video įrašų formatas MPEG-4 arba lygiavertis. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Videokameros galva | 1. Suderinama su 1 punkto endoskopine vaizdo sistema; 2. Raiška ≥ (1920x1080) vaizdo elementų; 3. Progresinis skanavimas; 4. Programuojami videokameros galvutės mygtukai. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Endoskopas | 1. Matymo kryptis 300; 2. Skersmuo 4 ± 0,3 mm; 3. Ilgis 30 ± 1 cm; 4. Autoklavuojamas. 5. Komplekte konteineris endoskopui laikyti ir sterilizuoti. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Šviesolaidis | - Fibrooptinis; - Su tiesia jungtimi; - Skersmuo 3,5 ± 0,5 mm; Ilgis ≥ 230 cm; | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Cistoskopo mova | - 22 0,2 Fr. Skersmens; - Su standartiniu obturatoriumi; - Turi būti bent 2 Luer-Lock arba lygiavertės jungtys ir įpjova apsaugančia nuo instrumento nukrypimo. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Optinis tiltelis | Su bent 1 užrakinamu instrumentiniu kanalu. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Žnyplės, sugriebimui | - Lanksčios; - Dydis 9 0,5 Fr.; - Abi žiaunos judančios; - Ilgis 40 1 cm. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Žnyplės, biopsijai | - Lanksčios; - Dydis 9 0,5 Fr.; - Abi žiaunos judančios; - Ilgis 40 1 cm. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Konteineris | - Plastikinis; - Perforuotas; - Su permatomu dangčiu; - Su silikoniniu kilimėliu; - Išoriniai matmenys (P x G x A): (515 x 235 x 70) 10 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Stovas įrangai | - Tinkamas, aukščiau aprašytai vaizdo sistemai tvirtinti ir pervežti; - 4 vnt. antistatiniai ratai, 2 vnt. iš jų su stabdžiais. - Su kanalu arba laikikliais įrangos laidams. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Komplektacija*: | Po 1 vnt: Endoskopinė vaizdo sistema; Videokameros galva; Endoskopas; Šviesolaidis; Cistoskopo mova; Optinis tiltelis; Žnyplės, sugriebimui; Žnyplės, biopsijai; Konteineris; Stovas įrangai. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |

Perkančioji organizacija nereikalauja, jog simboliu * pažymėti parametrai būtų įrodyti įrangos prekių aprašymu (-ais) ar lygiaverčiu dokumentu (-ais).